## Precision
CLSI EP15-A2 Прецизионность
Аналит | Aльбумин
Оператор
Ур-нь КМ | 1
Количество Повторов | 3
Количество Дней | 5
Дата Исследования | Повтор 1 | Повтор 2 | Повтор 3 | Среднее Серии | SD Cерии | Дисперсия
2015-10-16 | 140 | 140 | 139 | 139.6667 | 0.57735 | 0.33333
2015-10-17 | 139 | 139 | 138 | 138.6667 | 0.57735 | 0.33333
2015-10-18 | 139 | 139 | 140 | 139.3333 | 0.57735 | 0.33333
2015-10-19 | 143 | 139 | 139 | 140.3333 | 2.3094 | 5.3333
2015-10-20 | 142 | 139 | 141 | 140.6667 | 1.5275 | 2.3333
Pасчеты и Интерпретация
Внутилабораторное SD |  | Верификационное Значение (Повт.) |  |  | Верификационное Значение (ВнЛабПрец.)
Общее Среднее | 139.7333 | Sc(Повторяемость) |  | 2 | Sc(ВнЛабПрециз.) |  | 1.5
Дисперсия ВнС(Vr) | 1.7333 | % P (“Chi-Square”) |  | 20.48 | % P (“Chi-Square”) |  | 11.14
SD ВнутриСерийное | 1.3166 | CтСвободы (V) |  | 10 | Эфф.CтСвободы (T) |  | 13.6869
SD МежСерийное | 0.79582 | ВЗ(Повторяемость) |  | 2.8622 | ВЗ(Вн.Лаб.Прециз.) |  | 1.3533
Дисперсия МС(Vb) | 0.63333 | Вер.Повторяемости |  | Да | Вер.ВнЛаб.Прецизион. |  | Да
Отношение Vr\Vb | 2.7368
Общая Дисперсия | 1.7889
ВнЛаборат-ное SD | 1.3375
ВнЛабораторное СV | 0.95718
Эфф. Степень Свободы (Т)
(n-1)Vr | 3.4667
nVb | 1.9
(n-1)Vr+nVb | 5.3667
((n-1)Vr+nVb)² | 28.8011
(n-1)/D | 0.4
(n-1/D)*VrКВ2 | 1.2018
n²*(VbКВ)\(D-1) | 0.9025
Е17+E18 | 2.1043
T | 13.6869
Note on C2: Ввести название исследуемого Аналита
Note on C3: Ввести ФИО специалиста выполнявшего исследования
Note on C4: Ввести Уровень КМ на котором выполнялось исследование
Note on F15: В эту ячейку Внести значение спецификации по повторяемости из инструкции производителя
Note on I15: В эту ячейку ввести значение спецификации производителя по внутрилабораторной воспроизводимости(прецизионности)

## Trueness
CLSI EP15-A2 Правильность
Оператор
Аналит | Aльбумин
Референтный Материал (РМ)
Уровень PM | 1
Ассигнованное значение РM | 40 | g\l
Дата Исследования | Повторы | Результаты
2015-10-19 | Повтор 1 | 38
| Повтор 2 | 36
2015-10-20 | Повтор 1 | 47
| Повтор 2 | 43
2015-10-21 | Повтор 1 | 36
| Повтор 2 | 44
2015-10-22 | Повтор 1 | 43
| Повтор 2 | 35
2015-10-23 | Повтор 1 | 38
| Повтор 2 | 43
Расчеты и Интерпретация
n | 10
Mean | 40.3
SD | 4.1647
Станд.Ошибка Cреднего | 1.317
t - Критическое(p=0,01) | 3.25
ВерГрДовИнтервала | 44.5802
НижГрДовИнтервала | 36.0198
Sa Pеферентного Mатериала | 0.15
Комб.Ст.Неопр. PM | 1.3255
ВерВерГраница | 44.6079
НижВерГраница | 35.9921
Вер.Правильности | Да
Вер.Правильности (SaPM) | Да
Note on C2: Ввести ФИО специалиста выполнявшего исследования
Note on C3: Ввести название исследуемого Аналита
Note on C4: Ввести название и производителя Референтного Материала (Калибратора)
Note on C5: Ввести Уровень PМ на котором выполнялось исследование
Note on C6: Ввести Приписанное Значение Референтного Материала
Note on D6: Ввести единицы измерения исследуемого аналита
Note on B19: Количество выполненных измерений
Note on B20: Среднее Значение
Note on B21: Стандартная Отклонение Измерения
Note on C26: Ввести величину Стандартной Неопределенности (SU(SD)) приписанной к ассигнованному значению РМ.
Note on C30: Результат Верификации правильности основанный на ДИ среднего.
Note on C31: Результат Верификации правильности основанный на верификационном ДИ.

## VerificationLoD
CLSI EP-17A Определение LoB и Верификация LoD
Определение Предела Бланка LoB |  |  | Верификация Предела Детекции LoD
Оператор |  |  | Оператор
Аналит | Aльбумин |  | Аналит | Aльбумин
Материал | Бланк |  | Материал | Стандарт 2
Дата Исследования | Повторы | Результаты | Повторы | Результаты
2015-10-19 | Повтор 1 | 0.1 | Повтор 1 | 2.5
| Повтор 2 | 0.7 | Повтор 2 | 3
| Повтор 3 | 0.2 | Повтор 3 | 3
| Повтор 4 | 0.5 | Повтор 4 | 0.5
| Повтор 5 | 0.11 | Повтор 5 | 2
2015-10-20 | Повтор 1 | 0.24 | Повтор 1 | 2.1
| Повтор 2 | 0.24 | Повтор 2 | 5
| Повтор 3 | 0.24 | Повтор 3 | 0.24
| Повтор 4 | 0 | Повтор 4 | 1.5
| Повтор 5 | 0.4 | Повтор 5 | 1
2015-10-21 | Повтор 1 | 0.3 | Повтор 1 | 2
| Повтор 2 | 0.24 | Повтор 2 | 3
| Повтор 3 | 0.24 | Повтор 3 | 3
| Повтор 4 | 0.24 | Повтор 4 | 1
| Повтор 5 | 0.24 | Повтор 5 | 1
2015-10-22 | Повтор 1 | 0.24 | Повтор 1 | 3
| Повтор 2 | 0.2 | Повтор 2 | 4
| Повтор 3 | 0.5 | Повтор 3 | 0.24
| Повтор 4 | 0.24 | Повтор 4 | 3
| Повтор 5 | 0.24 | Повтор 5 | 2.6
Расчеты и Интерпретация
n | 20 |  | n | 20
Mean | 0.2705 |  | LoD SpClaim | 2
SD | 0.1547 |  | Результат | 17
LoB | 0.52498 |  | Верификация | Да
Note on C3: Ввести ФИО специалиста выполнявшего исследования
Note on F3: Ввести ФИО специалиста выполнявшего исследования
Note on F4: Ввести название исследуемого Аналита
Note on B28: Количество выполненных измерений
Note on E28: Количество выполненных измерений
Note on B29: Среднее Значение
Note on E29: Спецификация Производителя LoD
Note on F29: Ввести Значение Предела Детекции Теста из Инструкции Производителя.
Note on B30: Стандартная Отклонение Измерения

## Uncertainty of Measurement
Оценка Неопределённости Результатов Измерения (UM)
Оператор
Аналит |  | Aльбумин
Референтный Материал (РМ)
Ассигнованное значение РM |  | 40 | 0.2
Дата Исследования | Повторы | Результаты
2015-10-19 | Повтор 1 | 40
| Повтор 2 | 40
2015-10-20 | Повтор 1 | 44
| Повтор 2 | 36
2015-10-21 | Повтор 1 | 41
| Повтор 2 | 50
2015-10-22 | Повтор 1 | 40
| Повтор 2 | 40
2015-10-21 | Повтор 1 | 41
| Повтор 2 | 50
Расчеты
n |  | 10
Mean |  | 42.2
SD |  | 4.5412
SD QM Level 1 |  | 1
SD QM Level 2 |  | 1
SD QM Level 3 |  | 1
Bias |  | -2.2
UMV (as StandardErrorMean) |  | 1.436
Ubias |  | 1.4499
CSUmeas QM Level 1 |  | 1.7613 | g\l
CSUmeas QM Level 2 |  | 1.7613 | g\l
CSUmeas QM Level 3 |  | 1.7613 | g\l
ECUmeas QM Level 1 |  | 3.5226 | g\l
ECUmeas QM Level 2 |  | 3.5226 | g\l
ECUmeas QM Level 3 |  | 3.5226 | g\l
RMSD QM Level 1 |  | 3.7202 | g\l
RMSD QM Level 2 |  | 3.7202 | g\l
RMSD QM Level 3 |  | 3.7202 | g\l
Note on D2: Ввести ФИО специалиста выполнявшего исследования
Note on D3: Ввести название исследуемого Аналита.
Note on D4: Ввести название и производителя Референтного Материала (Калибратора)
Note on D5: Ввести Ассигнованное Значение Референтного Материала
Note on E5: Ввести величину Стандартной Неопределенности (SU(SD)) приписанной к ассигнованному значению Референтного Материала.
Note on D21: Cюда Ввести Величину Промежуточного Стандартного Отклонения (SD) за последние 30 точек, взятого из ВКК для Контрольного Материала Первого Уровня.
Note on D22: Cюда Ввести Величину Промежуточного Стандартного Отклонения (SD) за последние 30 точек, взятого из ВКК для Контрольного Материала Второго Уровня.
Note on D23: Cюда Ввести Величину Промежуточного Стандартного Отклонения (SD) за последние 30 точек, взятого из ВКК для Контрольного Материала Третьего Уровня.