## SixSigmaPreanalytica(FRACAS)
Phase TTP | Quality Indicators | Units | Defect | DPM | Sigma | %Yeld | %OCC | OCC Rank | SEV | RPN
Pre-Analytical | Гемолизированные образцы | 4500 | 1 | 222.2222 | 5.0122 | 99.9778 | 0.022222 | 3 | 2 | 6
| Повреждённые образцы | 2470 | 1 | 404.8583 | 4.8495 | 99.9595 | 0.040486 | 4 | 2 | 8
| Недостаточный объем образца | 5567 | 1 | 179.63 | 5.0683 | 99.982 | 0.017963 | 3 | 2 | 6
| Время Транспортировки | 1500 | 1 | 666.6667 | 4.7087 | 99.9333 | 0.066667 | 4 | 2 | 8
| Неправильное Соотношение | 2300 | 2 | 869.5652 | 4.6315 | 99.913 | 0.086957 | 4 | 2 | 8
| Отсутствие маркировки | 3400 | 1 | 294.1176 | 4.937 | 99.9706 | 0.029412 | 4 | 1 | 4
| Сгусток в Сыворотке | 2450 | 1 | 408.1633 | 4.8472 | 99.9592 | 0.040816 | 4 | 2 | 8
| Сгусток в Плазме | 3400 | 2 | 588.2353 | 4.7445 | 99.9412 | 0.058824 | 4 | 2 | 8
| Небрежная Маркировка | 4500 | 3 | 666.6667 | 4.7087 | 99.9333 | 0.066667 | 4 | 1 | 4
| Несоответствующий тип | 3400 | 2 | 588.2353 | 4.7445 | 99.9412 | 0.058824 | 4 | 2 | 8
| Недоставленные образцы | 3500 | 1 | 285.7143 | 4.9448 | 99.9714 | 0.028571 | 4 | 1 | 4
| Неотцентрифугированые образцы | 1500 | 20 | 13333.3333 | 3.7164 | 98.6667 | 1.3333 | 4 | 2 | 8
Post-Analytical | Несоответствующее ТАТ | 3000 | 25 | 8333.3333 | 3.894 | 99.1667 | 0.83333 | 4 | 1 | 4
| Сообщение Критических Данных | 2569 | 10 | 3892.5652 | 4.1612 | 99.6107 | 0.38926 | 4 | 2 | 8
| Ошибки записи данных | 5056 | 90 | 17800.6329 | 3.6015 | 98.2199 | 1.7801 | 5 | 2 | 10
Note on B1: Этап Общего Процесса Тестирования
Note on C1: Код Индикатора Качества.
Note on D1: Количество Проинспектированных Единиц.
Note on E1: Количество Несоответствий.
Note on F1: Количество Дефектов на Миллион
Note on G1: Sigma (Z) Score
Note on H1: % Выхода БезДефектного Продукта
Note on I1: % Выхода Продукта с Дефектом.
Note on J1: Ранжирование % Частоты Возникновения.
Note on K1: Тяжесть.
Note on L1: Risk Priority Number.
Note on C2: Количество Гемолизированых Образцов/Общее Количество Образцов СЫВОРОТКИ,ПЛАЗМЫ,КРОВИ ЭДТА ПЦР,Ц.КРОВИ
Note on C3: Количество Образцов Повреждённых при Транспортировке/Общее Количество Образцов.
Note on C4: Количество Образцов Недостаточного Объема/Общее Количество Образцов
Note on C5: Количество Образцов с Нарушеным Временем Транспортировки/Общее Количество Образцов.
Note on C6: Количество Образцов с неправильным соотношением объёмов ПРОБЫ и АНТИКОАГУЛЯНТА /Общее Количество Образцов ПЛАЗМЫ И КРОВИ ЭДТA
Note on C7: Количество Немаркированных образцов/Общее Количество Образцов.
Note on C8: Количество Образцов со Сгустком после первичного центрифугирования в Пункте Забора Образцов/Общее Количество Образцов СЫВОРОТКИ
Note on C9: Количество Образцов со сгустком/Общее Количество Образцов ПЛАЗМЫ И КРОВИ ЭДТА
Note on C10: Количество Образцов с Небрежно Наклееной Маркировкой/Общее Количество Образцов.
Note on C11: Количество Образцов Несоответствующего Типа/Общее Количество Образцов.
Note on C12: Количество Неполученных Образцов/Общее Количесвто Образцов.
Note on C13: Количество поступивших с пункта неотцентрифугированных Образцов\Общее Количество Образцов СЫВОРОТКИ И КРОВИ ЭДТА.
Note on C14: Количество Отчетов Доставленых в Клинику вне Установленного ТАТ/Общее Количество Отчётов
Note on C15: Количество Критичных Результатов Выданных в Клинику вне установленного Целевого Значения/Общее Количество Критичных Результатов
Note on C16: Количество Ошбочных Результатов Выписанных Вручную /Общее Количество Выписанных Вручную Результатов

## SixSigmaAnalytica(3FEMA)
Test | Instrument | QCM | NQC | CV | Bias | TEa | Sigma | Westgard Sigma Rules™ | N | R | Pfr | Ped | %OCC | Rank OCC | SEV | %DET | RPN
ALAT | Cobas 6000 | PCCCM | 30 | 2 | 1.65 | 13.74 | 6.045 | 13s | 2 | 1 | 0 | 0.98 | 0.00027468 | 1 | 1 | 2 | 2
BIL | Cobas 6000 | PCCCM | 30 | 3.5 | 2.5 | 20 | 5 | 13s/22s/R4s | 2 | 1 | 0.01 | 0.94 | 0.023263 | 3 | 1 | 6 | 18
UREA | Cobas 6000 | PCCCM | 30 | 3.5 | 1.5 | 15.55 | 4.0143 | 13s/22s/R4s/41s | 2 | 2 | 0.02 | 0.81 | 0.59637 | 4 | 1 | 19 | 76
[8 empty] | Unaceptable | 4 | 1 | 0.03 | 0.91 |  |  |  | 9 | 36
CLU | Cobas 6000 | PCCCM | 30 | 3 | 1 | 10 | 3 | 13s/22s/R4s/41s/8x | 2 | 4 | 0.02 | 0.58 | 6.6807 | 6 | 2 | 42 | 504
[8 empty] | Unaceptable | 4 | 2 | 0.03 | 0.63 |  |  |  | 37 | 444
NEUT% | Sysmex XS-800 | e-CHECK | 30 | 3.6 | 1.7 | 23.35 | 6.0139 | 13s | 3 | 1 | 0.01 | 1 | 0.00031825 | 1 | 1 | 0 | 0
WBC | Sysmex XS-800 | e-CHECK | 30 | 2.6 | 2.3 | 15.49 | 5.0731 | 13s/2of32s/R4s | 3 | 1 | 0.01 | 1 | 0.017641 | 3 | 1 | 0 | 0
RBC | Sysmex XS-800 | e-CHECK | 30 | 1.7 | 1.2 | 8 | 4 | 13s/2of32s/R4s/31s | 3 | 1 | 0.02 | 0.84 | 0.62097 | 4 | 2 | 16 | 128
HB | Sysmex XS-800 | e-CHECK | 30 | 1.6 | 1.2 | 6 | 3 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x | 3 | 2 | 0.03 | 0.64 | 6.6807 | 6 | 2 | 36 | 432
[8 empty] | Unaceptable | 6 | 1 | 0.07 | 0.76 |  |  |  | 24 | 288
Note on B1: Аббревиатура Теста
Note on C1: Анализатор при помощи которого проводились исследования.
Note on D1: Аббревиатура торговой марки используемого Контрольного Материала
Note on E1: Количество Контрольных Измерений
Note on F1: Коэфициент Вариации
Note on G1: Аналитическое Смещение (%)
Note on H1: Допустимая Общая Ошибка Определения Аналита
Note on I1: Sigma (Z) Score Аналитического Метода.
Note on J1: Контрольные Правила.
Note on K1: Количество Контрольных Измерений
Note on L1: Количество Аналитических Серий.
Note on M1: Вероятность Ложных Отбросов Аналитических Серий.
Note on N1: Вероятность Детекции Ошибки.
Note on O1: % Выхода Продукта с Дефектом.
Note on P1: Ранжирование % Частоты Возникновения.
Note on Q1: Тяжесть.
Note on R1: Детекция.
Note on S1: Risk Priority Number.

## SixSigmaAnalytica(2FEMA)
Test | Instrument | QCM | NQC | CV | Bias | TEa | Sigma | %OCC | Rank OCC | SEV | RPN
ALAT | Cobas 6000 | PCCCM | 30 | 2 | 1.65 | 13.74 | 6.045 | 0.00027468 | 1 | 1 | 1
BIL | Cobas 6000 | PCCCM | 30 | 3.5 | 2.5 | 20 | 5 | 0.023263 | 3 | 1 | 3
UREA | Cobas 6000 | PCCCM | 30 | 3.5 | 1.5 | 15.55 | 4.0143 | 0.59637 | 4 | 1 | 4
CLU | Cobas 6000 | PCCCM | 30 | 3 | 1 | 10 | 3 | 6.6807 | 6 | 2 | 12
NEUT% | Sysmex XS-800 | e-CHECK | 30 | 3.6 | 1.7 | 23.35 | 6.0139 | 0.00031825 | 1 | 1 | 1
WBC | Sysmex XS-800 | e-CHECK | 30 | 2.6 | 2.3 | 15.49 | 5.0731 | 0.017641 | 3 | 1 | 3
RBC | Sysmex XS-800 | e-CHECK | 30 | 1.7 | 1.2 | 8 | 4 | 0.62097 | 4 | 2 | 8
HB | Sysmex XS-800 | e-CHECK | 30 | 1.6 | 1.2 | 6 | 3 | 6.6807 | 6 | 2 | 12
Note on B1: Аббревиатура Теста
Note on C1: Анализатор при помощи которого проводились исследования.
Note on D1: Аббревиатура торговой марки используемого Контрольного Материала
Note on E1: Количество Контрольных Измерений
Note on F1: Коэфициент Вариации
Note on G1: Аналитическое Смещение (%)
Note on H1: Допустимая Общая Ошибка Определения Аналита
Note on I1: Sigma (Z) Score Аналитического Метода.
Note on J1: % Выхода Продукта с Дефектом.
Note on K1: Ранжирование % Частоты Возникновения.
Note on L1: Тяжесть.
Note on M1: Risk Priority Number.

## SixSigmaAnalytica(OCCURRENCE)
N | N | Test | Instrument | QCM | NQC | CV | Bias | CVw | CVg | Index | RCV | TEa % | Sigma | %Risk | ROCC | RMSD | Westgard Sigma Rules™ | Date : | 01.10-31.10.2016 | Ricos M | Ricos D | Ricos O | GOST | Rilibak | CLIA | RCPA
1 | 1 | 413-ALB | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 27 | 2.59 | 0 | 3.2 | 4.75 | 0.67368 | 11.4112 | 10 | 3.861 | 0.91128 | 4 | 7.77 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
| 2 | 413-ALB |  | PCCCM2 | 27 | 1.73 | 1 | 3.2 | 4.75 | 0.67368 | 10.0832 | 10 | 5.2023 | 0.010682 | 3 | 5.2855 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
2 | 3 | 158-ALP | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 26 | 1.78 | 1 | 6.45 | 26.1 | 0.24713 | 18.5468 | 18.06 | 9.5843 | 3.3307e-14 | 1 | 5.4328 | 13s(N2,R1)
| 4 | 158-ALP |  | PCCCM2 | 26 | 1.86 | 2 | 6.45 | 26.1 | 0.24713 | 18.607 | 18.06 | 8.6344 | 4.8606e-11 | 1 | 5.9276 | 13s(N2,R1)
3 | 5 | 685-ALT | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 26 | 1.81 | 1 | 19.4 | 41.6 | 0.46635 | 54.0076 | 13.74 | 7.0387 | 1.5239e-06 | 1 | 5.5213 | 13s(N2,R1)
| 6 | 685-ALT |  | PCCCM2 | 26 | 1.08 | 0 | 19.4 | 41.6 | 0.46635 | 53.8573 | 13.74 | 12.7222 | 0 | 1 | 3.24 | 13s(N2,R1)
4 | 7 | 684-ALTLP | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 5 | 2.53 | 1 | 19.4 | 41.6 | 0.46635 | 54.2294 | 13.74 | 5.0356 | 0.020345 | 3 | 7.6556 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
| 8 | 684-ALTLP |  | PCCCM2 | 5 | 1.21 | 1 | 19.4 | 41.6 | 0.46635 | 53.8785 | 13.74 | 10.5289 | 0 | 1 | 3.7652 | 13s(N2,R1)
5 | 9 | 570-AMYL | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 26 | 1.28 | 0 | 8.7 | 28.3 | 0.30742 | 24.3748 | 18.6 | 14.5312 | 0 | 1 | 3.84 | 13s(N2,R1)
| 10 | 570-AMYL |  | PCCCM2 | 26 | 1.55 | 2 | 8.7 | 28.3 | 0.30742 | 24.4949 | 18.6 | 10.7097 | 0 | 1 | 5.0619 | 13s(N2,R1)
6 | 11 | 2062-UAMYL | 6000(2)P1 | Liquichek1 | 21 | 1.45 | 2 | 94 | 46 | 2.0435 | 260.6874 | 51.86 | 17.2867 | 0 | 1 | 9 | 13s(N2,R1)
| 12 | 2062-UAMYL |  | Liquichek2 | 21 | 1.27 | 2 | 94 | 46 | 2.0435 | 260.6248 | 51.86 | 23.3303 | 0 | 1 | 6.616 | 13s(N2,R1)
7 | 13 | 687-AST | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 26 | 1.97 | 2 | 12.3 | 23.1 | 0.53247 | 34.5284 | 16.69 | 7.4569 | 1.2857e-07 | 1 | 6.2392 | 13s(N2,R1)
| 14 | 687-AST |  | PCCCM2 | 26 | 1.61 | 1 | 12.3 | 23.1 | 0.53247 | 34.3847 | 16.69 | 9.7453 | 1.1102e-14 | 1 | 4.9324 | 13s(N2,R1)
8 | 15 | 686-ASTLP | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 6 | 1.36 | 1 | 12.3 | 23.1 | 0.53247 | 34.3016 | 16.69 | 11.5368 | 0 | 1 | 4.2008 | 13s(N2,R1)
| 16 | 686-ASTLP |  | PCCCM2 | 6 | 1.98 | 2 | 12.3 | 23.1 | 0.53247 | 34.5328 | 16.69 | 7.4192 | 1.6176e-07 | 1 | 6.2677 | 13s(N2,R1)
9 | 17 | 211-UREL | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 27 | 3 | 0 | 12.1 | 18.7 | 0.64706 | 34.555 | 15.55 | 5.1833 | 0.01151 | 3 | 9 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
| 18 | 211-UREL |  | PCCCM2 | 26 | 2.18 | 1 | 12.1 | 18.7 | 0.64706 | 34.0795 | 15.55 | 6.6743 | 1.1438e-05 | 1 | 6.616 | 13s(N2,R1)
10 | 19 | 726-CA | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 27 | 1.65 | 1 | 2.1 | 2.5 | 0.84 | 7.4027 | 10 | 5.4545 | 0.003834 | 3 | 5.05 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
| 20 | 726-CA |  | PCCCM2 | 27 | 1.64 | 2 | 2.1 | 2.5 | 0.84 | 7.3856 | 10 | 4.878 | 0.036501 | 4 | 5.311 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
11 | 21 | 2064-UCA | 6000(1)P1 | Liquichek1 | 21 | 1.53 | 1 | 27.5 | 36.6 | 0.75137 | 76.344 | 34.1 | 21.634 | 0 | 1 | 4.6977 | 13s(N2,R1)
| 22 | 2064-UCA |  | Liquichek2 | 21 | 1.16 | 1 | 27.5 | 36.6 | 0.75137 | 76.2939 | 34.1 | 28.5345 | 0 | 1 | 3.6208 | 13s(N2,R1)
12 | 23 | 1005-CHE | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 26 | 1.64 | 1 | 6.1 | 18.2 | 0.33516 | 17.5088 | 14.75 | 8.3841 | 2.9068e-10 | 1 | 5.0206 | 13s(N2,R1)
| 24 | 1005-CHE |  | PCCCM2 | 26 | 1.3 | 0 | 6.1 | 18.2 | 0.33516 | 17.288 | 14.75 | 11.3462 | 0 | 1 | 3.9 | 13s(N2,R1)
13 | 25 | 1004-MG | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 27 | 1.35 | 0 | 3.6 | 6.4 | 0.5625 | 10.6572 | 8 | 5.9259 | 0.00048015 | 3 | 4.05 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
| 26 | 1004-MG |  | PCCCM2 | 27 | 1.23 | 1 | 3.6 | 6.4 | 0.5625 | 10.5451 | 8 | 5.6911 | 0.0013883 | 3 | 3.8231 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
14 | 27 | 2066-MGU | 6000(1)P1 | Liquichek1 | 17 | 1.8 | 0 | 38.3 | 37.6 | 1.0186 | 106.2794 | 45 | 25 | 0 | 1 | 5.4 | 13s(N2,R1)
| 28 | 2066-MGU |  | Liquichek2 | 17 | 2.1 | 0 | 38.3 | 37.6 | 1.0186 | 106.3216 | 45 | 21.4286 | 0 | 1 | 6.3 | 13s(N2,R1)
15 | 29 | 661-IRON | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 29 | 4.69 | 0 | 26.5 | 23.2 | 1.1422 | 74.5958 | 30.7 | 6.5458 | 2.2576e-05 | 1 | 14.07 | 13s(N2,R1)
| 30 | 661-IRON |  | PCCCM2 | 31 | 2.85 | 1 | 26.5 | 23.2 | 1.1422 | 73.8778 | 30.7 | 10.4211 | 0 | 1 | 8.6083 | 13s(N2,R1)
16 | 31 | 1001-CREJ2 | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 27 | 4.08 | 4 | 5.95 | 14.7 | 0.40476 | 19.9976 | 15 | 2.6961 | 11.5833 | 7 | 12.877 | 13s/22s/R4s/41s/10x(N5R2/N2R5)
| 32 | 1001-CREJ2 |  | PCCCM2 | 29 | 3.1 | 4 | 5.95 | 14.7 | 0.40476 | 18.5968 | 15 | 3.5484 | 2.0261 | 5 | 10.1237 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
17 | 33 | 2067-UCREJ | 6000(1)P1 | Liquichek1 | 20 | 5.71 | 7 | 23.2 | 25.7 | 0.90272 | 66.2262 | 27.8 | 3.6427 | 1.6067 | 5 | 18.5051 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
| 34 | 2067-UCREJ |  | Liquichek2 | 21 | 3.99 | 6 | 23.2 | 25.7 | 0.90272 | 65.2512 | 27.8 | 5.4637 | 0.0036905 | 3 | 13.3896 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
18 | 35 | 294-BIL-D | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 27 | 2.28 | 0 | 36.8 | 43.2 | 0.85185 | 102.2 | 22.27 | 9.7675 | 1.1102e-14 | 1 | 6.84 | 13s(N2,R1)
| 36 | 294-BIL-D |  | PCCCM2 | 27 | 1.93 | 1 | 36.8 | 43.2 | 0.85185 | 102.1446 | 22.27 | 11.0207 | 0 | 1 | 5.8757 | 13s(N2,R1)
19 | 37 | 18-BILT | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 27 | 2.69 | 1 | 21.8 | 28.4 | 0.76761 | 60.8848 | 20 | 7.0632 | 1.3244e-06 | 1 | 8.1317 | 13s(N2,R1)
| 38 | 18-BILT |  | PCCCM2 | 27 | 2.05 | 0 | 21.8 | 28.4 | 0.76761 | 60.6931 | 20 | 9.7561 | 1.1102e-14 | 1 | 6.15 | 13s(N2,R1)
20 | 39 | 767-GLU | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 27 | 1.88 | 0 | 5.6 | 7.5 | 0.74667 | 16.3738 | 10.44 | 5.5532 | 0.0025262 | 3 | 5.64 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
| 40 | 767-GLU |  | PCCCM2 | 27 | 1.87 | 1 | 5.6 | 7.5 | 0.74667 | 16.365 | 10.44 | 5.0481 | 0.019399 | 3 | 5.6984 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
21 | 41 | 2114-UGLU | 6000(1)P1 | Liquichek1 | 21 | 2.26 | 3 |  |  |  |  | 10 | 3.0973 | 5.5094 | 6 | 7.4141 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
| 42 | 2114-UGLU |  | Liquichek2 | 21 | 1.52 | 0 | No Data |  |  |  | 10 | 6.5789 | 1.8977e-05 | 1 | 4.56 | 13s(N2,R1)
22 | 43 | 80-LDH | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 26 | 1.32 | 0 | 8.6 | 14.7 | 0.58503 | 24.1171 | 13.9 | 10.5303 | 0 | 1 | 3.96 | 13s(N2,R1)
| 44 | 80-LDH |  | PCCCM2 | 26 | 1.35 | 1 | 8.6 | 14.7 | 0.58503 | 24.1299 | 13.9 | 9.5556 | 4.4409e-14 | 1 | 4.1716 | 13s(N2,R1)
23 | 45 | 220-GGT | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 26 | 1.59 | 1 | 13.4 | 42.15 | 0.31791 | 37.4035 | 21 | 12.5786 | 0 | 1 | 4.8737 | 13s(N2,R1)
| 46 | 220-GGT |  | PCCCM2 | 26 | 0.93 | 0 | 13.4 | 42.15 | 0.31791 | 37.2323 | 21 | 22.5806 | 0 | 1 | 2.79 | 13s(N2,R1)
24 | 47 | 1009-LIPC | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 26 | 1.86 | 1 | 32.2 | 31.8 | 1.0126 | 89.4026 | 20 | 10.2151 | 0 | 1 | 5.6689 | 13s(N2,R1)
| 48 | 1009-LIPC |  | PCCCM2 | 26 | 1.21 | 1 | 32.2 | 31.8 | 1.0126 | 89.3168 | 20 | 15.7025 | 0 | 1 | 3.7652 | 13s(N2,R1)
25 | 49 | 714-PHOS | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 27 | 2.07 | 0 | 8.15 | 10.8 | 0.75463 | 23.3079 | 15.16 | 7.3237 | 2.8784e-07 | 1 | 6.21 | 13s(N2,R1)
| 50 | 714-PHOS |  | PCCCM2 | 27 | 1.75 | 1 | 8.15 | 10.8 | 0.75463 | 23.1056 | 15.16 | 8.0914 | 2.1781e-09 | 1 | 5.3444 | 13s(N2,R1)
26 | 51 | 2065-UPHOS2 | 6000(1)P1 | Liquichek1 | 21 | 1.71 | 2 | 18 | 22.6 | 0.79646 | 50.1181 | 22.1 | 11.7544 | 0 | 1 | 5.5061 | 13s(N2,R1)
| 52 | 2065-UPHOS2 |  | Liquichek2 | 21 | 2.49 | 1 | 18 | 22.6 | 0.79646 | 50.3686 | 22.1 | 8.4739 | 1.5414e-10 | 1 | 7.5366 | 13s(N2,R1)
27 | 53 | 227-TP | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 27 | 1.54 | 1 | 2.75 | 4.7 | 0.58511 | 8.7365 | 10 | 5.8442 | 0.00069906 | 3 | 4.727 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
| 54 | 227-TP |  | PCCCM2 | 27 | 1.65 | 1 | 2.75 | 4.7 | 0.58511 | 8.8894 | 10 | 5.4545 | 0.003834 | 3 | 5.05 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
28 | 55 | 798-CHOL2 | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 27 | 2.03 | 1 | 5.95 | 15.3 | 0.38889 | 17.426 | 13 | 5.9113 | 0.00051369 | 3 | 6.1716 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
| 56 | 798-CHOL2 |  | PCCCM2 | 27 | 1.89 | 0 | 5.95 | 15.3 | 0.38889 | 17.3046 | 13 | 6.8783 | 3.7595e-06 | 1 | 5.67 | 13s(N2,R1)
29 | 57 | 781-TRIG | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 28 | 1.86 | 2 | 19.9 | 32.7 | 0.60856 | 55.4004 | 16 | 7.5269 | 8.3577e-08 | 1 | 5.9276 | 13s(N2,R1)
| 58 | 781-TRIG |  | PCCCM2 | 28 | 1.59 | 1 | 19.9 | 32.7 | 0.60856 | 55.3358 | 16 | 9.434 | 1.1102e-13 | 1 | 4.8737 | 13s(N2,R1)
30 | 59 | 435-HDL-C | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 27 | 1.32 | 3 | 7.3 | 21.2 | 0.34434 | 20.5627 | 16.3 | 10.0758 | 0 | 1 | 4.9681 | 13s(N2,R1)
| 60 | 435-HDL-C |  | PCCCM2 | 27 | 1.39 | 3 | 7.3 | 21.2 | 0.34434 | 20.5981 | 16.3 | 9.5683 | 3.3307e-14 | 1 | 5.137 | 13s(N2,R1)
31 | 61 | 59-LDL-C | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 27 | 1.36 | 4 | 7.8 | 20.4 | 0.38235 | 21.9467 | 17 | 9.5588 | 3.3307e-14 | 1 | 5.7137 | 13s(N2,R1)
| 62 | 59-LDL-C |  | PCCCM2 | 27 | 1.36 | 5 | 7.8 | 20.4 | 0.38235 | 21.9467 | 17 | 8.8235 | 1.2079e-11 | 1 | 6.4534 | 13s(N2,R1)
32 | 63 | 418-UA2 | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 27 | 2.18 | 1 | 8.6 | 17.5 | 0.49143 | 24.5919 | 11.97 | 5.0321 | 0.020613 | 3 | 6.616 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
| 64 | 418-UA2 |  | PCCCM2 | 27 | 1.46 | 1 | 8.6 | 17.5 | 0.49143 | 24.1791 | 11.97 | 7.5137 | 9.0669e-08 | 1 | 4.4927 | 13s(N2,R1)
33 | 65 | 2063-UUA2 | 6000(1)P1 | Liquichek1 | 21 | 3.73 | 7 | 16.8 | 14.4 | 1.1667 | 47.7012 | 19.39 | 3.3217 | 3.4249 | 6 | 13.1991 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
| 66 | 2063-UUA2 |  | Liquichek2 | 21 | 2.49 | 5 | 16.8 | 14.4 | 1.1667 | 47.0759 | 19.39 | 5.7791 | 0.00093818 | 3 | 8.9889 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
34 | 67 | 1000-AMY-P | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 26 | 1.26 | 0 | 11.7 | 29.9 | 0.3913 | 32.6183 | 17.7 | 14.0476 | 0 | 1 | 3.78 | 13s(N2,R1)
| 68 | 1000-AMY-P |  | PCCCM2 | 26 | 1.23 | 2 | 11.7 | 29.9 | 0.3913 | 32.6095 | 17.7 | 12.7642 | 0 | 1 | 4.1972 | 13s(N2,R1)
35 | 69 | 57-CK | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 26 | 3.87 | 4 | 22.8 | 40 | 0.57 | 64.1023 | 15.16 | 2.8837 | 8.3222 | 7 | 12.2797 | 13s/22s/R4s/41s/10x(N5R2/N2R5)
| 70 | 57-CK |  | PCCCM2 | 26 | 3.67 | 4 | 22.8 | 40 | 0.57 | 64.0119 | 15.16 | 3.0409 | 6.1674 | 6 | 11.7141 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
36 | 71 | 710-CKMBL | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 26 | 1.26 | 0 | 19.7 | 24.3 | 0.8107 | 54.7172 | 20 | 15.873 | 0 | 1 | 3.78 | 13s(N2,R1)
| 72 | 710-CKMBL |  | PCCCM2 | 26 | 1.16 | 1 | 19.7 | 24.3 | 0.8107 | 54.7002 | 20 | 16.3793 | 0 | 1 | 3.6208 | 13s(N2,R1)
37 | 73 | 2106-KI | 6000(1)ISE1 | PCCCM1 | 30 | 1.36 | 1 | 4.6 | 5.6 | 0.82143 | 13.2961 | 8 | 5.1471 | 0.013263 | 3 | 4.2008 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
| 74 | 2106-KI |  | PCCCM2 | 30 | 1.85 | 0 | 4.6 | 5.6 | 0.82143 | 13.7431 | 8 | 4.3243 | 0.2369 | 4 | 5.55 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
38 | 75 | 2110-KU | 6000(1)ISE1 | Liquichek1 | 21 | 1.95 | 0 | 24.4 | 22.2 | 1.0991 | 67.849 | 28.4 | 14.5641 | 0 | 1 | 5.85 | 13s(N2,R1)
| 76 | 2110-KU |  | Liquichek2 | 21 | 2.07 | 2 | 24.4 | 22.2 | 1.0991 | 67.8763 | 28.4 | 12.7536 | 0 | 1 | 6.5241 | 13s(N2,R1)
39 | 77 | 2107-NaI | 6000(1)ISE1 | PCCCM1 | 29 | 1.39 | 2 | 0.6 | 0.7 | 0.85714 | 4.1965 | 5 | 2.1583 | 25.5181 | 8 | 4.6248 | 13s/22s/R4s/41s/10x(N5R2/N2R5)
| 78 | 2107-NaI |  | PCCCM2 | 30 | 1.63 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.85714 | 4.8145 | 5 | 2.454 | 17.0045 | 8 | 4.9912 | 13s/22s/R4s/41s/10x(N5R2/N2R5)
40 | 79 | 2111-NaU | 6000(1)ISE1 | Liquichek1 | 21 | 1.83 | 4 | 28.7 | 16.7 | 1.7186 | 79.7139 | 32 | 15.3005 | 0 | 1 | 6.7927 | 13s(N2,R1)
| 80 | 2111-NaU |  | Liquichek2 | 21 | 1.09 | 0 | 28.7 | 16.7 | 1.7186 | 79.6097 | 32 | 29.3578 | 0 | 1 | 3.27 | 13s(N2,R1)
41 | 81 | 2109-ClI | 6000(1)ISE1 | PCCCM1 | 29 | 1.72 | 2 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 5.8132 | 8 | 3.4884 | 2.3385 | 6 | 5.534 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
| 82 | 2109-ClI |  | PCCCM2 | 29 | 1.84 | 2 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 6.089 | 8 | 3.2609 | 3.913 | 6 | 5.8711 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
42 | 83 | 2112-ClU | 6000(1)ISE1 | Liquichek1 | 21 | 1.78 | 2 |  |  |  |  | 10 | 4.4944 | 0.1375 | 4 | 5.7022 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
| 84 | 2112-ClU |  | Liquichek2 | 21 | 1.56 | 0 | No Data |  |  |  | 10 | 6.4103 | 4.5479e-05 | 1 | 4.68 | 13s(N2,R1)
43 | 85 | Ca++ | AVL(1) | ISETROL1 | 21 | 3 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.89474 | 9.5579 | 15 | 5 | 0.023263 | 3 | 9 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
| 86 | Ca++ |  | ISETROL2 | 21 | 1.2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.89474 | 5.7679 | 15 | 12.5 | 0 | 1 | 3.6 | 13s(N3,R1)
| 87 | Ca++ |  | ISETROL3 | 21 | 2.2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.89474 | 7.7066 | 15 | 6.8182 | 5.2405e-06 | 1 | 6.6 | 13s(N3,R1)
44 | 88 | Ca++U | AVL(1) | Liquichek1 | 19 | 1.1 | 0 | [8 empty] | 3.3
| 89 | Ca++U |  | Liquichek2 | 19 | 1 | 0 | No Data | [7 empty] | 3 | No Data
45 | 90 | 1003-ASO2 | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 26 | 2.96 | 2 | 1.7 | 1.9 | 0.89474 | 9.4616 | 14.7 | 4.2905 | 0.2631 | 4 | 9.1024 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
| 91 | 1003-ASO2 |  | PCCCM2 | 26 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.9 | 0.89474 | 7.4891 | 14.7 | 6.0476 | 0.00027128 | 1 | 6.6098 | 13s(N3,R1)
46 | 92 | 19-CRP | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 25 | 3.4 | 4 | 42.2 | 76.3 | 0.55308 | 117.3515 | 28.3 | 7.1471 | 8.1608e-07 | 1 | 10.9563 | 13s(N2,R1)
| 93 | 19-CRP |  | PCCCM2 | 28 | 4.07 | 2 | 42.2 | 76.3 | 0.55308 | 117.5152 | 28.3 | 6.4619 | 3.49e-05 | 1 | 12.3727 | 13s(N2,R1)
47 | 94 | 2102-RF | 6000(2)P1 | RFCSet I | 26 | 2.68 | 1 | 8.5 | 24.5 | 0.34694 | 24.7041 | 20.2 | 7.1642 | 7.3865e-07 | 1 | 8.102 | 13s(N2,R1)
| 95 | 2102-RF |  | RFCSet II | 26 | 2.71 | 0 | 8.5 | 24.5 | 0.34694 | 24.7293 | 20.2 | 7.4539 | 1.3093e-07 | 1 | 8.13 | 13s(N2,R1)
48 | 96 | 1012-GAPTO | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 26 | 1.39 | 0 | 20.4 | 36.4 | 0.56044 | 56.677 | 13.6 | 9.7842 | 1.1102e-14 | 1 | 4.17 | 13s(N2,R1)
| 97 | 1012-GAPTO |  | PCCCM2 | 26 | 1.39 | 0 | 20.4 | 36.4 | 0.56044 | 56.677 | 13.6 | 9.7842 | 1.1102e-14 | 1 | 4.17 | 13s(N2,R1)
49 | 98 | 1007-C3c | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 26 | 2.28 | 1 | 5.2 | 15.6 | 0.33333 | 15.7383 | 12.6 | 5.0877 | 0.016679 | 3 | 6.9127 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
| 99 | 1007-C3c |  | PCCCM2 | 26 | 1.72 | 0 | 5.2 | 15.6 | 0.33333 | 15.1817 | 12.6 | 7.3256 | 2.8457e-07 | 1 | 5.16 | 13s(N2,R1)
50 | 100 | 1008-C4 | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 26 | 2.35 | 0 | 8.9 | 33.4 | 0.26647 | 25.515 | 16 | 6.8085 | 5.5262e-06 | 1 | 7.05 | 13s(N2,R1)
| 101 | 1008-C4 |  | PCCCM2 | 26 | 2.39 | 1 | 8.9 | 33.4 | 0.26647 | 25.5436 | 16 | 6.2762 | 8.9341e-05 | 1 | 7.2394 | 13s(N2,R1)
51 | 102 | 75-IGA | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 26 | 1.87 | 3 | 5.4 | 35.9 | 0.15042 | 15.8401 | 20 | 9.0909 | 1.5876e-12 | 1 | 6.3618 | 13s(N2,R1)
| 103 | 75-IGA |  | PCCCM2 | 26 | 1.72 | 3 | 5.4 | 35.9 | 0.15042 | 15.709 | 20 | 9.8837 | 0 | 1 | 5.9687 | 13s(N2,R1)
52 | 104 | 77-IGM | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 26 | 1.61 | 0 | 5.9 | 47.3 | 0.12474 | 16.9519 | 16.8 | 10.4348 | 0 | 1 | 4.83 | 13s(N2,R1)
| 105 | 77-IGM |  | PCCCM2 | 26 | 2.64 | 1 | 5.9 | 47.3 | 0.12474 | 17.9165 | 16.8 | 5.9848 | 0.00036483 | 3 | 7.9829 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
53 | 106 | 276-IGG | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 26 | 1.58 | 0 | 4.5 | 16.5 | 0.27273 | 13.2199 | 18 | 11.3924 | 0 | 1 | 4.74 | 13s(N2,R1)
| 107 | 276-IGG |  | PCCCM2 | 26 | 1.43 | 2 | 4.5 | 16.5 | 0.27273 | 13.088 | 18 | 11.1888 | 0 | 1 | 4.7333 | 13s(N2,R1)
54 | 108 | 2103-APOAT | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 26 | 1.62 | 0 | 6.5 | 13.4 | 0.48507 | 18.5682 | 13.6 | 8.3951 | 2.6921e-10 | 1 | 4.86 | 13s(N2,R1)
| 109 | 2103-APOAT |  | PCCCM2 | 26 | 1.65 | 1 | 6.5 | 13.4 | 0.48507 | 18.5885 | 13.6 | 7.6364 | 4.2216e-08 | 1 | 5.05 | 13s(N2,R1)
55 | 110 | 205-APOBT | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 26 | 2.52 | 4 | 6.9 | 22.8 | 0.30263 | 20.3614 | 17.5 | 5.3571 | 0.005736 | 3 | 8.553 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
| 111 | 205-APOBT |  | PCCCM2 | 26 | 1.5 | 1 | 6.9 | 22.8 | 0.30263 | 19.5725 | 17.5 | 11 | 0 | 1 | 4.6098 | 13s(N2,R1)
56 | 112 | 2101-A1CW2 | 6000(2)P1 | PCHbA1cN | 26 | 1.2 | 1 | 1.9 | 5.7 | 0.33333 | 6.229 | 18 | 14.1667 | 0 | 1 | 3.7363 | 13s(N2,R1)
| 113 | 2101-A1CW2 |  | PCHbA1cP | 26 | 1.38 | 1 | 1.9 | 5.7 | 0.33333 | 6.5091 | 18 | 12.3188 | 0 | 1 | 4.2591 | 13s(N2,R1)
57 | 114 | 1013-FRA | 6000(2)P1 | PCNFRA | 25 | 3.24 | 2 | 3.4 | 5.9 | 0.57627 | 13.0182 | 6.8 | 1.4815 | 50.7387 | 10 | 9.9236 | Unaceptable
| 115 | 1013-FRA |  | PCPFRA | 24 | 2.36 | 1 | 3.4 | 5.9 | 0.57627 | 11.4721 | 6.8 | 2.4576 | 16.9125 | 8 | 7.1503 | 13s/22s/R4s/41s/10x(N5R2/N2R5)
58 | 116 | 1006-TRSF2 | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 26 | 2.19 | 1 | 3 | 4.3 | 0.69767 | 10.2955 | 15 | 6.3927 | 4.9733e-05 | 1 | 6.6457 | 13s(N2,R1)
| 117 | 1006-TRSF2 |  | PCCCM2 | 26 | 2.23 | 1 | 3 | 4.3 | 0.69767 | 10.3613 | 15 | 6.278 | 8.8512e-05 | 1 | 6.7643 | 13s(N2,R1)
59 | 118 | 207-VALP | 6000(1)P1 | TDMCSet I | 28 | 7.49 | 2 |  |  |  |  | 20 | 2.4032 | 18.3209 | 8 | 22.5588 | 13s/2of32s/R4s/31s/12x(N6,R2)
| 119 | 207-VALP |  | TDMCSet II | 30 | 6.06 | 1 | No Data |  |  |  | 20 | 3.1353 | 5.0992 | 6 | 18.2075 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
| 120 | 207-VALP |  | TDMCSet III | 24 | 7.06 | 1 |  |  |  |  | 20 | 2.6912 | 11.6784 | 7 | 21.2036 | 13s/2of32s/R4s/31s/12x(N6,R2)
60 | 121 | 525-AT | Integra400(2) | PCChrom I | 28 | 5.99 | 4 | 5.2 | 15.3 | 0.33987 | 21.987 | 12.5 | 1.419 | 53.2266 | 10 | 18.4098 | Unaceptable
| 122 | 525-AT |  | PCChrom II | 18 | 10.23 | 7 | 5.2 | 15.3 | 0.33987 | 31.8092 | 12.5 | 0.53763 | 83.2067 | UN | 31.4782 | Unaceptable
61 | 123 | 2100-D-DI2 | Integra400(2) | DDGen2C I | 26 | 1.26 | 2 | 23.3 | 26.5 | 0.87925 | 64.8032 | 28.4 | 13.75 | 0 | 1 | 6.0973 | 13s(N2,R1)
| 124 | 2100-D-DI2 |  | DDGen2C II | 26 | 1.92 | 2 | 23.3 | 26.5 | 0.87925 | 64.6787 | 28.4 | 20.9524 | 0 | 1 | 4.2765 | 13s(N2,R1)
62 | 125 | α2MG | 6000(2)P1 | MPControl 1 |  |  |  | 3.4 | 18.7 | 0.18182 | 9.4243 | 7.56 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 126 | α2MG |  | MPControl 2 |  |  |  | 3.4 | 18.7 | 0.18182 | 9.4243 | 7.56 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 127 | α2MG |  | MPControl 3 |  |  |  | 3.4 | 18.7 | 0.18182 | 9.4243 | 7.56 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
63 | 128 | 6-HCYS | 6000(2)P1 | HCYCKit1 | 27 | 5.57 | 1 | 8.3 | 33.5 | 0.24776 | 27.7068 | 23.2 | 3.9856 | 0.6466 | 4 | 16.7399 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
| 129 | 6-HCYS |  | HCYCKit2 | 24 | 3.92 | 0 | 8.3 | 33.5 | 0.24776 | 25.4432 | 23.2 | 5.9184 | 0.00049725 | 3 | 11.76 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
64 | 130 | 900-HBSAG | 411(3) | PCHbsAg1 | 27 | 27.04 | 5 | [8 empty] | 81.2739
| 131 | 900-HBSAG |  | PCHbsAg2 | 27 | 6.46 | 2 | No Data | [7 empty] | 19.4829 | No Data
65 | 132 | 450-HBC | 411(3) | PCAnti-Hbc1 | 27 | 6.2 | 3 | [8 empty] | 18.8404
| 133 | 450-HBC |  | PCAnti-Hbc2 | 25 | 11.36 | 5 | No Data | [7 empty] | 34.4448 | No Data
66 | 134 | 410-A-HBs | 411(3) | PCAnti-Hbs1
| 135 | 410-A-HBs |  | PCAnti-Hbs2 | 22 | 4.02 | 2 | No Data | [7 empty] | 12.2247 | No Data
67 | 136 | 65-A-HCV | 411(3) | PCAnti-HCV1 | 28 | 6.78 | 10 | [8 empty] | 22.6653
| 137 | 65-A-HCV |  | PCAnti-HCV2 | 25 | 9.73 | 6 | No Data | [7 empty] | 29.8003 | No Data
68 | 138 | 530-IGMTOX | 411(3) | PCA-ToxoM1 | 27 | 4.38 | 4 | [8 empty] | 13.7353
| 139 | 530-IGMTOX |  | PCA-ToxoM2 | 27 | 4.26 | 4 | No Data | [7 empty] | 13.3914 | No Data
69 | 140 | 520-IGGTOX | 411(3) | PCA-ToxoG1 | 26 | 7.92 | 7 | [8 empty] | 24.7697
| 141 | 520-IGGTOX |  | PCA-ToxoG2 | 26 | 6.29 | 4 | No Data | [7 empty] | 19.2893 | No Data
70 | 142 | 550-RUBM | 411(3) | PCA-RubM1 | 26 | 7.41 | 9 | [8 empty] | 23.9828
| 143 | 550-RUBM |  | PCA-RubM2 | 26 | 2.13 | 3 | No Data | [7 empty] | 7.0592 | No Data
71 | 144 | 540-RUBG | 411(3) | PCA-RubG1 | 26 | 8.57 | 5 | [8 empty] | 26.1917
| 145 | 540-RUBG |  | PCA-RubG2 | 26 | 9.26 | 7 | No Data | [7 empty] | 28.6484 | No Data
72 | 146 | 580-CMVIgM | 411(3) | PCA-CMVM1 | 26 | 4.48 | 4 | [8 empty] | 14.0226
| 147 | 580-CMVIgM |  | PCA-CMVM2 | 26 | 6.23 | 5 | No Data | [7 empty] | 19.3473 | No Data
73 | 148 | 571-CMVIgG | 411(3) | PCA-CMVG1 | 26 | 5.78 | 4 | [8 empty] | 17.7954
| 149 | 571-CMVIgG |  | PCA-CMVG2 | 26 | 6.21 | 5 | No Data | [7 empty] | 19.2893 | No Data
74 | 150 | 100-SYPH | 411(3) | Preci_Syph1 | 26 | 3.94 | 3 | [8 empty] | 12.1948
| 151 | 100-SYPH |  | Preci_Syph2 | 26 | 3.06 | 2 | No Data | [7 empty] | 9.3953 | No Data
75 | 152 | 1-TSH | 6000(1)E11 | PCU1 | 25 | 1.45 | 2 | 19.3 | 24.6 | 0.78455 | 53.6476 | 23.7 | 14.9655 | 0 | 1 | 4.7877 | 13s(N2,R1)
| 153 | 1-TSH |  | PCU2 | 26 | 1.67 | 0 | 19.3 | 24.6 | 0.78455 | 53.6968 | 23.7 | 14.1916 | 0 | 1 | 5.01 | 13s(N2,R1)
| 154 | 1-TSH | 6000(1)E12 | PCU1 | 26 | 1.42 | 0 | 19.3 | 24.6 | 0.78455 | 53.6415 | 23.7 | 16.6901 | 0 | 1 | 4.26 | 13s(N2,R1)
| 155 | 1-TSH |  | PCU2 | 26 | 1.75 | 2 | 19.3 | 24.6 | 0.78455 | 53.7163 | 23.7 | 12.4 | 0 | 1 | 5.6181 | 13s(N2,R1)
| 156 | 1-TSH | 6000(1)E21 | PCU1 | 26 | 1.54 | 2 | 19.3 | 24.6 | 0.78455 | 53.6669 | 23.7 | 14.0909 | 0 | 1 | 5.0343 | 13s(N2,R1)
| 157 | 1-TSH |  | PCU2 | 26 | 2.04 | 2 | 19.3 | 24.6 | 0.78455 | 53.7949 | 23.7 | 10.6373 | 0 | 1 | 6.4385 | 13s(N2,R1)
| 158 | 1-TSH | 6000(1)E22 | PCU1 | 26 | 1.37 | 1 | 19.3 | 24.6 | 0.78455 | 53.6315 | 23.7 | 16.5693 | 0 | 1 | 4.2299 | 13s(N2,R1)
| 159 | 1-TSH |  | PCU2 | 26 | 1.32 | 1 | 19.3 | 24.6 | 0.78455 | 53.6218 | 23.7 | 17.197 | 0 | 1 | 4.0843 | 13s(N2,R1)
76 | 160 | 2-T4 | 6000(1)E22 | PCU1 | 26 | 2.2 | 2 | 4.9 | 10.9 | 0.44954 | 14.8883 | 24 | 10 | 0 | 1 | 6.8964 | 13s(N2,R1)
| 161 | 2-T4 |  | PCU2 | 26 | 2.67 | 1 | 4.9 | 10.9 | 0.44954 | 15.4676 | 24 | 8.6142 | 5.6266e-11 | 1 | 8.0722 | 13s(N2,R1)
77 | 162 | 4-FT4 | 6000(1)E11 | PCU1 | 26 | 1.6 | 0 | 5.7 | 12.1 | 0.47107 | 16.4102 | 24 | 15 | 0 | 1 | 4.8 | 13s(N2,R1)
| 163 | 4-FT4 |  | PCU2 | 26 | 2.12 | 0 | 5.7 | 12.1 | 0.47107 | 16.857 | 24 | 11.3208 | 0 | 1 | 6.36 | 13s(N2,R1)
| 164 | 4-FT4 | 6000(1)E12 | PCU1 | 26 | 1.82 | 1 | 5.7 | 12.1 | 0.47107 | 16.5854 | 24 | 12.6374 | 0 | 1 | 5.5508 | 13s(N2,R1)
| 165 | 4-FT4 |  | PCU2 | 26 | 1.7 | 1 | 5.7 | 12.1 | 0.47107 | 16.4873 | 24 | 13.5294 | 0 | 1 | 5.1971 | 13s(N2,R1)
| 166 | 4-FT4 | 6000(1)E21 | PCU1 | 26 | 1.86 | 1 | 5.7 | 12.1 | 0.47107 | 16.6195 | 24 | 12.3656 | 0 | 1 | 5.6689 | 13s(N2,R1)
| 167 | 4-FT4 |  | PCU2 | 26 | 1.84 | 0 | 5.7 | 12.1 | 0.47107 | 16.6024 | 24 | 13.0435 | 0 | 1 | 5.52 | 13s(N2,R1)
| 168 | 4-FT4 | 6000(1)E22 | PCU1 | 26 | 1.85 | 1 | 5.7 | 12.1 | 0.47107 | 16.6109 | 24 | 12.4324 | 0 | 1 | 5.6394 | 13s(N2,R1)
| 169 | 4-FT4 |  | PCU2 | 26 | 3.02 | 1 | 5.7 | 12.1 | 0.47107 | 17.8802 | 24 | 7.6159 | 4.8009e-08 | 1 | 9.115 | 13s(N2,R1)
78 | 170 | 7-T3 | 6000(1)E11 | PCU1 | 26 | 2.44 | 2 | 6.9 | 12.3 | 0.56098 | 20.2864 | 24 | 9.0164 | 2.82e-12 | 1 | 7.5883 | 13s(N2,R1)
| 171 | 7-T3 |  | PCU2 | 26 | 2.72 | 3 | 6.9 | 12.3 | 0.56098 | 20.5582 | 24 | 7.7206 | 2.4765e-08 | 1 | 8.694 | 13s(N2,R1)
79 | 172 | 10-FT3 | 6000(1)E22 | PCU1 | 26 | 2.92 | 3 | 7.9 | 17.6 | 0.44886 | 23.3456 | 24 | 7.1918 | 6.2861e-07 | 1 | 9.2595 | 13s(N2,R1)
| 173 | 10-FT3 |  | PCU2 | 26 | 2.6 | 1 | 7.9 | 17.6 | 0.44886 | 23.0531 | 24 | 8.8462 | 1.0203e-11 | 1 | 7.8638 | 13s(N2,R1)
80 | 174 | 137-A-TPO | 6000(1)E11 | PCThyroAB1 | 21 | 8.11 | 2 | 11.3 | 147 | 0.076871 | 38.554 | 46.2 | 5.4501 | 0.0039066 | 3 | 24.4121 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
| 175 | 137-A-TPO |  | PCThyroAB2 | 26 | 5.7 | 1 | 11.3 | 147 | 0.076871 | 35.0813 | 46.2 | 7.9298 | 6.3876e-09 | 1 | 17.1292 | 13s(N2,R1)
| 176 | 137-A-TPO | 6000(1)E12 | PCThyroAB1 | 24 | 7.46 | 0 | 11.3 | 147 | 0.076871 | 37.532 | 46.2 | 6.193 | 0.00013459 | 1 | 22.38 | 13s(N2,R1)
| 177 | 137-A-TPO |  | PCThyroAB2 | 26 | 4.4 | 6 | 11.3 | 147 | 0.076871 | 33.6127 | 46.2 | 9.1364 | 1.1213e-12 | 1 | 14.4997 | 13s(N2,R1)
| 178 | 137-A-TPO | 6000(1)E21 | PCThyroAB1 | 26 | 10 | 1 | 11.3 | 147 | 0.076871 | 41.8257 | 46.2 | 4.52 | 0.12639 | 4 | 30.0167 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
| 179 | 137-A-TPO |  | PCThyroAB2 | 26 | 6.14 | 4 | 11.3 | 147 | 0.076871 | 35.6472 | 46.2 | 6.873 | 3.8726e-06 | 1 | 18.8493 | 13s(N2,R1)
| 180 | 137-A-TPO | 6000(1)E22 | PCThyroAB1 | 17 | 5.24 | 11 | 11.3 | 147 | 0.076871 | 34.5258 | 46.2 | 6.7176 | 9.0649e-06 | 1 | 19.1864 | 13s(N2,R1)
| 181 | 137-A-TPO |  | PCThyroAB2 | 23 | 3.83 | 12 | 11.3 | 147 | 0.076871 | 33.0722 | 46.2 | 8.9295 | 5.4512e-12 | 1 | 16.6139 | 13s(N2,R1)
81 | 182 | 133-A-TG | 6000(1)E12 | PCThyroAB1 | 26 | 3.04 | 5 | 8.5 | 82 | 0.10366 | 25.0223 | 27.6 | 7.4342 | 1.4763e-07 | 1 | 10.4007 | 13s(N2,R1)
| 183 | 133-A-TG |  | PCThyroAB2 | 25 | 3.29 | 5 | 8.5 | 82 | 0.10366 | 25.2641 | 27.6 | 6.8693 | 3.9521e-06 | 1 | 11.0642 | 13s(N2,R1)
| 184 | 133-A-TG | 6000(1)E21 | PCThyroAB1 | 26 | 7.23 | 4 | 8.5 | 82 | 0.10366 | 30.9311 | 27.6 | 3.2642 | 3.8851 | 6 | 22.0557 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
| 185 | 133-A-TG |  | PCThyroAB2 | 26 | 5.07 | 1 | 8.5 | 82 | 0.10366 | 27.4337 | 27.6 | 5.2465 | 0.0089642 | 3 | 15.2428 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
82 | 186 | 730-A-TSH | 6000(1)E21 | PCThyroAB1 | 25 | 7.77 | 7 | [8 empty] | 24.3384
| 187 | 730-A-TSH |  | PCThyroAB2 | 26 | 2.65 | 3 | No Data | [7 empty] | 8.4972 | No Data
83 | 188 | 700-TG | 6000(1)E12 | PCU1 | 26 | 2.59 | 5 | 14 | 39 | 0.35897 | 39.4645 | 21.9 | 6.5251 | 2.5159e-05 | 1 | 9.2397 | 13s(N2,R1)
| 189 | 700-TG |  | PCU2 | 26 | 2.34 | 6 | 14 | 39 | 0.35897 | 39.3443 | 21.9 | 6.7949 | 5.955e-06 | 1 | 9.2347 | 13s(N2,R1)
| 190 | 700-TG | 6000(1)E21 | PCU1 | 26 | 3.92 | 2 | 14 | 39 | 0.35897 | 40.2985 | 21.9 | 5.0765 | 0.017409 | 3 | 11.9289 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
| 191 | 700-TG |  | PCU2 | 26 | 3.3 | 3 | 14 | 39 | 0.35897 | 39.8695 | 21.9 | 5.7273 | 0.0011827 | 3 | 10.3446 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
84 | 192 | 131-PRL | 6000(2)E11 | PCU1 | 26 | 1.5 | 0 | 23 | 35 | 0.65714 | 63.8882 | 20 | 13.3333 | 0 | 1 | 4.5 | 13s(N2,R1)
| 193 | 131-PRL |  | PCU2 | 26 | 1.82 | 0 | 23 | 35 | 0.65714 | 63.952 | 20 | 10.989 | 0 | 1 | 5.46 | 13s(N2,R1)
| 194 | 131-PRL | 6000(2)E12 | PCU1 | 26 | 1.55 | 0 | 23 | 35 | 0.65714 | 63.8974 | 20 | 12.9032 | 0 | 1 | 4.65 | 13s(N2,R1)
| 195 | 131-PRL |  | PCU2 | 26 | 1.41 | 1 | 23 | 35 | 0.65714 | 63.8724 | 20 | 13.4752 | 0 | 1 | 4.3466 | 13s(N2,R1)
85 | 196 | 23-FSH | 6000(2)E11 | PCU1 | 26 | 2.38 | 0 | 11 | 42.7 | 0.25761 | 31.196 | 20 | 8.4034 | 2.5393e-10 | 1 | 7.14 | 13s(N2,R1)
| 197 | 23-FSH |  | PCU2 | 26 | 2.58 | 0 | 11 | 42.7 | 0.25761 | 31.3179 | 20 | 7.7519 | 2.027e-08 | 1 | 7.74 | 13s(N2,R1)
| 198 | 23-FSH | 6000(2)E12 | PCU1 | 26 | 3.86 | 1 | 11 | 42.7 | 0.25761 | 32.3132 | 20 | 4.9223 | 0.031049 | 4 | 11.6231 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
| 199 | 23-FSH |  | PCU2 | 26 | 3.73 | 1 | 11 | 42.7 | 0.25761 | 32.1957 | 20 | 5.0938 | 0.016292 | 3 | 11.2346 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
86 | 200 | 20-LH | 6000(2)E11 | PCU1 | 26 | 2.66 | 2 | 23 | 27.4 | 0.83942 | 64.1777 | 20 | 6.7669 | 6.9367e-06 | 1 | 8.2268 | 13s(N2,R1)
| 201 | 20-LH |  | PCU2 | 26 | 1.94 | 1 | 23 | 27.4 | 0.83942 | 63.9791 | 20 | 9.7938 | 0 | 1 | 5.9053 | 13s(N2,R1)
| 202 | 20-LH | 6000(2)E12 | PCU1 | 26 | 2.17 | 2 | 23 | 27.4 | 0.83942 | 64.0359 | 20 | 8.2949 | 5.4182e-10 | 1 | 6.8103 | 13s(N2,R1)
| 203 | 20-LH |  | PCU2 | 26 | 1.1 | 1 | 23 | 27.4 | 0.83942 | 63.8256 | 20 | 17.2727 | 0 | 1 | 3.4482 | 13s(N2,R1)
87 | 204 | 13-TESTO | 6000(2)E11 | PCU1 | 26 | 3.62 | 2 | 9.25 | 22.05 | 0.4195 | 27.5332 | 20 | 4.9724 | 0.025794 | 4 | 11.0426 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
| 205 | 13-TESTO |  | PCU2 | 26 | 4.31 | 1 | 9.25 | 22.05 | 0.4195 | 28.2864 | 20 | 4.4084 | 0.18167 | 4 | 12.9686 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
| 206 | 13-TESTO | 6000(2)E12 | PCU1 | 25 | 3.18 | 1 | 9.25 | 22.05 | 0.4195 | 27.1125 | 20 | 5.9748 | 0.00038234 | 3 | 9.5923 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
| 207 | 13-TESTO |  | PCU2 | 25 | 3.58 | 1 | 9.25 | 22.05 | 0.4195 | 27.493 | 20 | 5.3073 | 0.0070257 | 3 | 10.7865 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
88 | 208 | 4003-FTESTO | Euroimmun(1) | Packaged | 14 | 11.8 | 0 | [8 empty] | 35.4
| 209 | 4003-FTESTO |  | Packaged | 14 | 22.3 | 0 | No Data | [7 empty] | 66.9 | No Data
89 | 210 | 142-DHEA-S | 6000(1)E11 | PCU1 | 26 | 4.66 | 1 | 6.35 | 30.7 | 0.20684 | 21.8323 | 19.6143 | 3.9945 | 0.63069 | 4 | 14.0157 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
| 211 | 142-DHEA-S |  | PCU2 | 26 | 4.48 | 2 | 6.35 | 30.7 | 0.20684 | 21.5409 | 19.6143 | 3.9318 | 0.75127 | 4 | 13.588 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
| 212 | 142-DHEA-S | 6000(1)E12 | PCU1 | 26 | 4.22 | 2 | 6.35 | 30.7 | 0.20684 | 21.1337 | 19.6143 | 4.174 | 0.37475 | 4 | 12.817 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
| 213 | 142-DHEA-S |  | PCU2 | 26 | 4.2 | 3 | 6.35 | 30.7 | 0.20684 | 21.103 | 19.6143 | 3.9558 | 0.70288 | 4 | 12.9522 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
90 | 214 | 146-SHBG | 6000(1)E11 | PCU1 | 26 | 2.28 | 1 | 13.05 | 36.35 | 0.35901 | 36.7207 | 20.42 | 8.5175 | 1.129e-10 | 1 | 6.9127 | 13s(N2,R1)
| 215 | 146-SHBG |  | PCU2 | 26 | 1.97 | 0 | 13.05 | 36.35 | 0.35901 | 36.5826 | 20.42 | 10.3655 | 0 | 1 | 5.91 | 13s(N2,R1)
91 | 216 | 12-E2 | 6000(2)E11 | PCU1 | 26 | 4.07 | 1 | 22.5 | 24.4 | 0.92213 | 63.379 | 20 | 4.6683 | 0.076665 | 4 | 12.2509 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
| 217 | 12-E2 |  | PCU2 | 26 | 2.64 | 0 | 22.5 | 24.4 | 0.92213 | 62.7947 | 20 | 7.5758 | 6.1702e-08 | 1 | 7.92 | 13s(N2,R1)
| 218 | 12-E2 | 6000(2)E12 | PCU1 | 26 | 4.4 | 0 | 22.5 | 24.4 | 0.92213 | 63.5481 | 20 | 4.5455 | 0.11616 | 4 | 13.2 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
| 219 | 12-E2 |  | PCU2 | 26 | 2.29 | 0 | 22.5 | 24.4 | 0.92213 | 62.689 | 20 | 8.7336 | 2.3515e-11 | 1 | 6.87 | 13s(N2,R1)
92 | 220 | 148-HCG-PR | 411(2) | PCTM1 | 26 | 3.79 | 3 |  |  |  |  | 30 | 7.124 | 9.3287e-07 | 1 | 11.7591 | 13s(N2,R1)
| 221 | 148-HCG-PR |  | PCTM2 | 26 | 2.77 | 3 | No Data |  |  |  | 30 | 9.7473 | 1.1102e-14 | 1 | 8.8349 | 13s(N2,R1)
93 | 222 | 121-PROG | 6000(1)E11 | PCU1 | 26 | 2.9 | 1 |  |  |  |  | 25 | 8.2759 | 6.1833e-10 | 1 | 8.7573 | 13s(N2,R1)
| 223 | 121-PROG |  | PCU2 | 26 | 2.15 | 2 | No Data |  |  |  | 25 | 10.6977 | 0 | 1 | 6.753 | 13s(N2,R1)
| 224 | 121-PROG | 6000(1)E12 | PCU1 | 26 | 2.86 | 0 |  |  |  |  | 25 | 8.7413 | 2.2227e-11 | 1 | 8.58 | 13s(N2,R1)
| 225 | 121-PROG |  | PCU2 | 26 | 2.4 | 1 | No Data |  |  |  | 25 | 10 | 0 | 1 | 7.2691 | 13s(N2,R1)
94 | 226 | 4002-17αPRG | Euroimmun(1) | Packaged | 16 | 7.9 | 0 | 19.6 | 50.4 | 0.38889 | 58.5755 | 29.7 | 3.7595 | 1.1926 | 4 | 23.7 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
| 227 | 4002-17αPRG |  | Packaged | 16 | 12.7 | 0 | 19.6 | 50.4 | 0.38889 | 64.7364 | 29.7 | 2.3386 | 20.0852 | 8 | 38.1 | 13s/22s/R4s/41s/10x(N5R2/N2R5)
95 | 228 | 690-F-BHCG | 6000(2)E12 | PCMC1 | 9 | 1.67 | 1 | [8 empty] | 5.1088
| 229 | 690-F-BHCG |  | PCMC2 | 9 | 1.24 | 1 | No Data | [7 empty] | 3.8521 | No Data
| 230 | 690-F-BHCG |  | PCMC3 | 9 | 1 | 2 | [8 empty] | 3.6056
96 | 231 | 290-PAPP-A | 6000(2)E12 | PCMC1 | 9 | 1.92 | 5 | 12.6 | 14 | 0.9 | 35.3286 | 22.7 | 9.2188 | 5.8842e-13 | 1 | 7.6274 | 13s(N3,R1)
| 232 | 290-PAPP-A |  | PCMC2 | 9 | 2.43 | 2 | 12.6 | 14 | 0.9 | 35.569 | 22.7 | 8.5185 | 1.1212e-10 | 1 | 7.5594 | 13s(N3,R1)
| 233 | 290-PAPP-A |  | PCMC3 | 9 | 1 | 1 | 12.6 | 14 | 0.9 | 35.0352 | 22.7 | 21.7 | 0 | 1 | 3.1623 | 13s(N3,R1)
97 | 234 | 1130-AMH | 6000(2)E12 | PCAMH1 | 25 | 2.32 | 2 | [8 empty] | 7.2417
| 235 | 1130-AMH |  | PCAMH2 | 25 | 2.1 | 1 | No Data | [7 empty] | 6.3789 | No Data
98 | 236 | 24-KORTIZ | 6000(1)E11 | PCU1 | 12 | 3.26 | 1 | 15.2 | 38.1 | 0.39895 | 43.0904 | 22.8 | 6.6871 | 1.0679e-05 | 1 | 9.831 | 13s(N2,R1)
| 237 | 24-KORTIZ |  | PCU2 | 13 | 3.15 | 1 | 15.2 | 38.1 | 0.39895 | 43.0275 | 22.8 | 6.9206 | 2.9694e-06 | 1 | 9.5028 | 13s(N2,R1)
| 238 | 24-KORTIZ | 6000(1)E12 | PCU1 | 12 | 3.12 | 1 | 15.2 | 38.1 | 0.39895 | 43.0107 | 22.8 | 6.9872 | 2.042e-06 | 1 | 9.4133 | 13s(N2,R1)
| 239 | 24-KORTIZ |  | PCU2 | 13 | 3.05 | 1 | 15.2 | 38.1 | 0.39895 | 42.9721 | 22.8 | 7.1475 | 8.138e-07 | 1 | 9.2045 | 13s(N2,R1)
99 | 240 | 50-AFP-PR | 411(2) | PCTM1 | 26 | 4.24 | 4 | 12.2 | 45.6 | 0.26754 | 35.8007 | 21.9 | 4.2217 | 0.32474 | 4 | 13.3341 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
| 241 | 50-AFP-PR |  | PCTM2 | 26 | 4.17 | 2 | 12.2 | 45.6 | 0.26754 | 35.7375 | 21.9 | 4.7722 | 0.05336 | 4 | 12.6689 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
100 | 242 | 341-CA125 | 411(2) | PCTM1 | 28 | 2.45 | 1 | 24.7 | 54.6 | 0.45238 | 68.8009 | 20 | 7.7551 | 1.9863e-08 | 1 | 7.4177 | 13s(N2,R1)
| 243 | 341-CA125 |  | PCTM2 | 28 | 2.69 | 0 | 24.7 | 54.6 | 0.45238 | 68.8697 | 20 | 7.4349 | 1.4697e-07 | 1 | 8.07 | 13s(N2,R1)
101 | 244 | 332-CA153 | 411(2) | PCTM1 | 26 | 4.55 | 2 | 6.1 | 62.9 | 0.096979 | 21.0939 | 20.8 | 4.1319 | 0.42458 | 4 | 13.7957 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
| 245 | 332-CA153 |  | PCTM2 | 26 | 4.33 | 1 | 6.1 | 62.9 | 0.096979 | 20.7351 | 20.8 | 4.5727 | 0.10605 | 4 | 13.0284 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
102 | 246 | 351-CA199 | 411(2) | PCTM1 | 26 | 5.63 | 1 | 16 | 130.5 | 0.12261 | 47.0152 | 23 | 3.9076 | 0.80281 | 4 | 16.9196 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
| 247 | 351-CA199 |  | PCTM2 | 26 | 3.25 | 3 | 16 | 130.5 | 0.12261 | 45.2554 | 23 | 6.1538 | 0.0001629 | 1 | 10.2011 | 13s(N2,R1)
103 | 248 | 301-CEA | 411(2) | PCTM1 | 26 | 3.94 | 5 | 12.7 | 55.6 | 0.22842 | 36.8578 | 24 | 4.8223 | 0.044634 | 4 | 12.834 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
| 249 | 301-CEA |  | PCTM2 | 26 | 2.9 | 4 | 12.7 | 55.6 | 0.22842 | 36.1087 | 24 | 6.8966 | 3.3967e-06 | 1 | 9.5755 | 13s(N2,R1)
104 | 250 | 321-PSAT | 411(2) | PCTM1 | 26 | 2.72 | 0 | 18.1 | 72.4 | 0.25 | 50.734 | 25 | 9.1912 | 7.3275e-13 | 1 | 8.16 | 13s(N2,R1)
| 251 | 321-PSAT |  | PCTM2 | 25 | 2.86 | 1 | 18.1 | 72.4 | 0.25 | 50.7931 | 25 | 8.3916 | 2.7582e-10 | 1 | 8.6381 | 13s(N2,R1)
105 | 252 | 370-CA211 | 411(2) | PCTM1 | 26 | 2.43 | 0 | 22.2 | 31.1 | 0.71383 | 61.9028 | 27.9 | 11.4815 | 0 | 1 | 7.29 | 13s(N2,R1)
| 253 | 370-CA211 |  | PCTM2 | 26 | 1.9 | 1 | 22.2 | 31.1 | 0.71383 | 61.7602 | 27.9 | 14.1579 | 0 | 1 | 5.7871 | 13s(N2,R1)
106 | 254 | 360-CA724 | 411(2) | PCTM1 | 26 | 3.47 | 5 | [8 empty] | 11.5485
| 255 | 360-CA724 |  | PCTM2 | 26 | 3.41 | 6 | No Data | [7 empty] | 11.8597 | No Data
107 | 256 | 391-FPSA | 411(2) | PCTM1 | 26 | 2.27 | 1 |  |  |  |  | 15 | 6.1674 | 0.00015252 | 1 | 6.883 | 13s(N2,R1)
| 257 | 391-FPSA |  | PCTM2 | 26 | 2.21 | 1 | No Data |  |  |  | 15 | 6.3348 | 6.6626e-05 | 1 | 6.705 | 13s(N2,R1)
108 | 258 | 155-NSE | 411(2) | PCTM1 | 26 | 3.14 | 0 |  |  |  |  | 10 | 3.1847 | 4.6022 | 6 | 9.42 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
| 259 | 155-NSE |  | PCTM2 | 26 | 2.9 | 1 | No Data |  |  |  | 10 | 3.1034 | 5.4418 | 6 | 8.7573 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
109 | 260 | 780-S100 | 411(2) | PCU1 | 26 | 3 | 1 | [8 empty] | 10.9541
| 261 | 780-S100 |  | PCU2 | 26 | 3.59 | 2 | No Data | [7 empty] | 9.0554 | No Data
110 | 262 | 999-HE4 | 411(2) | PCHE4(1) | 26 | 3.27 | 2 | [8 empty] | 10.0118
| 263 | 999-HE4 |  | PCHE4(2) | 27 | 3.84 | 2 | No Data | [7 empty] | 11.6923 | No Data
111 | 264 | 613-FOLATE | 6000(1)E21 | PCVaria1 | 27 | 12.47 | 7 | 24 | 73 | 0.32877 | 74.9684 | 39 | 2.5662 | 14.3176 | 7 | 38.0593 | 13s/22s/R4s/41s/10x(N5R2/N2R5)
| 265 | 613-FOLATE |  | PCVaria2 | 27 | 5.64 | 5 | 24 | 73 | 0.32877 | 68.3368 | 39 | 6.0284 | 0.0002972 | 1 | 17.6433 | 13s(N2,R1)
112 | 266 | 381-FERR | 6000(1)E12 | PCVaria1 | 26 | 2.42 | 2 | 14.2 | 15 | 0.94667 | 39.9279 | 22 | 8.2645 | 6.6902e-10 | 1 | 7.5304 | 13s(N2,R1)
| 267 | 381-FERR |  | PCVaria2 | 26 | 2.9 | 2 | 14.2 | 15 | 0.94667 | 40.1728 | 22 | 6.8966 | 3.3967e-06 | 1 | 8.9269 | 13s(N2,R1)
113 | 268 | 110-VITB12 | 6000(1)E22 | PCVaria1 | 26 | 4.14 | 3 |  |  |  |  | 20 | 4.1063 | 0.45766 | 4 | 12.7772 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
| 269 | 110-VITB12 |  | PCVaria2 | 26 | 3.66 | 2 | No Data |  |  |  | 20 | 4.918 | 0.031538 | 4 | 11.1607 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
114 | 270 | 120-INSUL | 6000(1)E11 | PCMM1 | 26 | 4.23 | 1 | 21.1 | 58.3 | 0.36192 | 59.6499 | 25 | 5.6738 | 0.0014981 | 3 | 12.7293 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
| 271 | 120-INSUL |  | PCMM2 | 26 | 4.43 | 0 | 21.1 | 58.3 | 0.36192 | 59.7614 | 25 | 5.6433 | 0.0017114 | 3 | 13.29 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
115 | 272 | 339-CPEPT | 6000(1)E11 | PCMM1 | 26 | 3.23 | 0 | 16.6 | 23.2 | 0.71552 | 46.8758 | 20.8 | 6.4396 | 3.9136e-05 | 1 | 9.69 | 13s(N2,R1)
| 273 | 339-CPEPT |  | PCMM2 | 26 | 3.55 | 0 | 16.6 | 23.2 | 0.71552 | 47.0533 | 20.8 | 5.8592 | 0.00065283 | 3 | 10.65 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
116 | 274 | 8-ACTH | 411(3) | PCMM1 | 26 | 2.3 | 0 |  |  |  |  | 10 | 4.3478 | 0.22009 | 4 | 6.9 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
| 275 | 8-ACTH |  | PCMM2 | 26 | 2.48 | 1 | No Data |  |  |  | 10 | 3.629 | 1.6626 | 5 | 7.5069 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
117 | 276 | 810-A-CPP | 6000(1)E12 | PCAnti-CCP1 | 26 | 4.51 | 2 | [8 empty] | 13.677
| 277 | 810-A-CPP |  | PCAnti-CCP2 | 26 | 2.82 | 2 | No Data | [7 empty] | 8.6932 | No Data
118 | 278 | 630-IGE | 6000(1)E12 | PCU1 | 26 | 1.53 | 1 |  |  |  |  | 20 | 12.4183 | 0 | 1 | 4.6977 | 13s(N2,R1)
| 279 | 630-IGE |  | PCU2 | 26 | 1.35 | 1 | No Data |  |  |  | 20 | 14.0741 | 0 | 1 | 4.1716 | 13s(N2,R1)
119 | 280 | 2088-hGH | 6000(1)E12 | PCMM1 | 26 | 2.55 | 1 |  |  |  |  | 20 | 7.451 | 1.3327e-07 | 1 | 7.7151 | 13s(N2,R1)
| 281 | 2088-hGH |  | PCMM2 | 26 | 2.49 | 1 | No Data |  |  |  | 20 | 7.6305 | 4.3796e-08 | 1 | 7.5366 | 13s(N2,R1)
120 | 282 | 126-PTH | 6000(1)E11 | PCVaria1 | 26 | 6.43 | 2 | 25.9 | 23.8 | 1.0882 | 73.9705 | 25 | 3.577 | 1.8902 | 5 | 19.3934 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
| 283 | 126-PTH |  | PCVaria2 | 26 | 5.83 | 1 | 25.9 | 23.8 | 1.0882 | 73.5874 | 25 | 4.1166 | 0.444 | 4 | 17.5186 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
121 | 284 | 122-OSTEO | 6000(1)E11 | PCVaria1 | 26 | 2.15 | 2 | 6.35 | 30.9 | 0.2055 | 18.5828 | 19.7 | 8.2326 | 8.3353e-10 | 1 | 6.753 | 13s(N2,R1)
| 285 | 122-OSTEO |  | PCVaria2 | 26 | 2.23 | 1 | 6.35 | 30.9 | 0.2055 | 18.6551 | 19.7 | 8.3857 | 2.8763e-10 | 1 | 6.7643 | 13s(N2,R1)
122 | 286 | 670-B-CROS | 6000(1)E11 | PCVaria1 | 26 | 2.73 | 0 | [8 empty] | 8.19
| 287 | 670-B-CROS |  | PCVaria2 | 26 | 2.6 | 1 | No Data | [7 empty] | 7.8638 | No Data
123 | 288 | 208-VITD3 | 6000(1)E22 | PCVaria1 | 25 | 9.51 | 1 |  |  |  |  | 15 | 1.4721 | 51.1115 | 10 | 28.5475 | Unaceptable
| 289 | 208-VITD3 |  | PCVaria2 | 26 | 7.57 | 0 | No Data |  |  |  | 15 | 1.9815 | 31.5078 | 9 | 22.71 | Unaceptable
124 | 290 | 1050-hCT | 6000(1)E11 | PCVaria1 | 26 | 3.37 | 0 |  |  |  |  | 10 | 2.9674 | 7.1139 | 7 | 10.11 | 13s/22s/R4s/41s/10x(N5R2/N2R5)
| 291 | 1050-hCT |  | PCVaria2 | 26 | 2.5 | 1 | No Data |  |  |  | 10 | 3.6 | 1.7864 | 5 | 7.5664 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
125 | 292 | 190-tP1NP | 6000(1)E11 | PCVaria1 | 26 | 2.48 | 3 | 7.4 | 57.3 | 0.12914 | 21.633 | 20.5 | 7.0565 | 1.3766e-06 | 1 | 8.0221 | 13s(N3,R1)
| 293 | 190-tP1NP |  | PCVaria2 | 26 | 3.43 | 2 | 7.4 | 57.3 | 0.12914 | 22.6081 | 20.5 | 5.3936 | 0.0049387 | 3 | 10.4826 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
126 | 294 | 1503-APTT | CA-1500 | CPN | 26 | 2.7 | 0.71372 | 2.7 | 8.6 | 0.31395 | 10.584 | 15 | 5.2912 | 0.0074956 | 3 | 8.1314 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
| 295 | 1503-APTT |  | CPP | 26 | 3.2 | 0.2474 | 2.7 | 8.6 | 0.31395 | 11.6055 | 15 | 4.6102 | 0.093485 | 4 | 9.6032 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
127 | 296 | 1504-PT | CA-1500 | CPN | 26 | 2.6 | 0.19841 | 4 | 6.8 | 0.58824 | 13.2238 | 15 | 5.6929 | 0.0013769 | 3 | 7.8025 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
| 297 | 1504-PT |  | CPP | 26 | 4.2 | 0.60938 | 4 | 6.8 | 0.58824 | 16.0768 | 15 | 3.4263 | 2.7031 | 6 | 12.6147 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
128 | 298 | 1501-Fbg | CA-1500 | CPN | 25 | 9 | 0.58168 | 10.7 | 15.8 | 0.67722 | 38.7555 | 20 | 2.1576 | 25.54 | 8 | 27.0063 | 13s/22s/R4s/41s/10x(N5R2/N2R5)
| 299 | 1501-Fbg |  | CPP | 25 | 6.7 | 0.54348 | 10.7 | 15.8 | 0.67722 | 34.9935 | 20 | 2.904 | 8.0166 | 7 | 20.1073 | 13s/22s/R4s/41s/10x(N5R2/N2R5)
129 | 300 | 1502-TRT | CA-1500 | CPN | 26 | 4.8 | 0.050633 | [8 empty] | 14.4001
| 301 | 1502-TRT |  | CPP | 26 | 5.2 | 1.3112 | No Data | [7 empty] | 15.655 | No Data
130 | 302 | 1505-LA1 | CA-1500 | LACLow | 7 | 8 | 0 | [8 empty] | 24
| 303 | 1505-LA1 |  | LACHigh | 7 | 2.9 | 0 | No Data | [7 empty] | 8.7 | No Data
131 | 304 | 1506-LA2 | CA-1500 | LACLow | [11 empty] | 0
| 305 | 1506-LA2 |  | LACHigh |  |  |  | No Data | [7 empty] | 0 | No Data
132 | 306 | 2001-RBC | XS-1000 | e-CHECK1 | 30 | 1.74 | 0 | 3.2 | 6.3 | 0.50794 | 10.0964 | 8 | 4.5977 | 0.097514 | 4 | 5.22 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
| 307 | 2001-RBC |  | e-CHECK2 | 28 | 1.2 | 0 | 3.2 | 6.3 | 0.50794 | 9.4731 | 8 | 6.6667 | 1.1915e-05 | 1 | 3.6 | 13s(N3,R1)
| 308 | 2001-RBC |  | e-CHECK3 | 29 | 1.35 | 0 | 3.2 | 6.3 | 0.50794 | 9.627 | 8 | 5.9259 | 0.00048015 | 3 | 4.05 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
| 309 | 2001-RBC | XS-800 | e-CHECK1 | 18 | 1.84 | 0 | 3.2 | 6.3 | 0.50794 | 10.2317 | 8 | 4.3478 | 0.22009 | 4 | 5.52 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
| 310 | 2001-RBC |  | e-CHECK2 | 18 | 1.56 | 0 | 3.2 | 6.3 | 0.50794 | 9.8678 | 8 | 5.1282 | 0.01427 | 3 | 4.68 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
| 311 | 2001-RBC |  | e-CHECK3 | 18 | 1.23 | 0 | 3.2 | 6.3 | 0.50794 | 9.5026 | 8 | 6.5041 | 2.8067e-05 | 1 | 3.69 | 13s(N3,R1)
| 312 | 2001-RBC | Advia - 2120 | TESTpoint H | 47 | 1.05 | 1 | 3.2 | 6.3 | 0.50794 | 9.3352 | 8 | 6.6667 | 1.1915e-05 | 1 | 3.3049 | 13s(N3,R1)
| 313 | 2001-RBC |  | TESTpoint N | 44 | 1.54 | 0 | 3.2 | 6.3 | 0.50794 | 9.8436 | 8 | 5.1948 | 0.011003 | 3 | 4.62 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
| 314 | 2001-RBC |  | TESTpoint L | 48 | 1.61 | 1 | 3.2 | 6.3 | 0.50794 | 9.9293 | 8 | 4.3478 | 0.22009 | 4 | 4.9324 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
133 | 315 | 2002-HGB | XS-1000 | e-CHECK1 | 30 | 2.1 | 1 | 2.85 | 6.8 | 0.41912 | 9.8127 | 6 | 2.381 | 18.9172 | 8 | 6.3789 | 13s/2of32s/R4s/31s/12x(N6,R2)
| 316 | 2002-HGB |  | e-CHECK2 | 28 | 1.16 | 0 | 2.85 | 6.8 | 0.41912 | 8.5291 | 6 | 5.1724 | 0.012014 | 3 | 3.48 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
| 317 | 2002-HGB |  | e-CHECK3 | 29 | 1.57 | 0 | 2.85 | 6.8 | 0.41912 | 9.0192 | 6 | 3.8217 | 1.0126 | 4 | 4.71 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
| 318 | 2002-HGB | XS-800 | e-CHECK1 | 18 | 2.17 | 1 | 2.85 | 6.8 | 0.41912 | 9.9291 | 6 | 2.3041 | 21.0656 | 8 | 6.5864 | 13s/2of32s/R4s/31s/12x(N6,R2)
| 319 | 2002-HGB |  | e-CHECK2 | 18 | 1.82 | 0 | 2.85 | 6.8 | 0.41912 | 9.3732 | 6 | 3.2967 | 3.6191 | 6 | 5.46 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
| 320 | 2002-HGB |  | e-CHECK3 | 18 | 1.8 | 0 | 2.85 | 6.8 | 0.41912 | 9.3435 | 6 | 3.3333 | 3.3377 | 6 | 5.4 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
| 321 | 2002-HGB | Advia - 2120 | TESTpoint H | 48 | 2.17 | 0 | 2.85 | 6.8 | 0.41912 | 9.9291 | 6 | 2.765 | 10.294 | 7 | 6.51 | 13s/2of32s/R4s/31s/12x(N6,R2)
| 322 | 2002-HGB |  | TESTpoint N | 46 | 2.13 | 0 | 2.85 | 6.8 | 0.41912 | 9.8623 | 6 | 2.8169 | 9.3936 | 7 | 6.39 | 13s/2of32s/R4s/31s/12x(N6,R2)
| 323 | 2002-HGB |  | TESTpoint L | 49 | 3.26 | 1 | 2.85 | 6.8 | 0.41912 | 12.0025 | 6 | 1.5337 | 48.6541 | 9 | 9.831 | Unaceptable
134 | 324 | 2003-HCT | XS-1000 | e-CHECK1 | 30 | 1.42 | 0 | 2.7 | 6.41 | 0.42122 | 8.4559 | 9 | 6.338 | 6.5567e-05 | 1 | 4.26 | 13s(N3,R1)
| 325 | 2003-HCT |  | e-CHECK2 | 28 | 1.23 | 0 | 2.7 | 6.41 | 0.42122 | 8.224 | 9 | 7.3171 | 2.9943e-07 | 1 | 3.69 | 13s(N3,R1)
| 326 | 2003-HCT |  | e-CHECK3 | 29 | 1.61 | 0 | 2.7 | 6.41 | 0.42122 | 8.7136 | 9 | 5.5901 | 0.0021563 | 3 | 4.83 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
| 327 | 2003-HCT | XS-800 | e-CHECK1 | 18 | 1.35 | 1 | 2.7 | 6.41 | 0.42122 | 8.3674 | 9 | 5.9259 | 0.00048015 | 3 | 4.1716 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
| 328 | 2003-HCT |  | e-CHECK2 | 18 | 1.31 | 1 | 2.7 | 6.41 | 0.42122 | 8.3184 | 9 | 6.1069 | 0.00020439 | 1 | 4.0552 | 13s(N3,R1)
| 329 | 2003-HCT |  | e-CHECK3 | 18 | 1.6 | 1 | 2.7 | 6.41 | 0.42122 | 8.6994 | 9 | 5 | 0.023263 | 3 | 4.9031 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
| 330 | 2003-HCT | Advia - 2120 | TESTpoint H | 47 | 3.38 | 1 | 2.7 | 6.41 | 0.42122 | 11.9911 | 9 | 2.3669 | 19.3008 | 8 | 10.1892 | 13s/2of32s/R4s/31s/12x(N6,R2)
| 331 | 2003-HCT |  | TESTpoint N | 45 | 3.33 | 2 | 2.7 | 6.41 | 0.42122 | 11.8831 | 9 | 2.1021 | 27.3553 | 8 | 10.1882 | 13s/2of32s/R4s/31s/12x(N6,R2)
| 332 | 2003-HCT |  | TESTpoint L | 46 | 3.78 | 2 | 2.7 | 6.41 | 0.42122 | 12.876 | 9 | 1.8519 | 36.2475 | 9 | 11.515 | Unaceptable
135 | 333 | 2000-WBC | XS-1000 | e-CHECK1 | 30 | 3.55 | 1 | 11.4 | 21.3 | 0.53521 | 33.0959 | 15.49 | 4.0817 | 0.49159 | 4 | 10.6968 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
| 334 | 2000-WBC |  | e-CHECK2 | 28 | 2.47 | 1 | 11.4 | 21.3 | 0.53521 | 32.3324 | 15.49 | 5.8664 | 0.00063156 | 3 | 7.4772 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
| 335 | 2000-WBC |  | e-CHECK3 | 29 | 1.71 | 0 | 11.4 | 21.3 | 0.53521 | 31.9527 | 15.49 | 9.0585 | 2.0428e-12 | 1 | 5.13 | 13s(N3,R1)
| 336 | 2000-WBC | XS-800 | e-CHECK1 | 18 | 2.74 | 2 | 11.4 | 21.3 | 0.53521 | 32.4991 | 15.49 | 4.9234 | 0.030926 | 4 | 8.4598 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
| 337 | 2000-WBC |  | e-CHECK2 | 18 | 2.45 | 1 | 11.4 | 21.3 | 0.53521 | 32.3207 | 15.49 | 5.9143 | 0.00050672 | 3 | 7.4177 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
| 338 | 2000-WBC |  | e-CHECK3 | 18 | 2.11 | 2 | 11.4 | 21.3 | 0.53521 | 32.1359 | 15.49 | 6.3934 | 4.9563e-05 | 1 | 6.6384 | 13s(N3,R1)
| 339 | 2000-WBC | Advia - 2120 | TESTpoint H | 47 | 3.31 | 1 | 11.4 | 21.3 | 0.53521 | 32.9042 | 15.49 | 4.3776 | 0.20033 | 4 | 9.9802 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
| 340 | 2000-WBC |  | TESTpoint N | 45 | 3.13 | 1 | 11.4 | 21.3 | 0.53521 | 32.7686 | 15.49 | 4.6294 | 0.087584 | 4 | 9.4431 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
| 341 | 2000-WBC |  | TESTpoint L | 48 | 3.43 | 0 | 11.4 | 21.3 | 0.53521 | 32.9985 | 15.49 | 4.516 | 0.12805 | 4 | 10.29 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
136 | 342 | 2015-LYMPH% | XS-1000 | e-CHECK1 | 30 | 4.37 | 0 | 10.2 | 35.3 | 0.28895 | 30.7585 | 17.6 | 4.0275 | 0.57445 | 4 | 13.11 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
| 343 | 2015-LYMPH% |  | e-CHECK2 | 28 | 2.62 | 1 | 10.2 | 35.3 | 0.28895 | 29.1908 | 17.6 | 6.3359 | 6.628e-05 | 1 | 7.9234 | 13s(N3,R1)
| 344 | 2015-LYMPH% |  | e-CHECK3 | 29 | 2.21 | 0 | 10.2 | 35.3 | 0.28895 | 28.929 | 17.6 | 7.9638 | 5.1053e-09 | 1 | 6.63 | 13s(N3,R1)
| 345 | 2015-LYMPH% | XS-800 | e-CHECK1 | 18 | 4.33 | 1 | 10.2 | 35.3 | 0.28895 | 30.715 | 17.6 | 3.8337 | 0.98052 | 4 | 13.0284 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
| 346 | 2015-LYMPH% |  | e-CHECK2 | 18 | 1.52 | 3 | 10.2 | 35.3 | 0.28895 | 28.5852 | 17.6 | 9.6053 | 2.2204e-14 | 1 | 5.4584 | 13s(N3,R1)
| 347 | 2015-LYMPH% |  | e-CHECK3 | 18 | 1.27 | 3 | 10.2 | 35.3 | 0.28895 | 28.4913 | 17.6 | 11.4961 | 0 | 1 | 4.8493 | 13s(N3,R1)
| 348 | 2015-LYMPH% | Advia - 2120 | TESTpoint H | 47 | 3.18 | 0 | 10.2 | 35.3 | 0.28895 | 29.6151 | 17.6 | 5.5346 | 0.0027349 | 3 | 9.54 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
| 349 | 2015-LYMPH% |  | TESTpoint N | 46 | 10.12 | 5 | 10.2 | 35.3 | 0.28895 | 39.8275 | 17.6 | 1.2451 | 60.0616 | 10 | 30.769 | Unaceptable
| 350 | 2015-LYMPH% |  | TESTpoint L | 48 | 7.04 | 3 | 10.2 | 35.3 | 0.28895 | 34.3533 | 17.6 | 2.0739 | 28.303 | 8 | 21.332 | 13s/2of32s/R4s/31s/12x(N6,R2)
137 | 351 | 2016-MONO% | XS-1000 | e-CHECK1 | 30 | 8.26 | 7 | 17.8 | 49.8 | 0.35743 | 54.3926 | 41.9 | 4.2252 | 0.32133 | 4 | 25.7497 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
| 352 | 2016-MONO% |  | e-CHECK2 | 28 | 7.69 | 3 | 17.8 | 49.8 | 0.35743 | 53.7466 | 41.9 | 5.0585 | 0.018648 | 3 | 23.2642 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
| 353 | 2016-MONO% |  | e-CHECK3 | 29 | 7.13 | 3 | 17.8 | 49.8 | 0.35743 | 53.1501 | 41.9 | 5.4558 | 0.0038136 | 3 | 21.5994 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
| 354 | 2016-MONO% | XS-800 | e-CHECK1 | 18 | 8.82 | 9 | 17.8 | 49.8 | 0.35743 | 55.064 | 41.9 | 3.7302 | 1.2868 | 4 | 27.9487 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
| 355 | 2016-MONO% |  | e-CHECK2 | 18 | 4.07 | 13 | 17.8 | 49.8 | 0.35743 | 50.6124 | 41.9 | 7.1007 | 1.0672e-06 | 1 | 17.8349 | 13s(N3,R1)
| 356 | 2016-MONO% |  | e-CHECK3 | 18 | 5.03 | 18 | 17.8 | 49.8 | 0.35743 | 51.2712 | 41.9 | 4.7515 | 0.057401 | 4 | 23.4885 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
| 357 | 2016-MONO% | Advia - 2120 | TESTpoint H | 48 | 7.55 | 1 | 17.8 | 49.8 | 0.35743 | 53.5939 | 41.9 | 5.4172 | 0.0044788 | 3 | 22.6721 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
| 358 | 2016-MONO% |  | TESTpoint N | 46 | 9.64 | 0 | 17.8 | 49.8 | 0.35743 | 56.1101 | 41.9 | 4.3465 | 0.22103 | 4 | 28.92 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
| 359 | 2016-MONO% |  | TESTpoint L | 49 | 10.75 | 2 | 17.8 | 49.8 | 0.35743 | 57.6388 | 41.9 | 3.7116 | 1.3496 | 4 | 32.312 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
138 | 360 | 2014-NEUT% | XS-1000 | e-CHECK1 | 30 | 4.5 | 2 | 17.1 | 32.8 | 0.52134 | 49.0125 | 23.35 | 4.7444 | 0.05884 | 4 | 13.6473 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
| 361 | 2014-NEUT% |  | e-CHECK2 | 28 | 2.06 | 0 | 17.1 | 32.8 | 0.52134 | 47.7415 | 23.35 | 11.335 | 0 | 1 | 6.18 | 13s(N3,R1)
| 362 | 2014-NEUT% |  | e-CHECK3 | 29 | 2.41 | 0 | 17.1 | 32.8 | 0.52134 | 47.8672 | 23.35 | 9.6888 | 1.1102e-14 | 1 | 7.23 | 13s(N3,R1)
| 363 | 2014-NEUT% | XS-800 | e-CHECK1 | 18 | 4.28 | 1 | 17.1 | 32.8 | 0.52134 | 48.8609 | 23.35 | 5.222 | 0.009884 | 3 | 12.8789 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
| 364 | 2014-NEUT% |  | e-CHECK2 | 18 | 1.67 | 0 | 17.1 | 32.8 | 0.52134 | 47.6243 | 23.35 | 13.982 | 0 | 1 | 5.01 | 13s(N3,R1)
| 365 | 2014-NEUT% |  | e-CHECK3 | 18 | 1.62 | 0 | 17.1 | 32.8 | 0.52134 | 47.611 | 23.35 | 14.4136 | 0 | 1 | 4.86 | 13s(N3,R1)
| 366 | 2014-NEUT% | Advia - 2120 | TESTpoint H | 48 | 1.07 | 0 | 17.1 | 32.8 | 0.52134 | 47.4915 | 23.35 | 21.8224 | 0 | 1 | 3.21 | 13s(N3,R1)
| 367 | 2014-NEUT% |  | TESTpoint N | 46 | 3.55 | 1 | 17.1 | 32.8 | 0.52134 | 48.4094 | 23.35 | 6.2958 | 8.1024e-05 | 1 | 10.6968 | 13s(N3,R1)
| 368 | 2014-NEUT% |  | TESTpoint L | 49 | 3.71 | 1 | 17.1 | 32.8 | 0.52134 | 48.5015 | 23.35 | 6.0243 | 0.00030304 | 1 | 11.1748 | 13s(N3,R1)
139 | 369 | 2017-EO% | XS-1000 | e-CHECK1 | 30 | 7.98 | 1 | 21 | 76.4 | 0.27487 | 62.2701 | 37.1 | 4.5238 | 0.12481 | 4 | 23.9609 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
| 370 | 2017-EO% |  | e-CHECK2 | 28 | 7.22 | 1 | 21 | 76.4 | 0.27487 | 61.5533 | 37.1 | 5 | 0.023263 | 3 | 21.6831 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
| 371 | 2017-EO% |  | e-CHECK3 | 29 | 6.43 | 0 | 21 | 76.4 | 0.27487 | 60.8765 | 37.1 | 5.7698 | 0.00097811 | 3 | 19.29 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
| 372 | 2017-EO% | XS-800 | e-CHECK1 | 18 | 7.11 | 1 | 21 | 76.4 | 0.27487 | 61.4548 | 37.1 | 5.0774 | 0.017354 | 3 | 21.3534 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
| 373 | 2017-EO% |  | e-CHECK2 | 18 | 6.32 | 1 | 21 | 76.4 | 0.27487 | 60.788 | 37.1 | 5.712 | 0.0012655 | 3 | 18.9864 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
| 374 | 2017-EO% |  | e-CHECK3 | 18 | 6.17 | 1 | 21 | 76.4 | 0.27487 | 60.6695 | 37.1 | 5.8509 | 0.00067793 | 3 | 18.537 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
| 375 | 2017-EO% | Advia - 2120 | TESTpoint H | 48 | 8.78 | 5 | 21 | 76.4 | 0.27487 | 63.0918 | 37.1 | 3.656 | 1.554 | 5 | 26.8104 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
| 376 | 2017-EO% |  | TESTpoint N | 46 | 15.28 | 7 | 21 | 76.4 | 0.27487 | 71.9872 | 37.1 | 1.9699 | 31.9215 | 9 | 46.3714 | Unaceptable
| 377 | 2017-EO% |  | TESTpoint L | 49 | 18.28 | 2 | 21 | 76.4 | 0.27487 | 77.1732 | 37.1 | 1.9201 | 33.7195 | 9 | 54.8765 | Unaceptable
140 | 378 | 2018-BASO% | XS-1000 | e-CHECK1 | 30 | 9.25 | 1 | 28 | 54.8 | 0.51095 | 81.7375 | 38.5 | 4.0541 | 0.53238 | 4 | 27.768 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
| 379 | 2018-BASO% |  | e-CHECK2 | 28 | 7.77 | 0 | 28 | 54.8 | 0.51095 | 80.5449 | 38.5 | 4.955 | 0.027519 | 4 | 23.31 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
| 380 | 2018-BASO% |  | e-CHECK3 | 29 | 7.86 | 1 | 28 | 54.8 | 0.51095 | 80.612 | 38.5 | 4.771 | 0.053585 | 4 | 23.6012 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
| 381 | 2018-BASO% | XS-800 | e-CHECK1 | 18 | 8.41 | 1 | 28 | 54.8 | 0.51095 | 81.0373 | 38.5 | 4.459 | 0.15433 | 4 | 25.2498 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
| 382 | 2018-BASO% |  | e-CHECK2 | 18 | 8.54 | 1 | 28 | 54.8 | 0.51095 | 81.1417 | 38.5 | 4.3911 | 0.19195 | 4 | 25.6395 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
| 383 | 2018-BASO% |  | e-CHECK3 | 18 | 6.91 | 6 | 28 | 54.8 | 0.51095 | 79.9405 | 38.5 | 4.7033 | 0.067924 | 4 | 21.5808 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
| 384 | 2018-BASO% | Advia - 2120 | TESTpoint H | 47 | 27.38 | 17 | 28 | 54.8 | 0.51095 | 108.5516 | 38.5 | 0.78524 | 76.262 | UN | 83.8807 | Unaceptable
| 385 | 2018-BASO% |  | TESTpoint N | 45 | 17.15 | 10 | 28 | 54.8 | 0.51095 | 91.0134 | 38.5 | 1.6618 | 43.5729 | 9 | 52.4128 | Unaceptable
| 386 | 2018-BASO% |  | TESTpoint L | 47 | 25.86 | 2 | 28 | 54.8 | 0.51095 | 105.6489 | 38.5 | 1.4114 | 53.5282 | 10 | 77.6058 | Unaceptable
141 | 387 | 2007-PLT | XS-1000 | e-CHECK1 | 30 | 6.38 | 1 | 9.1 | 21.9 | 0.41553 | 30.8056 | 25 | 3.7618 | 1.1856 | 4 | 19.1661 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
| 388 | 2007-PLT |  | e-CHECK2 | 28 | 3.14 | 1 | 9.1 | 21.9 | 0.41553 | 26.6833 | 25 | 7.6433 | 4.0409e-08 | 1 | 9.4729 | 13s(N3,R1)
| 389 | 2007-PLT |  | e-CHECK3 | 29 | 3.13 | 0 | 9.1 | 21.9 | 0.41553 | 26.6743 | 25 | 7.9872 | 4.3717e-09 | 1 | 9.39 | 13s(N3,R1)
| 390 | 2007-PLT | XS-800 | e-CHECK1 | 18 | 7.83 | 7 | 9.1 | 21.9 | 0.41553 | 33.276 | 25 | 2.2989 | 21.2189 | 8 | 24.5108 | 13s/2of32s/R4s/31s/12x(N6,R2)
| 391 | 2007-PLT |  | e-CHECK2 | 18 | 3.23 | 4 | 9.1 | 21.9 | 0.41553 | 26.7657 | 25 | 6.5015 | 2.8436e-05 | 1 | 10.4831 | 13s(N3,R1)
| 392 | 2007-PLT |  | e-CHECK3 | 18 | 2.9 | 1 | 9.1 | 21.9 | 0.41553 | 26.4738 | 25 | 8.2759 | 6.1833e-10 | 1 | 8.7573 | 13s(N3,R1)
| 393 | 2007-PLT | Advia - 2120 | TESTpoint H | 47 | 1.92 | 1 | 9.1 | 21.9 | 0.41553 | 25.7792 | 25 | 12.5 | 0 | 1 | 5.8462 | 13s(N3,R1)
| 394 | 2007-PLT |  | TESTpoint N | 45 | 3.04 | 1 | 9.1 | 21.9 | 0.41553 | 26.5942 | 25 | 7.8947 | 8.0412e-09 | 1 | 9.1747 | 13s(N3,R1)
| 395 | 2007-PLT |  | TESTpoint L | 47 | 3.8 | 0 | 9.1 | 21.9 | 0.41553 | 27.3348 | 25 | 6.5789 | 1.8977e-05 | 1 | 11.4 | 13s(N3,R1)
142 | 396 | 2032-RETIK% | Advia - 2120 | TESTpoint RH | 26 | 5.96 | 1 | 10 | 62 | 0.16129 | 32.2682 | 24 | 3.8591 | 0.91606 | 4 | 17.9079 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
| 397 | 2032-RETIK% |  | TESTpoint RL | 27 | 14.11 | 4 | 10 | 62 | 0.16129 | 47.9373 | 24 | 1.4174 | 53.2902 | 10 | 42.5186 | Unaceptable
Six Sigma Table
|  | Sigma Score | Description | Risk OCC % | Count |  | Percent
|  | > 6 | Word Class | <= 0,00034 | 187 |  | 54.2029
|  | 6,0 - 5,0 | Excellent | 0,00034-0,02 | 52 |  | 15.0725
|  | 5,0 - 4,0 | Good | 0,02 - 0,62 | 41 |  | 11.8841
|  | 4,0 - 3,0 | Marginal | 0,62 - 6,68 | 31 |  | 8.9855
|  | 3,0 - 2,0 | Poor | 6,6 - 30,8 | 20 |  | 5.7971
|  | < 2 (1,0) | Unaceptable | 30,8 - 93,3 | 14 |  | 4.058
Summary Count & Percent
|  | >=3 |  | 311 |  |  | 90.1449
|  | <3 |  | 34 |  |  | 9.8551
Counter
|  |  | 142 | Tests
|  |  | 397 | QC Charts
Sigma - Single QC Rules (SQC)
|  |  | Sigma Score | QC Rules | N | R
|  |  | 4.8 | 12.5s | 2 | 1
|  |  | 5 | 12.5s
|  |  | 5.2 | 13s
|  |  | 5.4 | 13s
|  |  | 5.6 | 13s
|  |  | 5.77 | 13.5s
|  |  | 6 | 13.5s
Note on B1: Нромер Теста
Note on C1: Нромер по порядку
Note on D1: Аббревиатура Теста
Note on E1: Анализатор при помощи которого проводились исследования.
Note on F1: Аббревиатура торговой марки используемого Контрольного Материала
Note on G1: Количество Контрольных Измерений
Note on H1: Коэфициент Вариации
Note on I1: Аналитическое Смещение (%)
Note on J1: ВнутриИндивидуальная Биологическая Вариация
Note on K1: МежИндивидуальная Биологическая Вариация
Note on L1: Индекс Индивидуальности
Note on M1: Коэфициент Критической Разницы
Note on N1: Допустимая Общая Ошибка Определения Аналита
Note on O1: Сигма-Метрика
Note on P1: %OCС(%Риска выхода результата за пределы TEa)
Note on Q1: Ранжирование % Частоты Возникновения.
Note on R1: Неопределённость Измерения,выраженная в виде %RootMeanSquareDeviation(%RMSD)
Note on S1: Рекомендуемые Контрольные Правила
Note on V1: Минимальные Требования к Аналитическому Качеству Ricos et al
Note on W1: Желаемые Требования к Аналитическому Качеству Ricos et al
Note on X1: Оптимальные Требования к Аналитическому Качеству Ricos et al
Note on Y1: Требования к Аналитическому Качеству Приказа N45 МинЗдрава РФ от 07.02.2000 года.
Note on Z1: Требования к Аналитическому Качеству Немецкого Федерального Медицинского Совета
Note on AA1: Требования к Аналитическому Качеству Поправок в Развитие Медицинских Лабораторий США
Note on AB1: Требования к Аналитическому Качеству Королевской Коллегии Патологов АвстралАзии
Note on G126: Нет Репрезентативного Количества Данных.
Note on G127: Нет Репрезентативного Количества Данных.
Note on G128: Нет Репрезентативного Количества Данных.
Note on G305: Нет Репрезентативного Количества Данных.
Note on G306: Нет Репрезентативного Количества Данных.