## Real Model
EP9-A Measurement Procedure Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples
Аnalyte | Glucose |  | Test Method |  |  |  | Comparision Method |  |  | Operator
Units | mg\dl |  | Abbott Glucose |  |  |  | Roche Glucose |  |  | Turkowski G
Experimental and Input Data
Sample Data Recording Sheet | [5 empty] | Scatter Plot |  | Difference Plots |  |  | Within-Method Duplicates Check |  |  |  | Test for Outliers for Between Method
Date | Sample | TM |  | CM |  | Scale Y | Scale X | Scale X | Scale Y | Scale Y | DY1 | DX1 | DY1´ | DX1´ | E11 | E12 | E1'1 | E2'2
|  | RES 1 | RES 2 | RES 1 | RES 2 | MTM | MCM | (MY+MX)/2 | MY-MX | % Diff
2014-04-12 | 1 | 87 | 82 | 86 | 80 | 84.5 | 83 | 83.75 | 1.5 | 1.791 | 5 | 6 | 0.059172 | 0.072289 | 1 | 2 | 0.011628 | 0.025
| 2 | 165 | 158 | 155 | 158 | 161.5 | 156.5 | 159 | 5 | 3.1447 | 7 | 3 | 0.043344 | 0.019169 | 10 | 0 | 0.064516 | 0
Day 1 | 3 | 197 | 208 | 202 | 194 | 202.5 | 198 | 200.25 | 4.5 | 2.2472 | 11 | 8 | 0.054321 | 0.040404 | 5 | 14 | 0.024752 | 0.072165
| 4 | 43 | 45 | 47 | 50 | 44 | 48.5 | 46.25 | -4.5 | -9.7297 | 2 | 3 | 0.045455 | 0.061856 | 4 | 5 | 0.085106 | 0.1
| 5 | 68 | 70 | 72 | 72 | 69 | 72 | 70.5 | -3 | -4.2553 | 2 | 0 | 0.028986 | 0 | 4 | 2 | 0.055556 | 0.027778
2014-04-13 | 6 | 184 | 180 | 176 | 177 | 182 | 176.5 | 179.25 | 5.5 | 3.0683 | 4 | 1 | 0.021978 | 0.0056657 | 8 | 3 | 0.045455 | 0.016949
| 7 | 227 | 220 | 218 | 222 | 223.5 | 220 | 221.75 | 3.5 | 1.5784 | 7 | 4 | 0.03132 | 0.018182 | 9 | 2 | 0.041284 | 0.009009
Day 2 | 8 | 140 | 140 | 136 | 138 | 140 | 137 | 138.5 | 3 | 2.1661 | 0 | 2 | 0 | 0.014599 | 4 | 2 | 0.029412 | 0.014493
| 9 | 168 | 173 | 175 | 170 | 170.5 | 172.5 | 171.5 | -2 | -1.1662 | 5 | 5 | 0.029326 | 0.028986 | 7 | 3 | 0.04 | 0.017647
| 10 | 87 | 86 | 79 | 78 | 86.5 | 78.5 | 82.5 | 8 | 9.697 | 1 | 1 | 0.011561 | 0.012739 | 8 | 8 | 0.10127 | 0.10256
2014-04-14 | 11 | 144 | 152 | 147 | 150 | 148 | 148.5 | 148.25 | -0.5 | -0.33727 | 8 | 3 | 0.054054 | 0.020202 | 3 | 2 | 0.020408 | 0.013333
| 12 | 264 | 248 | 250 | 245 | 256 | 247.5 | 251.75 | 8.5 | 3.3764 | 16 | 5 | 0.0625 | 0.020202 | 14 | 3 | 0.056 | 0.012245
Day 3 | 13 | 45 | 49 | 45 | 44 | 47 | 44.5 | 45.75 | 2.5 | 5.4645 | 4 | 1 | 0.085106 | 0.022472 | 0 | 5 | 0 | 0.11364
| 14 | 92 | 87 | 98 | 96 | 89.5 | 97 | 93.25 | -7.5 | -8.0429 | 5 | 2 | 0.055866 | 0.020619 | 6 | 9 | 0.061224 | 0.09375
| 15 | 74 | 73 | 69 | 73 | 73.5 | 71 | 72.25 | 2.5 | 3.4602 | 1 | 4 | 0.013605 | 0.056338 | 5 | 0 | 0.072464 | 0
2014-04-15 | 16 | 63 | 60 | 53 | 57 | 61.5 | 55 | 58.25 | 6.5 | 11.1588 | 3 | 4 | 0.04878 | 0.072727 | 10 | 3 | 0.18868 | 0.052632
| 17 | 147 | 154 | 149 | 155 | 150.5 | 152 | 151.25 | -1.5 | -0.99174 | 7 | 6 | 0.046512 | 0.039474 | 2 | 1 | 0.013423 | 0.0064516
Day 4 | 18 | 204 | 209 | 200 | 211 | 206.5 | 205.5 | 206 | 1 | 0.48544 | 5 | 11 | 0.024213 | 0.053528 | 4 | 2 | 0.02 | 0.0094787
| 19 | 106 | 97 | 110 | 108 | 101.5 | 109 | 105.25 | -7.5 | -7.1259 | 9 | 2 | 0.08867 | 0.018349 | 4 | 11 | 0.036364 | 0.10185
| 20 | 125 | 120 | 123 | 120 | 122.5 | 121.5 | 122 | 1 | 0.81967 | 5 | 3 | 0.040816 | 0.024691 | 2 | 0 | 0.01626 | 0
2014-04-16 | 21 | 132 | 124 | 136 | 132 | 128 | 134 | 131 | -6 | -4.5802 | 8 | 4 | 0.0625 | 0.029851 | 4 | 8 | 0.029412 | 0.060606
| 22 | 101 | 104 | 98 | 102 | 102.5 | 100 | 101.25 | 2.5 | 2.4691 | 3 | 4 | 0.029268 | 0.04 | 3 | 2 | 0.030612 | 0.019608
Day 5 | 23 | 211 | 204 | 199 | 206 | 207.5 | 202.5 | 205 | 5 | 2.439 | 7 | 7 | 0.033735 | 0.034568 | 12 | 2 | 0.060302 | 0.0097087
| 24 | 67 | 68 | 72 | 70 | 67.5 | 71 | 69.25 | -3.5 | -5.0542 | 1 | 2 | 0.014815 | 0.028169 | 5 | 2 | 0.069444 | 0.028571
| 25 | 184 | 176 | 192 | 193 | 180 | 192.5 | 186.25 | -12.5 | -6.7114 | 8 | 1 | 0.044444 | 0.0051948 | 8 | 17 | 0.041667 | 0.088083
2014-04-17 | 26 | 97 | 92 | 95 | 98 | 94.5 | 96.5 | 95.5 | -2 | -2.0942 | 5 | 3 | 0.05291 | 0.031088 | 2 | 6 | 0.021053 | 0.061224
| 27 | 143 | 145 | 132 | 130 | 144 | 131 | 137.5 | 13 | 9.4545 | 2 | 2 | 0.013889 | 0.015267 | 11 | 15 | 0.083333 | 0.11538
Day 6 | 28 | 106 | 117 | 113 | 122 | 111.5 | 117.5 | 114.5 | -6 | -5.2402 | 11 | 9 | 0.098655 | 0.076596 | 7 | 5 | 0.061947 | 0.040984
| 29 | 84 | 80 | 86 | 90 | 82 | 88 | 85 | -6 | -7.0588 | 4 | 4 | 0.04878 | 0.045455 | 2 | 10 | 0.023256 | 0.11111
| 30 | 201 | 199 | 207 | 205 | 200 | 206 | 203 | -6 | -2.9557 | 2 | 2 | 0.01 | 0.0097087 | 6 | 6 | 0.028986 | 0.029268
2014-04-18 | 31 | 154 | 153 | 147 | 141 | 153.5 | 144 | 148.75 | 9.5 | 6.3866 | 1 | 6 | 0.0065147 | 0.041667 | 7 | 12 | 0.047619 | 0.085106
| 32 | 76 | 79 | 75 | 70 | 77.5 | 72.5 | 75 | 5 | 6.6667 | 3 | 5 | 0.03871 | 0.068966 | 1 | 9 | 0.013333 | 0.12857
Day 7 | 33 | 55 | 53 | 62 | 59 | 54 | 60.5 | 57.25 | -6.5 | -11.3537 | 2 | 3 | 0.037037 | 0.049587 | 7 | 6 | 0.1129 | 0.10169
| 34 | 181 | 174 | 179 | 184 | 177.5 | 181.5 | 179.5 | -4 | -2.2284 | 7 | 5 | 0.039437 | 0.027548 | 2 | 10 | 0.011173 | 0.054348
| 35 | 243 | 256 | 261 | 254 | 249.5 | 257.5 | 253.5 | -8 | -3.1558 | 13 | 7 | 0.052104 | 0.027184 | 18 | 2 | 0.068966 | 0.007874
2014-04-19 | 36 | 127 | 124 | 128 | 126 | 125.5 | 127 | 126.25 | -1.5 | -1.1881 | 3 | 2 | 0.023904 | 0.015748 | 1 | 2 | 0.0078125 | 0.015873
| 37 | 84 | 87 | 85 | 82 | 85.5 | 83.5 | 84.5 | 2 | 2.3669 | 3 | 3 | 0.035088 | 0.035928 | 1 | 5 | 0.011765 | 0.060976
Day 8 | 38 | 62 | 62 | 68 | 66 | 62 | 67 | 64.5 | -5 | -7.7519 | 0 | 2 | 0 | 0.029851 | 6 | 4 | 0.088235 | 0.060606
| 39 | 137 | 135 | 138 | 143 | 136 | 140.5 | 138.25 | -4.5 | -3.255 | 2 | 5 | 0.014706 | 0.035587 | 1 | 8 | 0.0072464 | 0.055944
| 40 | 104 | 111 | 106 | 107 | 107.5 | 106.5 | 107 | 1 | 0.93458 | 7 | 1 | 0.065116 | 0.0093897 | 2 | 4 | 0.018868 | 0.037383
[11 empty] | MDY1 | 4.975 | Control L | 19.9 | 428 |  | 3.7836
[11 empty] | MDX1 | 3.775 | Control L | 15.1 | 5.35 |  | 0.047295
[11 empty] | МDY1´ | 0.03918 | Control L | 0.15672 | Control Limit |  | 21.4
[11 empty] | MDX1´ | 0.031996 | Control L | 0.12798 | Control Limit |  | 0.18918
Graphical Approaches
Distribution Data Within Range Data
Range Data |  | Parts of the Range |  |  | Diff | ABS | Percent Value
Min Value | 45.75 | Part 1 | 45.75 | 114.9931 | 69.2431 | 19 | 47.5
Median | 124.125 | Part 2 | 114.9931 | 184.2361 | 69.2431 | 13 | 32.5
Max Value | 253.5 | Part 3 | 184.2361 | 253.5 | 69.2639 | 8 | 20
Correlation and Ordinary Linear Regression
Correlation |  | Mean Systematic Error |  |  |  | Corrected Coefficients OLR
r² | 0.99037 | Intercept |  |  | -0.62832 | Intercept |  | 0.62832
r | 0.99517 | Constant Eror |  |  | -0.62832
Conclusion |  | Slope |  |  | 1.0035 | Slope |  | 0.9965
Acceptable |  | Proportional Eror |  |  | 0.35049
Standard Error of Regression (Sy/x) | [5 empty] | 5.7221
Evaluation of Аnalytical Bias
Decision Level 1 |  |  |  |  | Decision Level 2
Decision Level 1 (СM) |  |  | 50 |  | Decision Level 2 (CM) |  |  | 120
Decision Level 1 (TM) |  |  | 49.5469 |  | Decision Level 2 (TM) |  |  | 119.7923
Absolute Bias (TM - CM) |  |  | -0.45307 |  | Absolute Bias (TM - CM) |  |  | -0.20773
Bias % |  |  | 0.90614 |  | Bias % |  |  | 0.17311
Interpretation Bias Assessment
Specification
Bias Value % |  | 2.34
Decision Level 1 |  | Decision Level 2
Bias vs SE |  | Bias vs SE
Acceptable |  | Acceptable
Note on B2: Название Аналита
Note on E2: Tecтируемый Метод
Note on I2: Метод Сравнения
Note on L2: ФИО Оператора
Note on B3: Единицы Измерения Аналита
Note on B4: Экспериментальные и Вводимые Данные
Note on B5: Экспериментальные Данные и Даты их получения.
Note on H5: Точечная Диаграмма
Note on J5: Графики Различий
Note on M5: Тестирование Выбросов у дублированных результатов методов
Note on Q5: Тестирование Выбросов Между Методами
Note on B6: Даты выполнения исследований
Note on C6: Количество исследованных проб
Note on D6: Парные Данные Тестируемого Метода (ТМ)
Note on F6: Парные Данные Метода Сравнения (MC)
Note on H6: Ось Y Точечной Диаграммы
Note on I6: Ось Х Точечной Диаграммы
Note on J6: Ось Х Графика Различий
Note on K6: Ось Y Графика Различий
Note on L6: Ось Y Графика Различий В %
Note on M6: Модуль разности парных результатов ТМ
Note on N6: Модуль разности парных результатов MС
Note on O6: Отношение модуля разности парных результатов TМ и СЗ парных результатов TМ
Note on P6: Отношение модуля разности парных результатов МС и СЗ парных результатов МС
Note on Q6: Модуль разности первых результатов ТМ и МС
Note on R6: Модуль разности вторых результатов ТМ и МС
Note on S6: Отношение модуля разности первых результатов ТМ и МС и первого результата МС
Note on T6: Отношение модуля разности вторых результатов ТМ и МС и второго результата МС
Note on D7: Первый Результат Tестируемого Метода
Note on E7: Второй Результат Тестируемого Метода
Note on F7: Первый Результат Меторда Сравнения
Note on G7: Второй Результат Метода Сравнения
Note on H7: Среднее Значение парных результатов Тестируемого Метода
Note on I7: Среднее Значение парных результатов Метода Сравнения
Note on J7: Среднее Значение Средних Тестируемого Метода и Метода Сравнения
Note on K7: Разность средних ТМ и МС
Note on L7: Процент разницы средних TM и МС к Среднему ТМ и MС
Note on M48: СЗ модуля разности парных результатов ТМ
Note on O48: Контрольная граница выбросов для ТМ
Note on Q48: Сумма модулей разностей первых и вторых результатов ТМ и МС
Note on S48: Сумма отношений модулей разности первых и вторых результатов ТМ и МС и первых и вторых результатов МС
Note on M49: СЗ модуля разности парных результатов МC
Note on O49: Контрольная граница выбросов для МС
Note on Q49: СЗ модулей разницы между методами
Note on S49: СЗ относительной разницы между методами
Note on M50: СЗ отношения модуля разности парных результатов TМ и СЗ парных результатов ТМ
Note on O50: Контрольная граница выбросов для МС
Note on Q50: Контрольная граница для абсолютной разницы между методами
Note on M51: СЗ отношения модуля разности парных результатов МС и СЗ парных результатов МС
Note on O51: Контрольная граница выбросов для ТМ
Note on Q51: Контрольная граница для относительной разницы между методами
Note on B52: Графический Подход Интерпретации Данных Эксперимента
Note on B76: Распределение Данных в Пределах Диапазона Данных
Note on B77: Характеристика Диапазона Данных
Note on D77: Части Диапазона Данных
Note on G77: Разница Между Верхней и Нижней Величиной Диапазона Данных
Note on H77: Количество Данных в Разных Частях Диапазона
Note on I77: Количество Данных в Разных Частях Диапазона в Процентах
Note on B78: Минимальное Значение
Note on D78: Нижняя Часть Диапазона Данных
Note on B79: Медианное Значение
Note on D79: Средняя Часть Диапазона Данных
Note on B80: Максимальное Значение
Note on D80: Верхняя Часть Диапазона Данных
Note on B81: Статистика Корреляции и Простой Линейной Регрессии
Note on B82: Статистика Корреляции
Note on D82: Средние Систематические Ошибки
Note on H82: Скорректированные Коэффициенты Регрессии
Note on B83: Коэффициент Детерминации
Note on D83: Пересечение прямой регресси с осью Y
Note on H83: Скорректированная величина пересечения прямой регресси с осью Y
Note on B84: Коэффициент Корреляции
Note on D84: Константная ошибка
Note on B85: Заключение относительно Корреляции
Note on D85: Тангенс угла наклона прямой регрессии
Note on H85: Скорректированная величина тангенса угла наклона прямой регрессии
Note on D86: Пропорциональная ошибка
Note on B87: Стандартная Ошибка Регрессии
Note on B88: Расчет величины Аналитического Смещения
Note on B89: Первый уровень принятия клинического решения
Note on G89: Второй уровень принятия клинического решения
Note on B90: Первый уровень принятия клинического решения для Метода Сравнения
Note on G90: Второй уровень принятия клинического решения для Метода Сравнения
Note on B91: Первый уровень принятия клинического решения для Тестируемого Метода
Note on G91: Второй уровень принятия клинического решения для Тестируемого Метода
Note on B92: Абсолютная величина Аналитического Смещения
Note on G92: Абсолютная величина Аналитического Смещения
Note on B93: Относительная величина Аналитического Смещения
Note on G93: Относительная величина Аналитического Смещения
Note on B94: Интерпретация полученных величин Аналитического Смещения
Note on B95: Стандарт качества по величине аналитического смещения
Note on B96: Величина цели качества по Аналитическому Смещению
Note on B97: Первый уровень принятия клинического решения
Note on D97: Второй уровень принятия клинического решения
Note on B98: Сравнение целевой и полученной величин аналитического смещения на первом уровне принятия клинического решения
Note on D98: Сравнение целевой и полученной величин аналитического смещения на втором уровне принятия клинического решения

## Corrected Model
EP9-A Measurement Procedure Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples
Аnalyte | Glucose |  | Test Method |  |  |  | Comparision Method |  |  | Operator
Units | mg\dl |  | Abbott Glucose |  |  |  | Roche Glucose |  |  | Turkowski G
Experimental and Input Data
Sample Data |  | Scatter Plot |  |  | Difference Plots
Date | Sample | Scale X | Scale Y | Scale Y | Scale X | Scale Y | Scale Y
|  | MCM | MTM | CMTM | (MY+MX)/2 | MY-MX | % Diff
2014-04-12 | 1 | 83 | 84.5 | 84.8322 | 83.9161 | 1.8322 | 2.1833
| 2 | 156.5 | 161.5 | 161.5623 | 159.0311 | 5.0623 | 3.1832
Day 1 | 3 | 198 | 202.5 | 202.4186 | 200.2093 | 4.4186 | 2.207
| 4 | 48.5 | 44 | 44.4741 | 46.4871 | -4.0259 | -8.6603
| 5 | 72 | 69 | 69.3865 | 70.6932 | -2.6135 | -3.697
2014-04-13 | 6 | 176.5 | 182 | 181.9904 | 179.2452 | 5.4904 | 3.0631
| 7 | 220 | 223.5 | 223.345 | 221.6725 | 3.345 | 1.509
Day 2 | 8 | 137 | 140 | 140.1376 | 138.5688 | 3.1376 | 2.2643
| 9 | 172.5 | 170.5 | 170.5307 | 171.5154 | -1.9693 | -1.1482
| 10 | 78.5 | 86.5 | 86.8251 | 82.6626 | 8.3251 | 10.0712
2014-04-14 | 11 | 148.5 | 148 | 148.1096 | 148.3048 | -0.39041 | -0.26325
| 12 | 247.5 | 256 | 255.7311 | 251.6155 | 8.2311 | 3.2713
Day 3 | 13 | 44.5 | 47 | 47.4636 | 45.9818 | 2.9636 | 6.4451
| 14 | 97 | 89.5 | 89.8146 | 93.4073 | -7.1854 | -7.6925
| 15 | 71 | 73.5 | 73.8707 | 72.4354 | 2.8707 | 3.9631
2014-04-15 | 16 | 55 | 61.5 | 61.9128 | 58.4564 | 6.9128 | 11.8255
| 17 | 152 | 150.5 | 150.6008 | 151.3004 | -1.3992 | -0.92476
Day 4 | 18 | 205.5 | 206.5 | 206.4046 | 205.9523 | 0.90455 | 0.4392
| 19 | 109 | 101.5 | 101.7726 | 105.3863 | -7.2274 | -6.858
| 20 | 121.5 | 122.5 | 122.699 | 122.0995 | 1.199 | 0.98196
2014-04-16 | 21 | 134 | 128 | 128.1797 | 131.0898 | -5.8203 | -4.4399
| 22 | 100 | 102.5 | 102.7691 | 101.3845 | 2.7691 | 2.7312
Day 5 | 23 | 202.5 | 207.5 | 207.401 | 204.9505 | 4.901 | 2.3913
| 24 | 71 | 67.5 | 67.8917 | 69.4459 | -3.1083 | -4.4758
| 25 | 192.5 | 180 | 179.9974 | 186.2487 | -12.5026 | -6.7128
2014-04-17 | 26 | 96.5 | 94.5 | 94.7971 | 95.6486 | -1.7029 | -1.7804
| 27 | 131 | 144 | 144.1236 | 137.5618 | 13.1236 | 9.5402
Day 6 | 28 | 117.5 | 111.5 | 111.7375 | 114.6188 | -5.7625 | -5.0275
| 29 | 88 | 82 | 82.3409 | 85.1705 | -5.6591 | -6.6444
| 30 | 206 | 200 | 199.9273 | 202.9637 | -6.0727 | -2.992
2014-04-18 | 31 | 144 | 153.5 | 153.5903 | 148.7952 | 9.5903 | 6.4453
| 32 | 72.5 | 77.5 | 77.8567 | 75.1783 | 5.3567 | 7.1253
Day 7 | 33 | 60.5 | 54 | 54.4391 | 57.4695 | -6.0609 | -10.5464
| 34 | 181.5 | 177.5 | 177.5062 | 179.5031 | -3.9938 | -2.2249
| 35 | 257.5 | 249.5 | 249.2538 | 253.3769 | -8.2462 | -3.2545
2014-04-19 | 36 | 127 | 125.5 | 125.6885 | 126.3442 | -1.3115 | -1.0381
| 37 | 83.5 | 85.5 | 85.8286 | 84.6643 | 2.3286 | 2.7504
Day 8 | 38 | 67 | 62 | 62.411 | 64.7055 | -4.589 | -7.0921
| 39 | 140.5 | 136 | 136.1516 | 138.3258 | -4.3484 | -3.1436
| 40 | 106.5 | 107.5 | 107.7515 | 107.1258 | 1.2515 | 1.1683
Calculation : Real Model Ordinary Linear Regression | [7 empty] | Calculation : Corrected Model Ordinary Linear Regression
Correlation |  | Mean Systematic Error |  |  | Corrected Coefficients OLR |  |  | Correlation |  |  | Mean Systematic Error
r² | 0.99037 | Intercept |  | -0.62832 | Intercept |  | 0.62832 | r² | 0.99037 |  | Intercept |  | 0.0022022
r | 0.99517 | Constant Eror |  | -0.62832 |  |  |  | r | 0.99517 |  | Constant Erorr |  | 0.0022022
Conclusion |  | Slope |  | 1.0035 | Slope |  | 0.9965 | Conclusion |  |  | Slope |  | 0.99999
Acceptable |  | Proportional Eror |  | 0.35049 |  |  |  | Acceptable |  |  | Proportional Eror |  | 0.0012284
Standard Error of Regression (Sy/x) |  |  |  |  | 5.7221 |  |  | Standard Error of Regression (Sy/x) |  |  |  |  | 5.702
Evaluation of Аnalytical Bias | [7 empty] | Evaluation of Аnalytical Bias
Decision Level 1 |  |  |  | Decision Level 2 |  |  |  | Decision Level 1 |  |  |  | Decision Level 2
Decision Level 1 (СM) |  |  | 50 | Decision Level 2 (CM) |  |  | 120 | Decision Level 1 (СM) |  |  | 50 | Decision Level 2 (CM) |  | 120
Decision Level 1 (TM) |  |  | 49.5469 | Decision Level 2 (TM) |  |  | 119.7923 | Decision Level 1 (TM) |  |  | 50.0016 | Decision Level 2 (TM) |  | 120.0007
Absolute Bias (TM - CM) |  |  | -0.45307 | Absolute Bias (TM - CM) |  |  | -0.20773 | Absolute Bias (TM - CM) |  |  | 0.001588 | Absolute Bias (TM - CM) |  | 0.00072807
Bias % |  |  | 0.90614 | Bias % |  |  | 0.17311 | Bias % |  |  | 0.003176 | Bias % |  | 0.00060672
Interpretation Bias Assessment | [7 empty] | Interpretation Bias Assessment
Specification | [7 empty] | Specification
Bias Value % |  | 2.34 | [5 empty] | Bias Value % |  | 2.34
Decision Level 1 |  | Decision Level 2 | [5 empty] | Decision Level 1 |  | Decision Level 2
Bias vs SE |  | Bias vs SE | [5 empty] | Bias vs SE |  | Bias vs SE
Acceptable |  | Acceptable | [5 empty] | Acceptable |  | Acceptable
Note on B2: Название Аналита
Note on E2: Tecтируемый Метод
Note on I2: Метод Сравнения
Note on M2: ФИО Оператора
Note on B3: Единицы Измерения Аналита
Note on B4: Экспериментальные и Вводимые Данные
Note on B5: Экспериментальные Данные и Даты их получения.
Note on D5: Точечная Диаграмма
Note on G5: Графики Различий
Note on B6: Даты выполнения исследований
Note on C6: Количество исследованных проб
Note on D6: Ось Х Точечной Диаграммы
Note on E6: Ось Y Точечной Диаграммы
Note on F6: Ось Y Точечной Диаграммы
Note on G6: Ось Х Графика Различий
Note on H6: Ось Y Графика Различий
Note on I6: Ось Y Графика Различий В %
Note on D7: Среднее Значение парных результатов Метода Сравнения
Note on E7: Среднее Значение парных результатов Тестируемого Метода
Note on F7: Cкорректированное Среднее Значение парных результатов Тестируемого Метода
Note on G7: Среднее Значение Средних Тестируемого Метода и Метода Сравнения
Note on H7: Разность средних ТМ и МС
Note on I7: Процент разницы средних TM и МС к Среднему ТМ и MС
Note on B71: Статистические Расчёты Реальной Модели OLR
Note on K71: Статистические Расчёты для Скорректированной Модели OLR
Note on B72: Статистика Корреляции
Note on D72: Средние Систематические Ошибки
Note on G72: Скорректированные Коэффициенты Регрессии
Note on K72: Статистика Корреляции
Note on N72: Средние Систематические Ошибки
Note on B73: Коэффициент Детерминации
Note on D73: Пересечение прямой регресси с осью Y
Note on G73: Скорректированная величина пересечения прямой регресси с осью Y
Note on K73: Коэффициент Детерминации
Note on N73: Пересечение прямой регресси с осью Y
Note on B74: Коэффициент Корреляции
Note on D74: Константная ошибка
Note on K74: Коэффициент Корреляции
Note on N74: Константная ошибка
Note on B75: Заключение относительно Корреляции
Note on D75: Тангенс угла наклона прямой регрессии
Note on G75: Скорректированная величина тангенса угла наклона прямой регрессии
Note on K75: Заключение относительно Корреляции
Note on N75: Тангенс угла наклона прямой регрессии
Note on D76: Пропорциональная ошибка
Note on B77: Стандартная Ошибка Регрессии
Note on B78: Расчет величины Аналитического Смещения
Note on K78: Расчет величины Аналитического Смещения
Note on B79: Первый уровень принятия клинического решения
Note on F79: Второй уровень принятия клинического решения
Note on K79: Первый уровень принятия клинического решения
Note on O79: Второй уровень принятия клинического решения
Note on B80: Первый уровень принятия клинического решения для Метода Сравнения
Note on F80: Второй уровень принятия клинического решения для Метода Сравнения
Note on K80: Первый уровень принятия клинического решения для Метода Сравнения
Note on O80: Второй уровень принятия клинического решения для Метода Сравнения
Note on B81: Первый уровень принятия клинического решения для Тестируемого Метода
Note on F81: Второй уровень принятия клинического решения для Тестируемого Метода
Note on K81: Первый уровень принятия клинического решения для Тестируемого Метода
Note on O81: Второй уровень принятия клинического решения для Тестируемого Метода
Note on B82: Абсолютная величина Аналитического Смещения
Note on F82: Абсолютная величина Аналитического Смещения
Note on K82: Абсолютная величина Аналитического Смещения
Note on O82: Абсолютная величина Аналитического Смещения
Note on B83: Относительная величина Аналитического Смещения
Note on F83: Относительная величина Аналитического Смещения
Note on K83: Относительная величина Аналитического Смещения
Note on O83: Относительная величина Аналитического Смещения
Note on B84: Интерпретация полученных величин Аналитического Смещения
Note on K84: Интерпретация полученных величин Аналитического Смещения
Note on B85: Стандарт качества по величине аналитического смещения
Note on K85: Стандарт качества по величине аналитического смещения
Note on B86: Величина цели качества по Аналитическому Смещению
Note on K86: Величина цели качества по Аналитическому Смещению
Note on B87: Первый уровень принятия клинического решения
Note on D87: Второй уровень принятия клинического решения
Note on K87: Первый уровень принятия клинического решения
Note on M87: Второй уровень принятия клинического решения
Note on B88: Сравнение целевой и полученной величин аналитического смещения на первом уровне принятия клинического решения
Note on D88: Сравнение целевой и полученной величин аналитического смещения на втором уровне принятия клинического решения
Note on K88: Сравнение целевой и полученной величин аналитического смещения на первом уровне принятия клинического решения
Note on M88: Сравнение целевой и полученной величин аналитического смещения на втором уровне принятия клинического решения

## Linear Regression Model
Coefficients |  | Linear Regression Equation
a | 1 | Y | = | a | X | + | b | 100
b | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
Data
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6 | 6
7 | 7
8 | 8
9 | 9
10 | 10
-1 | -1
-2 | -2
-3 | -3
-4 | -4
-5 | -5
-6 | -6
-7 | -7
-8 | -8
-9 | -9
-10 | -10