## MPQPELISA
N | Test | Instrument | Level | NQC | CV | Bias | CVw | CVg | Index | RCV | TEa % | Sigma | %RMSD | Westgard Sigma Rules™ | Date : | Ricos M | Ricos D | Ricos O | GOST | Rilibak | CLIA | RCPA
1 | ALD | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 10 | 0 | 29.4 | 40.1 | 0.73317 | 86.0777 | 36.7 | 3.67 | 30 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
2 | ALD |  | 2 | 30 | 10 | 0 | 29.4 | 40.1 | 0.73317 | 86.0777 | 36.7 | 3.67 | 30 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
3 | b2MiG | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2 | 0 | 5.9 | 15.5 | 0.38065 | 17.268 | 9 | 4.5 | 6 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
4 | b2MiG |  | 2 | 30 | 2.5 | 0 | 5.9 | 15.5 | 0.38065 | 17.7615 | 9 | 3.6 | 7.5 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
5 | IGF-1 | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 4.5 | 0 | 14.6 | 45.4 | 0.32159 | 42.3478 | 24 | 5.3333 | 13.5 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
6 | IGF-1 |  | 2 | 30 | 4.5 | 0 | 14.6 | 45.4 | 0.32159 | 42.3478 | 24 | 5.3333 | 13.5 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
7 | Chr.A | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 1.889 | 0 | 12.8 | 26.3 | 0.48669 | 35.8641 | 17.9 | 9.4758 | 5.6671 | 13s(N2,R1)
8 | Chr.A |  | 2 | 30 | 1.889 | 0 | 12.8 | 26.3 | 0.48669 | 35.8641 | 17.9 | 9.4758 | 5.6671 | 13s(N2,R1)
9 | Andro | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 1.12 | 0 | [6 empty] | 3.36
10 | Andro |  | 2 | 30 | 1.12 | 0 | [6 empty] | 3.36
11 | FEstriol | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 1.889 | 0 | [6 empty] | 5.6671
12 | FEstriol |  | 2 | 30 | 1.889 | 0 | [6 empty] | 5.6671
13 | hPL | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.0382 | 0 | [6 empty] | 6.1147
14 | hPL |  | 2 | 30 | 2.0382 | 0 | [6 empty] | 6.1147
15 | Leptin | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.8657 | 0 | [6 empty] | 8.5971
16 | Leptin |  | 2 | 30 | 2.8657 | 0 | [6 empty] | 8.5971
17 | AHelicM | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.8657 | 0 | [6 empty] | 8.5971
18 | AHelicM |  | 2 | 30 | 2.8657 | 0 | [6 empty] | 8.5971
19 | AHelicG | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 1.9769 | 0 | [6 empty] | 5.9307
20 | AHelicG |  | 2 | 30 | 1.9769 | 0 | [6 empty] | 5.9307
21 | AHelicA | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 1.9769 | 0 | [6 empty] | 5.9307
22 | AHelicA |  | 2 | 30 | 1.9769 | 0 | [6 empty] | 5.9307
23 | Ch.tr.M | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 3.2304 | 0 | [6 empty] | 9.6912
24 | Ch.tr.M |  | 2 | 30 | 3.2304 | 0 | [6 empty] | 9.6912
25 | Ch.tr.G | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 3.2304 | 0 | [6 empty] | 9.6912
26 | Ch.tr.G |  | 2 | 30 | 3.2304 | 0 | [6 empty] | 9.6912
27 | Ch.tr.А | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 3.3822 | 0 | [6 empty] | 10.1467
28 | Ch.tr.А |  | 2 | 30 | 3.3822 | 0 | [6 empty] | 10.1467
29 | Ch.p.M | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 3.3822 | 0 | [6 empty] | 10.1467
30 | Ch.p.M |  | 2 | 30 | 3.3822 | 0 | [6 empty] | 10.1467
31 | Ch.p.G | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 1.6551 | 0 | [6 empty] | 4.9654
32 | Ch.p.G |  | 2 | 30 | 1.6551 | 0 | [6 empty] | 4.9654
33 | Ch.p.А | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 1.6551 | 0 | [6 empty] | 4.9654
34 | Ch.p.А |  | 2 | 30 | 1.6551 | 0 | [6 empty] | 4.9654
35 | Myc.p.M | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.5511 | 0 | [6 empty] | 7.6533
36 | Myc.p.M |  | 2 | 30 | 2.5511 | 0 | [6 empty] | 7.6533
37 | Myc.p.G | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.5511 | 0 | [6 empty] | 7.6533
38 | Myc.p.G |  | 2 | 30 | 2.5511 | 0 | [6 empty] | 7.6533
39 | Myc.p.A | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.6701 | 0 | [6 empty] | 8.0103
40 | Myc.p.A |  | 2 | 30 | 2.6701 | 0 | [6 empty] | 8.0103
41 | ADVM | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.6701 | 0 | [6 empty] | 8.0103
42 | ADVM |  | 2 | 30 | 2.6701 | 0 | [6 empty] | 8.0103
43 | ADVA | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 4.5628 | 0 | [6 empty] | 13.6883
44 | ADVA |  | 2 | 30 | 4.5628 | 0 | [6 empty] | 13.6883
45 | EBVM | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 4.5628 | 0 | [6 empty] | 13.6883
46 | EBVM |  | 2 | 30 | 4.5628 | 0 | [6 empty] | 13.6883
47 | EBVG | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.2865 | 0 | [6 empty] | 6.8595
48 | EBVG |  | 2 | 30 | 2.2865 | 0 | [6 empty] | 6.8595
49 | EBVA | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.2865 | 0 | [6 empty] | 6.8595
50 | EBVA |  | 2 | 30 | 2.2865 | 0 | [6 empty] | 6.8595
51 | HSVIM | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.5614 | 0 | [6 empty] | 7.6842
52 | HSVIM |  | 2 | 30 | 2.5614 | 0 | [6 empty] | 7.6842
53 | HSVIG | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.5614 | 0 | [6 empty] | 7.6842
54 | HSVIG |  | 2 | 30 | 2.5614 | 0 | [6 empty] | 7.6842
55 | HSVIIM | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.8704 | 0 | [6 empty] | 8.6112
56 | HSVIIM |  | 2 | 30 | 2.8704 | 0 | [6 empty] | 8.6112
57 | HSVIIG | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.8704 | 0 | [6 empty] | 8.6112
58 | HSVIIG |  | 2 | 30 | 2.8704 | 0 | [6 empty] | 8.6112
59 | HSVp.M | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.2053 | 0 | [6 empty] | 6.6158
60 | HSVp.M |  | 2 | 30 | 2.2053 | 0 | [6 empty] | 6.6158
61 | HSVp.G | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.2053 | 0 | [6 empty] | 6.6158
62 | HSVp.G |  | 2 | 30 | 2.2053 | 0 | [6 empty] | 6.6158
63 | ASPAb | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 1.9415 | 0 | [6 empty] | 5.8245
64 | ASPAb |  | 2 | 30 | 1.9415 | 0 | [6 empty] | 5.8245
65 | PhlSc | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 1.9415 | 0 | [6 empty] | 5.8245
66 | PhlSc |  | 2 | 30 | 1.9415 | 0 | [6 empty] | 5.8245
67 | CardlM | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.7418 | 0 | [6 empty] | 8.2253
68 | CardlM |  | 2 | 30 | 2.7418 | 0 | [6 empty] | 8.2253
69 | CardlG | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.7418 | 0 | [6 empty] | 8.2253
70 | CardlG |  | 2 | 30 | 2.7418 | 0 | [6 empty] | 8.2253
71 | CardlA | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 5 | 0 | [6 empty] | 15
72 | CardlA |  | 2 | 30 | 5 | 0 | [6 empty] | 15
73 | b2GPM | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 5 | 0 | [6 empty] | 15
74 | b2GPM |  | 2 | 30 | 5 | 0 | [6 empty] | 15
75 | b2GPG | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.4944 | 0 | [6 empty] | 7.4831
76 | b2GPG |  | 2 | 30 | 2.4944 | 0 | [6 empty] | 7.4831
77 | b2GPA | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.4944 | 0 | [6 empty] | 7.4831
78 | b2GPA |  | 2 | 30 | 2.4944 | 0 | [6 empty] | 7.4831
79 | APhSerA | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 9.8299 | 0 | [6 empty] | 29.4897
80 | APhSerA |  | 2 | 30 | 9.8299 | 0 | [6 empty] | 29.4897
81 | APhSerM | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.5614 | 0 | [6 empty] | 7.6842
82 | APhSerM |  | 2 | 30 | 2.5614 | 0 | [6 empty] | 7.6842
83 | APhSerG | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.5614 | 0 | [6 empty] | 7.6842
84 | APhSerG |  | 2 | 30 | 2.5614 | 0 | [6 empty] | 7.6842
85 | A-AscG | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.0678 | 0 | [6 empty] | 6.2035
86 | A-AscG |  | 2 | 30 | 2.0678 | 0 | [6 empty] | 6.2035
87 | A-Toxoc | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.0678 | 0 | [6 empty] | 6.2035
88 | A-Toxoc |  | 2 | 30 | 2.0678 | 0 | [6 empty] | 6.2035
89 | A-Trich | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 1.6336 | 0 | [6 empty] | 4.9007
90 | A-Trich |  | 2 | 30 | 1.6336 | 0 | [6 empty] | 4.9007
91 | A-Echin | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 1.6336 | 0 | [6 empty] | 4.9007
92 | A-Echin |  | 2 | 30 | 1.6336 | 0 | [6 empty] | 4.9007
93 | A-T.Sol | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.4328 | 0 | [6 empty] | 7.2985
94 | A-T.Sol |  | 2 | 30 | 2.4328 | 0 | [6 empty] | 7.2985
95 | A-Lamb | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.4328 | 0 | [6 empty] | 7.2985
96 | A-Lamb |  | 2 | 30 | 2.4328 | 0 | [6 empty] | 7.2985
97 | EntamG | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.5557 | 0 | [6 empty] | 7.6671
98 | EntamG |  | 2 | 30 | 2.5557 | 0 | [6 empty] | 7.6671
99 | TBEM | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.2036 | 0 | [6 empty] | 6.6107
100 | TBEM |  | 2 | 30 | 2.2036 | 0 | [6 empty] | 6.6107
101 | TBEG | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.2036 | 0 | [6 empty] | 6.6107
102 | TBEG |  | 2 | 30 | 2.2036 | 0 | [6 empty] | 6.6107
103 | RSVA | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 1.7749 | 0 | [6 empty] | 5.3246
104 | RSVA |  | 2 | 30 | 1.7749 | 0 | [6 empty] | 5.3246
105 | RSVM | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 1.7749 | 0 | [6 empty] | 5.3246
106 | RSVM |  | 2 | 30 | 1.7749 | 0 | [6 empty] | 5.3246
107 | CMVGAv | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.0229 | 0 | [6 empty] | 6.0687
108 | CMVGAv |  | 2 | 30 | 2.0229 | 0 | [6 empty] | 6.0687
109 | TOXOGAv | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.0229 | 0 | [6 empty] | 6.0687
110 | TOXOGAv |  | 2 | 30 | 2.0229 | 0 | [6 empty] | 6.0687
111 | RUBGAv | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.5557 | 0 | [6 empty] | 7.6671
112 | RUBGAv |  | 2 | 30 | 2.5557 | 0 | [6 empty] | 7.6671
113 | Renin | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.5557 | 0 | [6 empty] | 7.6671
114 | Renin |  | 2 | 30 | 2.5557 | 0 | [6 empty] | 7.6671
115 | Metaneph | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.1702 | 0 | [6 empty] | 6.5107
116 | Metaneph |  | 2 | 30 | 2.1702 | 0 | [6 empty] | 6.5107
117 | Neopterin | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.0169 | 0 | [6 empty] | 6.0507
118 | Neopterin |  | 2 | 30 | 2.0169 | 0 | [6 empty] | 6.0507
119 | GBМAb | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.0229 | 0 | [6 empty] | 6.0687
120 | GBМAb |  | 2 | 30 | 2.0229 | 0 | [6 empty] | 6.0687
121 | AMA-M2 | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.5557 | 0 | [6 empty] | 7.6671
122 | AMA-M3 |  | 2 | 30 | 2.5557 | 0 | [6 empty] | 7.6671
123 | MeasM | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.1702 | 0 | [6 empty] | 6.5107
124 | MeasM |  | 2 | 30 | 2.1702 | 0 | [6 empty] | 6.5107
125 | MeasG | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.1702 | 0 | [6 empty] | 6.5107
126 | MeasG |  | 2 | 30 | 2.1702 | 0 | [6 empty] | 6.5107
127 | AtTGG | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 1 | 0 | [6 empty] | 3
128 | AtTGG |  | 2 | 30 | 1 | 0 | [6 empty] | 3
129 | AtTGA | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 1 | 0 | [6 empty] | 3
130 | AtTGA |  | 2 | 30 | 1 | 0 | [6 empty] | 3
131 | AGliadA | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 1 | 0 | [6 empty] | 3
132 | AGliadA |  | 2 | 30 | 1 | 0 | [6 empty] | 3
133 | AGliadG | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 1 | 0 | [6 empty] | 3
134 | AGliadG |  | 2 | 30 | 1 | 0 | [6 empty] | 3
135 | YerM | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 1 | 0 | [6 empty] | 3
136 | YerM |  | 2 | 30 | 1 | 0 | [6 empty] | 3
137 | YerG | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 11.2457 | 0 | [6 empty] | 33.737
138 | YerG |  | 2 | 30 | 11.2457 | 0 | [6 empty] | 33.737
139 | VasScreen | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 11.2457 | 0 | [6 empty] | 33.737
140 | VasScreen |  | 2 | 30 | 11.2457 | 0 | [6 empty] | 33.737
141 | BorrM | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 5.309 | 0 | [6 empty] | 15.9269
142 | BorrM |  | 2 | 30 | 5.309 | 0 | [6 empty] | 15.9269
143 | BorrG | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 5.309 | 0 | [6 empty] | 15.9269
144 | BorrG |  | 2 | 30 | 5.309 | 0 | [6 empty] | 15.9269
145 | AssDNA | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 3.0173 | 0 | [6 empty] | 9.0518
146 | AssDNA |  | 2 | 30 | 3.0173 | 0 | [6 empty] | 9.0518
147 | AdsDNA | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 3.0173 | 0 | [6 empty] | 9.0518
148 | AdsDNA |  | 2 | 30 | 3.0173 | 0 | [6 empty] | 9.0518
149 | SLA-Ab | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 3.4239 | 0 | [6 empty] | 10.2718
150 | SLA-Ab |  | 2 | 30 | 3.4239 | 0 | [6 empty] | 10.2718
151 | AOvary | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 9.8299 | 0 | [6 empty] | 29.4897
152 | AOvary |  | 2 | 30 | 9.8299 | 0 | [6 empty] | 29.4897
153 | AMPOG | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.8704 | 0 | [6 empty] | 8.6112
154 | AMPOG |  | 2 | 30 | 2.8704 | 0 | [6 empty] | 8.6112
155 | ARNP/SmG | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.8704 | 0 | [6 empty] | 8.6112
156 | ARNP/SmG |  | 2 | 30 | 2.8704 | 0 | [6 empty] | 8.6112
157 | ASmG | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.2053 | 0 | [6 empty] | 6.6158
158 | ASmG |  | 2 | 30 | 2.2053 | 0 | [6 empty] | 6.6158
159 | AntiSSAG | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.2053 | 0 | [6 empty] | 6.6158
160 | AntiSSAG |  | 2 | 30 | 2.2053 | 0 | [6 empty] | 6.6158
161 | ASSBIG | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 1.889 | 0 | [6 empty] | 5.6671
162 | ASSBIG |  | 2 | 30 | 1.889 | 0 | [6 empty] | 5.6671
163 | AScl70G | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 1.889 | 0 | [6 empty] | 5.6671
164 | AScl70G |  | 2 | 30 | 1.889 | 0 | [6 empty] | 5.6671
165 | APMSclG | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 4.2305 | 0 | [6 empty] | 12.6914
166 | APMSclG |  | 2 | 30 | 4.2305 | 0 | [6 empty] | 12.6914
167 | AJo1G | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 4.2305 | 0 | [6 empty] | 12.6914
168 | AJo1G |  | 2 | 30 | 4.2305 | 0 | [6 empty] | 12.6914
169 | ACentrG | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.0678 | 0 | [6 empty] | 6.2035
170 | ACentrG |  | 2 | 30 | 2.0678 | 0 | [6 empty] | 6.2035
171 | ANuclG | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 2.0678 | 0 | [6 empty] | 6.2035
172 | ANuclG |  | 2 | 30 | 2.0678 | 0 | [6 empty] | 6.2035
173 | AHistG | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 1.9415 | 0 | [6 empty] | 5.8245
174 | AHistG |  | 2 | 30 | 1.9415 | 0 | [6 empty] | 5.8245
175 | AribosPG | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 1.9415 | 0 | [6 empty] | 5.8245
176 | AribosPG |  | 2 | 30 | 1.9415 | 0 | [6 empty] | 5.8245
177 | APR3G | Euroimmun(1) | 1 | 30 | 1.9415 | 0 | [6 empty] | 5.8245
178 | APR3G |  | 2 | 30 | 1.9415 | 0 | [6 empty] | 5.8245
Note on B1: Нромер по порядку
Note on C1: Аббревиатура Теста
Note on D1: Анализатор при помощи которого проводились исследования.
Note on F1: Количество Контрольных Измерений
Note on G1: Коэфициент Вариации
Note on H1: Аналитическое Смещение
Note on I1: ВнутриИндивидуальная Биологическая Вариация
Note on J1: МежИндивидуальная Биологическая Вариация
Note on K1: Индекс Индивидуальности
Note on L1: Коэфициент Критической Разницы
Note on M1: Допустимая Общая Ошибка Определения Аналита
Note on N1: Сигма-Метрика
Note on O1: Неопределённость Измерения,выраженная в виде %RootMeanSquareDeviation(%RMSD)
Note on P1: Рекомендуемые Контрольные Правила
Note on S1: Ricos Минимальные Требования
Note on T1: Ricos Желаемые Требования
Note on U1: Ricos Оптимальные Требования
Note on V1: Требования ГОСТ PФ
Note on W1: Требования к Аналитическому Качеству Немецкого Федерального Медицинского Совета
Note on X1: Требования к Аналитическому Качеству Поправок в Развитие Медицинских Лабораторий США
Note on Y1: Требования к Аналитическому Качеству Королевсеой Коллегии Патологов АвстралАзии

## MPQPSZ
N | Test | Instrument | QM | Level | NQC | CV | Bias | CVw | CVg | Index | RCV | TEa % | Sigma | %RMSD | ECU% | Westgard Sigma Rules™ | Date : | 17.08-17.09 2015 | Ricos M | Ricos D | Ricos O | GOST | Rilibak | CLIA | RCPA
1 | ALB | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 1 | 40 | 2.18 | 3 | 3.2 | 4.75 | 0.67368 | 10.7326 | 10 | 3.211 | 7.1952 | 4.4142 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
2 | ALB |  | PCCCM2 | 2 | 40 | 1.67 | 1 | 3.2 | 4.75 | 0.67368 | 10.0052 | 10 | 5.3892 | 5.1088 | 3.3815 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
3 | ALP | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 1 | 40 | 3.33 | 2 | 6.45 | 26.1 | 0.24713 | 20.1206 | 18.06 | 4.8228 | 10.1882 | 6.7427 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
4 | ALP |  | PCCCM2 | 2 | 40 | 3.45 | 2 | 6.45 | 26.1 | 0.24713 | 20.2753 | 18.06 | 4.6551 | 10.5415 | 6.9857 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
5 | ALT | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 1 | 38 | 1.71 | 1 | 19.4 | 41.6 | 0.46635 | 53.9825 | 13.74 | 7.4503 | 5.2266 | 3.4647 | 13s(N2,R1)
6 | ALT |  | PCCCM2 | 2 | 38 | 1.39 | 2 | 19.4 | 41.6 | 0.46635 | 53.9119 | 13.74 | 8.446 | 4.6248 | 2.8163 | 13s(N2,R1)
7 | ALT LP | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 1 | 17 | 1.41 | 2 | 19.4 | 41.6 | 0.46635 | 53.9159 | 13.74 | 8.3262 | 4.679 | 2.9018 | 13s(N2,R1)
8 | ALT LP |  | PCCCM2 | 2 | 17 | 1.39 | 0 | 19.4 | 41.6 | 0.46635 | 53.9119 | 13.74 | 9.8849 | 4.17 | 2.8606 | 13s(N2,R1)
9 | AMY | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 1 | 39 | 1.68 | 2 | 8.7 | 28.3 | 0.30742 | 24.5607 | 14.6 | 7.5 | 5.4223 | 3.4028 | 13s(N2,R1)
10 | AMY |  | PCCCM2 | 2 | 39 | 1.88 | 2 | 8.7 | 28.3 | 0.30742 | 24.6718 | 14.6 | 6.7021 | 5.9841 | 3.8079 | 13s(N2,R1)
11 | AST | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 1 | 39 | 2.2 | 5 | 12.3 | 23.1 | 0.53247 | 34.6349 | 16.69 | 5.3136 | 8.2801 | 4.4561 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
12 | AST |  | PCCCM2 | 2 | 39 | 3 | 4 | 12.3 | 23.1 | 0.53247 | 35.0933 | 16.69 | 4.23 | 12 | 6.0764 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
13 | AST LP | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 1 | 39 | 2.2 | 5 | 12.3 | 23.1 | 0.53247 | 34.6349 | 16.69 | 5.3136 | 8.2801 | 4.4561 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
14 | AST LP |  | PCCCM2 | 2 | 39 | 3 | 4 | 12.3 | 23.1 | 0.53247 | 35.0933 | 16.69 | 4.23 | 12 | 6.0764 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
15 | UREA | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 1 | 40 | 2.04 | 4 | 12.1 | 18.7 | 0.64706 | 34.0128 | 15.55 | 5.6618 | 7.3113 | 4.1307 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
16 | UREA |  | PCCCM2 | 2 | 40 | 1.95 | 0 | 12.1 | 18.7 | 0.64706 | 33.9722 | 15.55 | 7.9744 | 5.85 | 3.9484 | 13s(N2,R1)
17 | Ca | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 1 | 38 | 3.36 | 1 | 2.1 | 2.5 | 0.84 | 10.9829 | 10 | 2.6786 | 10.1295 | 6.8078 | 13s/22s/R4s/41s/10x(N5R2/N2R5)
18 | Ca |  | PCCCM2 | 2 | 40 | 2.79 | 3 | 2.1 | 2.5 | 0.84 | 9.6793 | 10 | 2.509 | 8.8914 | 5.6493 | 13s/22s/R4s/41s/10x(N5R2/N2R5)
19 | CHE | Integra400(2) | PCCCM1 | 1 | 28 | 4.65 | 0 | 6.1 | 18.2 | 0.33516 | 21.2608 | 20 | 4.3011 | 13.95 | 9.4646 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
20 | CHE |  | PCCCM2 | 2 | 28 | 4.91 | 1 | 6.1 | 18.2 | 0.33516 | 21.7053 | 20 | 3.8697 | 14.7639 | 9.9938 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
21 | MG | Integra400(2) | PCCCM1 | 1 | 34 | 3.39 | 0 | 3.6 | 6.4 | 0.5625 | 13.7066 | 8 | 2.3599 | 10.17 | 6.879 | 13s/22s/R4s/41s/10x(N5R2/N2R5)
22 | MG |  | PCCCM2 | 2 | 35 | 3.5 | 1 | 3.6 | 6.4 | 0.5625 | 13.9174 | 8 | 2 | 10.5475 | 7.0993 | 13s/22s/R4s/41s/10x(N5R2/N2R5)
23 | IRON | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 1 | 41 | 4.7 | 3 | 26.5 | 23.2 | 1.1422 | 74.6006 | 30.7 | 5.8936 | 14.4156 | 9.5139 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
24 | IRON |  | PCCCM2 | 2 | 44 | 2.75 | 1 | 26.5 | 23.2 | 1.1422 | 73.8487 | 30.7 | 10.8 | 8.3104 | 5.5621 | 13s(N2,R1)
25 | CRE | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 1 | 40 | 2.82 | 0 | 5.95 | 14.7 | 0.40476 | 18.2511 | 13.31 | 4.7199 | 8.46 | 5.7101 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
26 | CRE |  | PCCCM2 | 2 | 40 | 2.35 | 0.6 | 5.95 | 14.7 | 0.40476 | 17.7323 | 13.31 | 5.4085 | 7.0755 | 4.7584 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
27 | BD | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 1 | 38 | 3.03 | 2 | 36.8 | 43.2 | 0.85185 | 102.3496 | 44.5 | 14.0264 | 9.3074 | 6.1392 | 13s(N2,R1)
28 | BD |  | PCCCM2 | 2 | 35 | 1.96 | 1 | 36.8 | 43.2 | 0.85185 | 102.149 | 44.5 | 22.1939 | 5.9644 | 3.9756 | 13s(N2,R1)
29 | BT | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 1 | 27 | 5.47 | 6 | 21.8 | 28.4 | 0.76761 | 62.2997 | 26.94 | 3.8282 | 17.4725 | 11.1408 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
30 | BT |  | PCCCM2 | 2 | 38 | 2.65 | 2 | 21.8 | 28.4 | 0.76761 | 60.8713 | 26.94 | 9.4113 | 8.1977 | 5.3693 | 13s(N2,R1)
31 | GLU | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 1 | 29 | 2.29 | 1 | 5.6 | 7.5 | 0.74667 | 16.7701 | 10 | 3.9301 | 6.9424 | 4.6583 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
32 | GLU |  | PCCCM2 | 2 | 29 | 2.56 | 1 | 5.6 | 7.5 | 0.74667 | 17.0674 | 10 | 3.5156 | 7.7448 | 5.2075 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
33 | LDH | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 1 | 39 | 1.62 | 1 | 8.6 | 14.7 | 0.58503 | 24.2572 | 11.4 | 6.4198 | 4.9618 | 3.2813 | 13s(N2,R1)
34 | LDH |  | PCCCM2 | 2 | 39 | 1.16 | 1 | 8.6 | 14.7 | 0.58503 | 24.0539 | 11.4 | 8.9655 | 3.6208 | 2.3496 | 13s(N2,R1)
35 | GGT | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 1 | 39 | 2.44 | 6 | 13.4 | 42.15 | 0.31791 | 37.7537 | 22.11 | 6.6025 | 9.4648 | 4.9422 | 13s(N2,R1)
36 | GGT |  | PCCCM2 | 2 | 39 | 1.95 | 5 | 13.4 | 42.15 | 0.31791 | 37.5341 | 22.11 | 8.7744 | 7.6956 | 3.9497 | 13s(N2,R1)
37 | LIP | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 1 | 39 | 3.27 | 7 | 32.2 | 31.8 | 1.0126 | 89.7129 | 25 | 5.5046 | 12.0514 | 6.6233 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
38 | LIP |  | PCCCM2 | 2 | 36 | 2.49 | 1 | 32.2 | 31.8 | 1.0126 | 89.5203 | 25 | 9.6386 | 7.5366 | 5.0487 | 13s(N2,R1)
39 | Phos | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 1 | 40 | 3.32 | 5 | 8.15 | 10.8 | 0.75463 | 24.3931 | 16 | 3.3133 | 11.1446 | 6.7225 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
40 | Phos |  | PCCCM2 | 2 | 40 | 3.04 | 5 | 8.15 | 10.8 | 0.75463 | 24.111 | 16 | 3.6184 | 10.4007 | 6.1555 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
41 | TP | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 1 | 40 | 1.45 | 5 | 2.75 | 4.7 | 0.58511 | 8.6173 | 10 | 3.4483 | 6.6274 | 2.936 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
42 | TP |  | PCCCM2 | 2 | 40 | 1.37 | 2 | 2.75 | 4.7 | 0.58511 | 8.5161 | 10 | 5.8394 | 4.5708 | 2.774 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
43 | Chol | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 1 | 40 | 1.8 | 2 | 5.95 | 15.3 | 0.38889 | 17.2307 | 10 | 4.4444 | 5.7585 | 3.6447 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
44 | Chol |  | PCCCM2 | 2 | 40 | 1.61 | 3 | 5.95 | 15.3 | 0.38889 | 17.0857 | 10 | 4.3478 | 5.6859 | 3.26 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
45 | TG | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 1 | 39 | 1.45 | 5 | 19.9 | 32.7 | 0.60856 | 55.3062 | 16 | 7.5862 | 6.6274 | 2.9369 | 13s(N2,R1)
46 | TG |  | PCCCM2 | 2 | 39 | 1.5 | 4 | 19.9 | 32.7 | 0.60856 | 55.3165 | 16 | 8 | 6.0208 | 3.0382 | 13s(N2,R1)
47 | HDL | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 1 | 40 | 1.67 | 6 | 7.3 | 21.2 | 0.34434 | 20.7573 | 11.63 | 3.3713 | 7.8167 | 3.3815 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
48 | HDL |  | PCCCM2 | 2 | 40 | 1.73 | 2 | 7.3 | 21.2 | 0.34434 | 20.795 | 11.63 | 5.5665 | 5.562 | 3.503 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
49 | LDL | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 1 | 33 | 1.38 | 1 | 7.8 | 20.4 | 0.38235 | 21.9563 | 11.9 | 7.8986 | 4.2591 | 2.8015 | 13s(N2,R1)
50 | LDL |  | PCCCM2 | 2 | 34 | 1.56 | 0 | 7.8 | 20.4 | 0.38235 | 22.0487 | 11.9 | 7.6282 | 4.68 | 3.1655 | 13s(N2,R1)
51 | UA | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 1 | 40 | 2.18 | 3 | 8.6 | 17.5 | 0.49143 | 24.5919 | 11.97 | 4.1147 | 7.1952 | 4.4142 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
52 | UA |  | PCCCM2 | 2 | 40 | 2.03 | 3 | 8.6 | 17.5 | 0.49143 | 24.4931 | 11.97 | 4.4187 | 6.7888 | 4.1104 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
53 | p-AMY | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 1 | 39 | 1.77 | 4 | 11.7 | 29.9 | 0.3913 | 32.7998 | 17.7 | 7.7401 | 6.648 | 3.5851 | 13s(N2,R1)
54 | p-AMY |  | PCCCM2 | 2 | 39 | 1.81 | 4 | 11.7 | 29.9 | 0.3913 | 32.8165 | 17.7 | 7.5691 | 6.7442 | 3.6661 | 13s(N2,R1)
55 | CK | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 1 | 39 | 1.84 | 1 | 22.8 | 40 | 0.57 | 63.4038 | 30.3 | 15.9239 | 5.6098 | 3.7269 | 13s(N2,R1)
56 | CK |  | PCCCM2 | 2 | 39 | 1.65 | 3 | 22.8 | 40 | 0.57 | 63.3637 | 30.3 | 16.5455 | 5.7881 | 3.342 | 13s(N2,R1)
57 | CK-MB | 6000(2)P1 | PCCCM1 | 1 | 20 | 1.13 | 2 | 19.7 | 24.3 | 0.8107 | 54.6954 | 24.1 | 19.5575 | 3.936 | 2.3158 | 13s(N2,R1)
58 | CK-MB |  | PCCCM2 | 2 | 20 | 0.85 | 5 | 19.7 | 24.3 | 0.8107 | 54.6564 | 24.1 | 22.4706 | 5.6127 | 1.742 | 13s(N2,R1)
59 | K | 6000(1)ISE1 | PCCCM1 | 1 | 45 | 2.86 | 1 | 4.6 | 5.6 | 0.82143 | 15.0141 | 8 | 2.4476 | 8.6381 | 5.7832 | 13s/22s/R4s/41s/10x(N5R2/N2R5)
60 | K |  | PCCCM2 | 2 | 46 | 1.98 | 1 | 4.6 | 5.6 | 0.82143 | 13.8816 | 8 | 3.5354 | 6.0236 | 4.0028 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
61 | Na | 6000(1)ISE1 | PCCCM1 | 1 | 27 | 3.02 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.85714 | 8.5346 | 5 | 1.6556 | 9.06 | 6.1508 | Unaceptable
62 | Na |  | PCCCM2 | 2 | 31 | 2.67 | 2 | 0.6 | 0.7 | 0.85714 | 7.5854 | 5 | 1.1236 | 8.2559 | 5.4254 | Unaceptable
63 | Cl | 6000(1)ISE1 | PCCCM1 | 1 | 27 | 2.72 | 2 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 8.2406 | 8 | 2.2059 | 8.4015 | 5.5398 | 13s/22s/R4s/41s/10x(N5R2/N2R5)
64 | Cl |  | PCCCM2 | 2 | 25 | 2.3 | 2 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 7.1908 | 8 | 2.6087 | 7.184 | 4.6911 | 13s/22s/R4s/41s/10x(N5R2/N2R5)
65 | K | 6000(2)ISE1 | PCCCM1 | 1 | 38 | 2.55 | 0 | 4.6 | 5.6 | 0.82143 | 14.5786 | 8 | 3.1373 | 7.65 | 5.1667 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
66 | K |  | PCCCM2 | 2 | 39 | 2.63 | 1 | 4.6 | 5.6 | 0.82143 | 14.6874 | 8 | 2.6616 | 7.9531 | 5.327 | 13s/22s/R4s/41s/10x(N5R2/N2R5)
67 | Na | 6000(2)ISE1 | PCCCM1 | 1 | 30 | 2.17 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.85714 | 6.2406 | 5 | 1.8433 | 6.5864 | 4.4117 | Unaceptable
68 | Na |  | PCCCM2 | 2 | 35 | 2.13 | 2 | 0.6 | 0.7 | 0.85714 | 6.1338 | 5 | 1.4085 | 6.6957 | 4.3204 | Unaceptable
69 | Cl | 6000(2)ISE1 | PCCCM1 | 1 | 31 | 2.62 | 3 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 7.9878 | 8 | 1.9084 | 8.4131 | 5.3238 | Unaceptable
70 | Cl |  | PCCCM2 | 2 | 33 | 2.43 | 2 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 7.5121 | 8 | 2.4691 | 7.5594 | 4.9331 | 13s/22s/R4s/41s/10x(N5R2/N2R5)
71 | Ca++ | AVL(1) | ISETROL | 1 | 27 | 3.1 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.89474 | 9.8 | 15 | 4.8387 | 9.3 | 6.3138 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
72 | Ca++ |  | ISETROL | 2 | 27 | 2.1 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.89474 | 7.4891 | 15 | 7.1429 | 6.3 | 4.2771 | 13s(N3,R1)
73 | Ca++ |  | ISETROL | 3 | 27 | 1.4 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.89474 | 6.1044 | 15 | 10.7143 | 4.2 | 2.8514 | 13s(N3,R1)
74 | ASLO | Integra400(2) | PCCCM1 | 1 | 37 | 4.33 | 8 | 1.7 | 1.9 | 0.89474 | 12.894 | 14.7 | 1.5473 | 15.2558 | 8.7762 | Unaceptable
75 | ASLO |  | PCCCM2 | 2 | 37 | 3.52 | 5 | 1.7 | 1.9 | 0.89474 | 10.8352 | 14.7 | 2.7557 | 11.6839 | 7.1345 | 13s/2of32s/R4s/31s/12x(N6,R2)
76 | CRP | 6000(1)P1 | PCCCM1 | 1 | 36 | 7.37 | 6 | 42.2 | 76.3 | 0.55308 | 118.7429 | 56.6 | 6.8657 | 22.9097 | 14.9433 | 13s(N2,R1)
77 | CRP |  | PCCCM2 | 2 | 39 | 5.23 | 3 | 42.2 | 76.3 | 0.55308 | 117.8673 | 56.6 | 10.2486 | 15.9742 | 10.5933 | 13s(N2,R1)
78 | RF | Integra400(2) | RFCSet I | 1 | 30 | 4.94 | 4 | 8.5 | 24.5 | 0.34694 | 27.2509 | 20.2 | 3.2794 | 15.3503 | 10.0433 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
79 | RF |  | RFCSet II | 2 | 32 | 3.32 | 0 | 8.5 | 24.5 | 0.34694 | 25.2942 | 20.2 | 6.0843 | 9.96 | 6.743 | 13s(N2,R1)
80 | Hap | Integra400(2) | PCCCM1 | 1 | 33 | 4.35 | 4 | 20.4 | 36.4 | 0.56044 | 57.8172 | 27.3 | 5.3563 | 13.6493 | 8.8308 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
81 | Hap |  | PCCCM2 | 2 | 33 | 3.67 | 1 | 20.4 | 36.4 | 0.56044 | 57.4537 | 27.3 | 7.1662 | 11.0553 | 7.4504 | 13s(N2,R1)
82 | C3с | Integra400(2) | PCCCM1 | 1 | 36 | 4.09 | 1 | 5.2 | 15.6 | 0.33333 | 18.3379 | 12.6 | 2.8362 | 12.3107 | 8.2928 | 13s/22s/R4s/41s/10x(N5R2/N2R5)
83 | C3с |  | PCCCM2 | 2 | 36 | 3.72 | 0 | 5.2 | 15.6 | 0.33333 | 17.7222 | 12.6 | 3.3871 | 11.16 | 7.5426 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
84 | C4 | Integra400(2) | PCCCM1 | 1 | 36 | 4.15 | 7 | 8.9 | 33.4 | 0.26647 | 27.2197 | 24 | 4.0964 | 14.2829 | 8.4145 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
85 | C4 |  | PCCCM2 | 2 | 36 | 3.19 | 4 | 8.9 | 33.4 | 0.26647 | 26.2063 | 24 | 6.2696 | 10.3723 | 6.468 | 13s(N2,R1)
86 | IgA | Integra400(2) | PCCCM1 | 1 | 36 | 1.94 | 3 | 5.4 | 35.9 | 0.15042 | 15.9047 | 20 | 8.7629 | 6.5477 | 3.9335 | 13s(N2,R1)
87 | IgA |  | PCCCM2 | 2 | 36 | 1.92 | 4 | 5.4 | 35.9 | 0.15042 | 15.886 | 20 | 8.3333 | 7.0127 | 3.893 | 13s(N2,R1)
88 | IgM | Integra400(2) | PCCCM1 | 1 | 37 | 2.68 | 9 | 5.9 | 47.3 | 0.12474 | 17.9621 | 25.2 | 6.0448 | 12.0682 | 5.4319 | 13s(N2,R1)
89 | IgM |  | PCCCM2 | 2 | 38 | 2.76 | 6 | 5.9 | 47.3 | 0.12474 | 18.0549 | 25.2 | 6.9565 | 10.2254 | 5.5922 | 13s(N2,R1)
90 | IgG | Integra400(2) | PCCCM1 | 1 | 37 | 3.07 | 0 | 4.5 | 16.5 | 0.27273 | 15.0996 | 18 | 5.8632 | 9.21 | 6.2224 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
91 | IgG |  | PCCCM2 | 2 | 37 | 2.73 | 0 | 4.5 | 16.5 | 0.27273 | 14.5893 | 18 | 6.5934 | 8.19 | 5.5333 | 13s(N2,R1)
92 | Apo A1 | Integra400(2) | PCCCM1 | 1 | 37 | 6.08 | 2 | 6.5 | 13.4 | 0.48507 | 24.6705 | 13.6 | 1.9079 | 18.3493 | 12.3232 | Unaceptable
93 | Apo A1 |  | PCCCM2 | 2 | 38 | 5.42 | 4 | 6.5 | 13.4 | 0.48507 | 23.4589 | 13.6 | 1.7712 | 16.7448 | 10.9817 | Unaceptable
94 | Apo B | Integra400(2) | PCCCM1 | 1 | 37 | 5.03 | 12 | 6.9 | 22.8 | 0.30263 | 23.6683 | 17.5 | 1.0934 | 19.2797 | 10.195 | Unaceptable
95 | Apo B |  | PCCCM2 | 2 | 37 | 3.58 | 16 | 6.9 | 22.8 | 0.30263 | 21.5469 | 17.5 | 0.41899 | 19.2704 | 7.2561 | Unaceptable
96 | HbA1c | Integra400(2) | PCHbA1cN | 1 | 31 | 3.94 | 0 | 1.9 | 5.7 | 0.33333 | 12.1247 | 10 | 2.5381 | 11.82 | 8.0061 | 13s/22s/R4s/41s/10x(N5R2/N2R5)
97 | HbA1c |  | PCHbA1cP | 2 | 31 | 1.37 | 1 | 1.9 | 5.7 | 0.33333 | 6.4928 | 10 | 6.5693 | 4.2299 | 2.7838 | 13s(N2,R1)
98 | FRA | Integra400(2) | PCNFRA | 1 | 28 | 5.14 | 0 | 3.4 | 5.9 | 0.57627 | 17.0823 | 6.8 | 1.323 | 15.42 | 10.462 | Unaceptable
99 | FRA |  | PCPFRA | 2 | 28 | 4.48 | 1 | 3.4 | 5.9 | 0.57627 | 15.5892 | 6.8 | 1.2946 | 13.4772 | 9.1186 | Unaceptable
100 | TSF | Integra400(2) | PCCCM1 | 1 | 29 | 2.89 | 4 | 3 | 4.3 | 0.69767 | 11.5464 | 15 | 3.8062 | 9.5482 | 5.8788 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
101 | TSF |  | PCCCM2 | 2 | 30 | 2.58 | 2 | 3 | 4.3 | 0.69767 | 10.9677 | 15 | 5.0388 | 7.9942 | 5.2453 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
102 | VpA | 6000(1)P1 | TDMCSet I | 1 | 31 | 6.06 | 1 |  |  |  |  | 20 | 3.1353 | 18.2075 | 12.3139 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
103 | VpA |  | TDMCSet II | 2 | 29 | 4.88 | 3 | No Data |  |  |  | 20 | 3.4836 | 14.9442 | 9.9268 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
104 | VpA |  | TDMCSet III | 3 | 24 | 4.96 | 4 |  |  |  |  | 20 | 3.2258 | 15.4083 | 10.1246 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
105 | AT III | Integra400(2) | PCChrom I | 1 | 33 | 5.81 | 2 | 5.2 | 15.3 | 0.33987 | 21.6127 | 12.5 | 1.8072 | 17.5444 | 11.7947 | Unaceptable
106 | AT III |  | PCChrom II | 2 | 30 | 8.51 | 3 | 5.2 | 15.3 | 0.33987 | 27.6437 | 12.5 | 1.1163 | 25.7057 | 17.3013 | Unaceptable
107 | D-Dim | Integra400(2) | DDGen2C I | 1 | 32 | 4.86 | 2 | 23.3 | 26.5 | 0.87925 | 65.9743 | 28.4 | 5.4321 | 14.7165 | 9.8707 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
108 | D-Dim |  | DDGen2C II | 2 | 33 | 3.29 | 0 | 23.3 | 26.5 | 0.87925 | 65.225 | 28.4 | 8.6322 | 9.87 | 6.679 | 13s(N2,R1)
109 | α2MG | Integra400(2) |  | 1 |  |  |  | 3.4 | 18.7 | 0.18182 | 9.4243 | 7.56 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
110 | α2MG |  |  | 2 |  |  |  | 3.4 | 18.7 | 0.18182 | 9.4243 | 7.56 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
111 | HCY | Integra400(2) | HCYCKit1 | 1 | 24 | 4.95 | 3 | 8.3 | 33.5 | 0.24776 | 26.7872 | 23.2 | 4.0808 | 15.15 | 10.1041 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
112 | HCY |  | HCYCKit2 | 2 | 21 | 4.75 | 4 | 8.3 | 33.5 | 0.24776 | 26.5075 | 23.2 | 4.0421 | 14.8008 | 9.7236 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
113 | HBsAg | 411(3) | PCHbsAg1 | 1 | 50 | 24.87 | 20 | [6 empty] | 77.2441 | 50.2349
114 | HBsAg |  | PCHbsAg2 | 2 | 48 | 18.25 | 1 | No Data | [5 empty] | 54.7591 | 36.8782 | No Data
115 | A-Hbc | 411(3) | PCAnti-Hbc1 | 1 | 24 | 5.07 | 3 | [6 empty] | 15.503 | 10.3491
116 | A-Hbc |  | PCAnti-Hbc2 | 2 | 33 | 15.07 | 2 | No Data | [5 empty] | 45.2542 | 30.5933 | No Data
117 | A-HBs | 411(3) | PCAnti-Hbs1 | 1
118 | A-HBs |  | PCAnti-Hbs2 | 2 | 24 | 5.17 | 4 | No Data | [5 empty] | 16.0175 | 10.5532 | No Data
119 | A-HCV | 411(3) | PCAnti-HCV1 | 1 | 45 | 20 | 19 | [6 empty] | 62.9365 | 40.442
120 | A-HCV |  | PCAnti-HCV2 | 2 | 45 | 30 | 44 | No Data | [5 empty] | 100.1798 | 60.663 | No Data
121 | TOXO M | 411(3) | PCA-ToxoM1 | 1 | 40 | 4.76 | 12 | [6 empty] | 18.6526 | 9.6383
122 | TOXO M |  | PCA-ToxoM2 | 2 | 39 | 9.04 | 4 | No Data | [5 empty] | 27.4134 | 18.3103 | No Data
123 | TOXO G | 411(3) | PCA-ToxoG1 | 1 | 40 | 12.9 | 2 | [6 empty] | 38.7516 | 26.1205
124 | TOXO G |  | PCA-ToxoG2 | 2 | 39 | 8.82 | 3 | No Data | [5 empty] | 26.6295 | 17.8647 | No Data
125 | RUB M | 411(3) | PCA-RubM1 | 1 | 42 | 9.04 | 9 | [6 empty] | 28.5744 | 18.294
126 | RUB M |  | PCA-RubM2 | 2 | 39 | 13.41 | 20 | No Data | [5 empty] | 44.9272 | 27.1617 | No Data
127 | RUB G | 411(3) | PCA-RubG1 | 1 | 40 | 8.47 | 2 | [6 empty] | 25.4886 | 17.1504
128 | RUB G |  | PCA-RubG2 | 2 | 39 | 9.63 | 7 | No Data | [5 empty] | 29.7259 | 19.5054 | No Data
129 | CMV M | 411(3) | PCA-CMVM1 | 1 | 47 | 10 | 31 | [6 empty] | 43.1393 | 20.2116
130 | CMV M |  | PCA-CMVM2 | 2 | 42 | 14.9 | 1 | No Data | [5 empty] | 44.7112 | 30.1527 | No Data
131 | CMV G | 411(3) | PCA-CMVG1 | 1 | 42 | 10.54 | 1 | [6 empty] | 31.6358 | 21.3295
132 | CMV G |  | PCA-CMVG2 | 2 | 41 | 10.24 | 5 | No Data | [5 empty] | 31.1242 | 20.7283 | No Data
133 | TSH | 6000(1)E11 | PCU1 | 1 | 18 | 3.83 | 4 | 19.3 | 24.6 | 0.78455 | 54.5401 | 23.7 | 5.1436 | 12.1664 | 7.8699 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
134 | TSH |  | PCU2 | 2 | 17 | 3.27 | 5 | 19.3 | 24.6 | 0.78455 | 54.2593 | 23.7 | 5.7187 | 11.0107 | 6.7296 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
135 | TSH | 6000(1)E12 | PCU1 | 1 | 18 | 2.87 | 3 | 19.3 | 24.6 | 0.78455 | 54.0851 | 23.7 | 7.2125 | 9.1177 | 5.8973 | 13s(N2,R1)
136 | TSH |  | PCU2 | 2 | 17 | 2.15 | 3 | 19.3 | 24.6 | 0.78455 | 53.8278 | 23.7 | 9.6279 | 7.1135 | 4.4247 | 13s(N2,R1)
137 | TSH | 6000(1)E21 | PCU1 | 1 | 17 | 3.12 | 3 | 19.3 | 24.6 | 0.78455 | 54.1914 | 23.7 | 6.6346 | 9.829 | 6.4209 | 13s(N2,R1)
138 | TSH |  | PCU2 | 2 | 16 | 2.92 | 3 | 19.3 | 24.6 | 0.78455 | 54.1057 | 23.7 | 7.089 | 9.2595 | 6.0197 | 13s(N2,R1)
139 | TSH | 6000(1)E22 | PCU1 | 1 | 17 | 4.48 | 2 | 19.3 | 24.6 | 0.78455 | 54.9192 | 23.7 | 4.8437 | 13.588 | 9.2198 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
140 | TSH |  | PCU2 | 2 | 15 | 2.9 | 1 | 19.3 | 24.6 | 0.78455 | 54.0974 | 23.7 | 7.8276 | 8.7573 | 5.9902 | 13s(N2,R1)
141 | T4 | 6000(1)E22 | PCU1 | 1 | 16 | 2.12 | 1 | 4.9 | 10.9 | 0.44954 | 14.7988 | 15 | 6.6038 | 6.4381 | 4.3705 | 13s(N2,R1)
142 | T4 |  | PCU2 | 2 | 16 | 2.91 | 2 | 4.9 | 10.9 | 0.44954 | 15.7967 | 15 | 4.4674 | 8.9562 | 5.9991 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
143 | FT4 | 6000(1)E11 | PCU1 | 1 | 16 | 3.35 | 1 | 5.7 | 12.1 | 0.47107 | 18.3263 | 15 | 4.1791 | 10.0996 | 6.9062 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
144 | FT4 |  | PCU2 | 2 | 15 | 4.43 | 2 | 5.7 | 12.1 | 0.47107 | 20.0102 | 15 | 2.9345 | 13.4396 | 9.1506 | 13s/22s/R4s/41s/10x(N5R2/N2R5)
145 | FT4 | 6000(1)E12 | PCU1 | 1 | 17 | 2.61 | 0 | 5.7 | 12.1 | 0.47107 | 17.3772 | 15 | 5.7471 | 7.83 | 5.3713 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
146 | FT4 |  | PCU2 | 2 | 15 | 4 | 3 | 5.7 | 12.1 | 0.47107 | 19.3018 | 15 | 3 | 12.3693 | 8.2624 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
147 | FT4 | 6000(1)E21 | PCU1 | 1 | 15 | 2.4 | 1 | 5.7 | 12.1 | 0.47107 | 17.143 | 15 | 5.8333 | 7.2691 | 4.9574 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
148 | FT4 |  | PCU2 | 2 | 16 | 3.23 | 3 | 5.7 | 12.1 | 0.47107 | 18.16 | 15 | 3.7152 | 10.1438 | 6.6588 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
149 | FT4 | 6000(1)E22 | PCU1 | 1 | 16 | 2.46 | 0 | 5.7 | 12.1 | 0.47107 | 17.2082 | 15 | 6.0976 | 7.38 | 5.0714 | 13s(N2,R1)
150 | FT4 |  | PCU2 | 2 | 16 | 2.77 | 3 | 5.7 | 12.1 | 0.47107 | 17.5664 | 15 | 4.3321 | 8.8349 | 5.7105 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
151 | T3 | 6000(1)E11 | PCU1 | 1 | 16 | 3.8 | 3 | 6.9 | 12.3 | 0.56098 | 21.8344 | 15 | 3.1579 | 11.7881 | 7.8339 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
152 | T3 |  | PCU2 | 2 | 16 | 3.17 | 2 | 6.9 | 12.3 | 0.56098 | 21.0477 | 15 | 4.1009 | 9.718 | 6.5351 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
153 | FT3 | 6000(1)E22 | PCU1 | 1 | 16 | 1.93 | 1 | 7.9 | 17.6 | 0.44886 | 22.5417 | 11.3 | 5.3368 | 5.8757 | 3.9788 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
154 | FT3 |  | PCU2 | 2 | 16 | 1.38 | 0 | 7.9 | 17.6 | 0.44886 | 22.2293 | 11.3 | 8.1884 | 4.14 | 2.8449 | 13s(N2,R1)
155 | a-TPO | 6000(1)E11 | PCThyroAB1 | 1 | 37 | 7.65 | 7 | 11.3 | 147 | 0.076871 | 37.8247 | 46.2 | 5.1242 | 23.9938 | 15.5054 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
156 | a-TPO |  | PCThyroAB2 | 2 | 37 | 5.39 | 2 | 11.3 | 147 | 0.076871 | 34.7028 | 46.2 | 8.2004 | 16.2932 | 10.9247 | 13s(N2,R1)
157 | a-TPO | 6000(1)E12 | PCThyroAB1 | 1 | 34 | 7.38 | 7 | 11.3 | 147 | 0.076871 | 37.4103 | 46.2 | 5.3117 | 23.2202 | 14.9755 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
158 | a-TPO |  | PCThyroAB2 | 2 | 34 | 5.33 | 2 | 11.3 | 147 | 0.076871 | 34.6315 | 46.2 | 8.2927 | 16.1146 | 10.8156 | 13s(N2,R1)
159 | a-TPO | 6000(1)E21 | PCThyroAB1 | 1 | 38 | 8.16 | 7 | 11.3 | 147 | 0.076871 | 38.6349 | 46.2 | 4.8039 | 25.4612 | 16.5333 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
160 | a-TPO |  | PCThyroAB2 | 2 | 37 | 6.51 | 1 | 11.3 | 147 | 0.076871 | 36.1481 | 46.2 | 6.9432 | 19.5556 | 13.1948 | 13s(N2,R1)
161 | a-TPO | 6000(1)E22 | PCThyroAB1 | 1 | 39 | 7.34 | 1 | 11.3 | 147 | 0.076871 | 37.3498 | 46.2 | 6.158 | 22.0427 | 14.867 | 13s(N2,R1)
162 | a-TPO |  | PCThyroAB2 | 2 | 38 | 5.33 | 4 | 11.3 | 147 | 0.076871 | 34.6315 | 46.2 | 7.9174 | 16.4827 | 10.7994 | 13s(N2,R1)
163 | a-Tg | 6000(1)E12 | PCThyroAB1 | 1 | 36 | 5.47 | 5 | 8.5 | 82 | 0.10366 | 28.0178 | 27.6 | 4.1316 | 17.1548 | 11.0909 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
164 | a-Tg |  | PCThyroAB2 | 2 | 37 | 6.07 | 2 | 8.5 | 82 | 0.10366 | 28.9516 | 27.6 | 4.2175 | 18.3195 | 12.303 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
165 | a-Tg | 6000(1)E21 | PCThyroAB1 | 1 | 37 | 4.8 | 7 | 8.5 | 82 | 0.10366 | 27.0579 | 27.6 | 4.2917 | 16.0112 | 9.7289 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
166 | a-Tg |  | PCThyroAB2 | 2 | 37 | 4.05 | 5 | 8.5 | 82 | 0.10366 | 26.0986 | 27.6 | 5.5802 | 13.1386 | 8.2087 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
167 | a-TSH | 6000(1)E21 | PCThyroAB1 | 1 | 38 | 6.13 | 3 | [6 empty] | 18.6331 | 12.4203
168 | a-TSH |  | PCThyroAB2 | 2 | 37 | 2.95 | 2 | No Data | [5 empty] | 9.0732 | 5.9792 | No Data
169 | Tg | 6000(1)E12 | PCU1 | 1 | 16 | 5.11 | 9 | 14 | 39 | 0.35897 | 41.3102 | 21.9 | 2.5245 | 17.7766 | 10.5345 | 13s/22s/R4s/41s/10x(N5R2/N2R5)
170 | Tg |  | PCU2 | 2 | 15 | 5.94 | 5 | 14 | 39 | 0.35897 | 42.1545 | 21.9 | 2.8451 | 18.5082 | 12.2696 | 13s/22s/R4s/41s/10x(N5R2/N2R5)
171 | Tg | 6000(1)E21 | PCU1 | 1 | 15 | 2.14 | 1 | 14 | 39 | 0.35897 | 39.2568 | 21.9 | 9.7664 | 6.4974 | 4.4204 | 13s(N2,R1)
172 | Tg |  | PCU2 | 2 | 15 | 2.14 | 5 | 14 | 39 | 0.35897 | 39.2568 | 21.9 | 7.8972 | 8.1373 | 4.4204 | 13s(N2,R1)
173 | PRL | 6000(2)E11 | PCU1 | 1 | 19 | 4.75 | 4 | 23 | 35 | 0.65714 | 65.0981 | 29.4 | 5.3474 | 14.8008 | 9.7468 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
174 | PRL |  | PCU2 | 2 | 18 | 4.48 | 6 | 23 | 35 | 0.65714 | 64.9509 | 29.4 | 5.2232 | 14.7185 | 9.2055 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
175 | PRL | 6000(2)E12 | PCU1 | 1 | 19 | 4.47 | 4 | 23 | 35 | 0.65714 | 64.9456 | 29.4 | 5.6823 | 13.9939 | 9.1722 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
176 | PRL |  | PCU2 | 2 | 18 | 4.4 | 6 | 23 | 35 | 0.65714 | 64.9089 | 29.4 | 5.3182 | 14.4997 | 9.0411 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
177 | FSH | 6000(2)E11 | PCU1 | 1 | 19 | 2.01 | 0 | 11 | 42.7 | 0.25761 | 30.9953 | 21.19 | 10.5423 | 6.03 | 4.1244 | 13s(N2,R1)
178 | FSH |  | PCU2 | 2 | 18 | 1.44 | 1 | 11 | 42.7 | 0.25761 | 30.7506 | 21.19 | 14.0208 | 4.4342 | 2.9589 | 13s(N2,R1)
179 | FSH | 6000(2)E12 | PCU1 | 1 | 19 | 1.69 | 1 | 11 | 42.7 | 0.25761 | 30.8482 | 21.19 | 11.9467 | 5.1677 | 3.4678 | 13s(N2,R1)
180 | FSH |  | PCU2 | 2 | 18 | 1.6 | 3 | 11 | 42.7 | 0.25761 | 30.8113 | 21.19 | 11.3688 | 5.6604 | 3.2877 | 13s(N2,R1)
181 | LH | 6000(2)E11 | PCU1 | 1 | 19 | 1.93 | 0 | 23 | 27.4 | 0.83942 | 63.9768 | 27.92 | 14.4663 | 5.79 | 3.9603 | 13s(N2,R1)
182 | LH |  | PCU2 | 2 | 18 | 1.21 | 2 | 23 | 27.4 | 0.83942 | 63.8409 | 27.92 | 21.4215 | 4.1445 | 2.4863 | 13s(N2,R1)
183 | LH | 6000(2)E12 | PCU1 | 1 | 19 | 1.65 | 1 | 23 | 27.4 | 0.83942 | 63.9166 | 27.92 | 16.3152 | 5.05 | 3.3857 | 13s(N2,R1)
184 | LH |  | PCU2 | 2 | 18 | 1.11 | 1 | 23 | 27.4 | 0.83942 | 63.8269 | 27.92 | 24.2523 | 3.4769 | 2.2808 | 13s(N2,R1)
185 | TESTO | 6000(2)E11 | PCU1 | 1 | 18 | 2.27 | 4 | 9.25 | 22.05 | 0.4195 | 26.4005 | 20 | 7.0485 | 7.8979 | 4.6644 | 13s(N2,R1)
186 | TESTO |  | PCU2 | 2 | 18 | 2.49 | 8 | 9.25 | 22.05 | 0.4195 | 26.5524 | 20 | 4.8193 | 10.9454 | 5.1165 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
187 | TESTO | 6000(2)E12 | PCU1 | 1 | 19 | 5.5 | 8 | 9.25 | 22.05 | 0.4195 | 29.8297 | 20 | 2.1818 | 18.3371 | 11.2858 | 13s/22s/R4s/41s/10x(N5R2/N2R5)
188 | TESTO |  | PCU2 | 2 | 18 | 3.27 | 4 | 9.25 | 22.05 | 0.4195 | 27.1947 | 20 | 4.893 | 10.5942 | 6.7192 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
189 | fTESTO | Euroimmun(1) | Packaged | 1 | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
190 | fTESTO |  | Packaged | 2 |  |  |  | No Data | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | No Data
191 | DHEAs | 6000(1)E11 | PCU1 | 1 | 19 | 1.87 | 4 | 6.35 | 30.7 | 0.20684 | 18.3487 | 13.08 | 4.8556 | 6.89 | 3.8372 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
192 | DHEAs |  | PCU2 | 2 | 18 | 2.73 | 5 | 6.35 | 30.7 | 0.20684 | 19.159 | 13.08 | 2.9597 | 9.5956 | 5.6096 | 13s/22s/R4s/41s/10x(N5R2/N2R5)
193 | DHEAs | 6000(1)E12 | PCU1 | 1 | 19 | 3.19 | 1 | 6.35 | 30.7 | 0.20684 | 19.6975 | 13.08 | 3.7868 | 9.6221 | 6.5457 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
194 | DHEAs |  | PCU2 | 2 | 18 | 2.89 | 1 | 6.35 | 30.7 | 0.20684 | 19.3385 | 13.08 | 4.1799 | 8.7275 | 5.9384 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
195 | SHBG | 6000(1)E11 | PCU1 | 1 | 18 | 2.27 | 2 | 13.05 | 36.35 | 0.35901 | 36.7159 | 20.42 | 8.1145 | 7.0976 | 4.6644 | 13s(N2,R1)
196 | SHBG |  | PCU2 | 2 | 18 | 1.52 | 2 | 13.05 | 36.35 | 0.35901 | 36.4173 | 20.42 | 12.1184 | 4.9793 | 3.1233 | 13s(N2,R1)
197 | E2 | 6000(2)E11 | PCU1 | 1 | 19 | 4.66 | 9 | 22.5 | 24.4 | 0.92213 | 63.6904 | 26.86 | 3.8326 | 16.6265 | 9.5621 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
198 | E2 |  | PCU2 | 2 | 18 | 2.7 | 4 | 22.5 | 24.4 | 0.92213 | 62.8143 | 26.86 | 8.4667 | 9.0338 | 5.548 | 13s(N2,R1)
199 | E2 | 6000(2)E12 | PCU1 | 1 | 19 | 5.5 | 8 | 22.5 | 24.4 | 0.92213 | 64.2031 | 26.86 | 3.4291 | 18.3371 | 11.2858 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
200 | E2 |  | PCU2 | 2 | 18 | 3.27 | 4 | 22.5 | 24.4 | 0.92213 | 63.022 | 26.86 | 6.9908 | 10.5942 | 6.7192 | 13s(N2,R1)
201 | HCG | 411(2) | PCTM1 | 1 | 26 | 4.09 | 7 |  |  |  |  | 30 | 5.6235 | 14.1263 | 8.3358 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
202 | HCG |  | PCTM1 | 2 | 26 | 3.49 | 4 | No Data |  |  |  | 30 | 7.4499 | 11.2081 | 7.113 | 13s(N2,R1)
203 | PROG | 6000(1)E11 | PCU1 | 1 | 19 | 2.83 | 0 |  |  |  |  | 35 | 12.3675 | 8.49 | 5.807 | 13s(N2,R1)
204 | PROG |  | PCU2 | 2 | 18 | 3.27 | 2 | No Data |  |  |  | 35 | 10.0917 | 10.0118 | 6.7192 | 13s(N2,R1)
205 | PROG | 6000(1)E12 | PCU1 | 1 | 19 | 3.31 | 0 |  |  |  |  | 35 | 10.574 | 9.93 | 6.792 | 13s(N2,R1)
206 | PROG |  | PCU2 | 2 | 18 | 3.48 | 1 | No Data |  |  |  | 35 | 9.7701 | 10.4878 | 7.1507 | 13s(N2,R1)
207 | 17PRG | Euroimmun(1) | Packaged | 1 |  |  |  | 19.6 | 50.4 | 0.38889 | 54.3284 | 29.7 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
208 | 17PRG |  | Packaged | 2 |  |  |  | 19.6 | 50.4 | 0.38889 | 54.3284 | 29.7 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
209 | fbHCG | 6000(2)E12 | PCMC1 | 1 | 28 | 2.52 | 2 | [6 empty] | 7.8201 | 5.1292
210 | fbHCG |  | PCMC2 | 2 | 27 | 2.73 | 1 | No Data | [5 empty] | 8.2508 | 5.5602 | No Data
211 | fbHCG |  | PCMC3 | 3 | 27 | 3.21 | 0 | [6 empty] | 9.63 | 6.5378
212 | PAPP-A | 6000(2)E12 | PCMC1 | 1 | 28 | 6.08 | 1 | 12.6 | 14 | 0.9 | 38.7789 | 15.1 | 2.3191 | 18.2674 | 12.3752 | 13s/2of32s/R4s/31s/12x(N6,R2)
213 | PAPP-A |  | PCMC2 | 2 | 27 | 4.37 | 1 | 12.6 | 14 | 0.9 | 36.9663 | 15.1 | 3.2265 | 13.1481 | 8.9004 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
214 | PAPP-A |  | PCMC3 | 3 | 27 | 4.32 | 1 | 12.6 | 14 | 0.9 | 36.9212 | 15.1 | 3.2639 | 12.9985 | 8.7985 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
215 | AMH | 6000(2)E12 | PCAMH1 | 1 | 34 | 5.08 | 1 | [6 empty] | 15.2728 | 10.3083
216 | AMH |  | PCAMH2 | 2 | 31 | 3.04 | 3 | No Data | [5 empty] | 9.6007 | 6.1773 | No Data
217 | CORT | 6000(1)E11 | PCU1 | 1 | 18 | 3.7 | 3 | 15.2 | 38.1 | 0.39895 | 43.3625 | 22.8 | 5.3514 | 11.4983 | 7.6028 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
218 | CORT |  | PCU2 | 2 | 18 | 2.62 | 2 | 15.2 | 38.1 | 0.39895 | 42.7536 | 22.8 | 7.9389 | 8.1105 | 5.3836 | 13s(N2,R1)
219 | CORT | 6000(1)E12 | PCU1 | 1 | 18 | 3.59 | 5 | 15.2 | 38.1 | 0.39895 | 43.2914 | 22.8 | 4.9582 | 11.874 | 7.3767 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
220 | CORT |  | PCU2 | 2 | 18 | 2.72 | 4 | 15.2 | 38.1 | 0.39895 | 42.8015 | 22.8 | 6.9118 | 9.0877 | 5.5891 | 13s(N2,R1)
221 | AFP | 411(2) | PCTM1 | 1 | 18 | 3.06 | 6 | 12.2 | 45.6 | 0.26754 | 34.8642 | 21.9 | 5.1961 | 10.9669 | 6.2877 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
222 | AFP |  | PCTM1 | 2 | 20 | 3.56 | 2 | 12.2 | 45.6 | 0.26754 | 35.227 | 21.9 | 5.5899 | 10.8657 | 7.2958 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
223 | CA125 | 411(2) | PCTM1 | 1 | 26 | 3.27 | 2 | 24.7 | 54.6 | 0.45238 | 69.0623 | 35.4 | 10.2141 | 10.0118 | 6.6646 | 13s(N2,R1)
224 | CA125 |  | PCTM1 | 2 | 27 | 3.02 | 5 | 24.7 | 54.6 | 0.45238 | 68.9748 | 35.4 | 10.0662 | 10.3481 | 6.1508 | 13s(N2,R1)
225 | CA15-3 | 411(2) | PCTM1 | 1 | 20 | 5 | 6 | 6.1 | 62.9 | 0.096979 | 21.8626 | 20.8 | 2.96 | 16.1555 | 10.247 | 13s/22s/R4s/41s/10x(N5R2/N2R5)
226 | CA15-3 |  | PCTM1 | 2 | 21 | 4.91 | 1 | 6.1 | 62.9 | 0.096979 | 21.7053 | 20.8 | 4.0326 | 14.7639 | 10.0511 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
227 | CA19-9 | 411(2) | PCTM1 | 1 | 21 | 4.42 | 4 | 16 | 130.5 | 0.12261 | 46.0109 | 46.03 | 9.509 | 13.8502 | 9.048 | 13s(N2,R1)
228 | CA19-9 |  | PCTM1 | 2 | 21 | 2.49 | 2 | 16 | 130.5 | 0.12261 | 44.8836 | 46.03 | 17.6827 | 7.7331 | 5.0972 | 13s(N2,R1)
229 | CEA | 411(2) | PCTM1 | 1 | 20 | 3.38 | 3 | 12.7 | 55.6 | 0.22842 | 36.428 | 24.7 | 6.4201 | 10.5745 | 6.9269 | 13s(N2,R1)
230 | CEA |  | PCTM1 | 2 | 21 | 1.76 | 2 | 12.7 | 55.6 | 0.22842 | 35.539 | 24.7 | 12.8977 | 5.6461 | 3.6028 | 13s(N2,R1)
231 | PSA | 411(2) | PCTM1 | 1 | 22 | 2.6 | 1 | 18.1 | 72.4 | 0.25 | 50.6856 | 33.6 | 12.5385 | 7.8638 | 5.3169 | 13s(N2,R1)
232 | PSA |  | PCTM1 | 2 | 23 | 2.26 | 2 | 18.1 | 72.4 | 0.25 | 50.5602 | 33.6 | 13.9823 | 7.0688 | 4.6172 | 13s(N2,R1)
233 | C21-1 | 411(2) | PCTM1 | 1 | 21 | 3.47 | 6 | 22.2 | 31.1 | 0.71383 | 62.2824 | 27.9 | 6.3112 | 12.0153 | 7.1033 | 13s(N2,R1)
234 | C21-1 |  | PCTM1 | 2 | 21 | 3.36 | 3 | 22.2 | 31.1 | 0.71383 | 62.2361 | 27.9 | 7.4107 | 10.517 | 6.8781 | 13s(N2,R1)
235 | CA72-4 | 411(2) | PCTM1 | 1 | 19 | 3.27 | 6 | [6 empty] | 11.4994 | 6.7099
236 | CA72-5 |  | PCTM1 | 2 | 20 | 2.45 | 5 | No Data | [5 empty] | 8.8895 | 5.021 | No Data
237 | fPSA | 411(2) | PCTM1 | 1 | 21 | 4.22 | 3 |  |  |  |  | 15 | 2.8436 | 13.0106 | 8.6386 | 13s/22s/R4s/41s/10x(N5R2/N2R5)
238 | fPSA |  | PCTM1 | 2 | 21 | 3.05 | 3 | No Data |  |  |  | 15 | 3.9344 | 9.6293 | 6.2435 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
239 | NSE | 411(2) | PCTM1 | 1 | 21 | 3.36 | 3 |  |  |  |  | 10 | 2.0833 | 10.517 | 6.8781 | 13s/22s/R4s/41s/10x(N5R2/N2R5)
240 | NSE |  | PCTM1 | 2 | 21 | 3.39 | 4 | No Data |  |  |  | 10 | 1.7699 | 10.9284 | 6.9396 | Unaceptable
241 | S100 | 411(2) | PCU1 | 1 | 13 | 1.4 | 3 | [6 empty] | 5.1614 | 2.9057
242 | S100 |  | PCU2 | 2 | 13 | 1.81 | 3 | No Data | [5 empty] | 6.2036 | 3.7567 | No Data
243 | HE4 | 411(2) | PCHE4(1) | 1 | 38 | 6.6 | 5 | [6 empty] | 20.4216 | 13.3726
244 | HE4 |  | PCHE4(2) | 2 | 39 | 6.64 | 1 | No Data | [5 empty] | 19.9451 | 13.4492 | No Data
245 | FOL | 6000(1)E21 | PCVaria1 | 1 | 33 | 7.94 | 1 | 24 | 73 | 0.32877 | 70.0707 | 39 | 4.7859 | 23.841 | 16.1188 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
246 | FOL |  | PCVaria2 | 2 | 33 | 6.65 | 6 | 24 | 73 | 0.32877 | 69.0311 | 39 | 4.9624 | 20.8327 | 13.5 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
247 | FER | 6000(1)E12 | PCVaria1 | 1 | 32 | 3.59 | 4 | 14.2 | 15 | 0.94667 | 40.5988 | 16.9 | 3.5933 | 11.4888 | 7.2913 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
248 | FER |  | PCVaria2 | 2 | 32 | 3.67 | 5 | 14.2 | 15 | 0.94667 | 40.6537 | 16.9 | 3.2425 | 12.0922 | 7.4538 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
249 | B12 | 6000(1)E22 | PCVaria1 | 1 | 31 | 3.16 | 7 |  |  |  |  | 20 | 4.1139 | 11.7843 | 6.4211 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
250 | B12 |  | PCVaria2 | 2 | 31 | 3.02 | 5 | No Data |  |  |  | 20 | 4.9669 | 10.3481 | 6.1366 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
251 | INS | 6000(1)E11 | PCMM1 | 1 | 29 | 2.53 | 4 | 21.1 | 58.3 | 0.36192 | 58.9052 | 32.9 | 11.4229 | 8.5795 | 5.1465 | 13s(N2,R1)
252 | INS |  | PCMM2 | 2 | 29 | 1.46 | 3 | 21.1 | 58.3 | 0.36192 | 58.6261 | 32.9 | 20.4795 | 5.3089 | 2.9699 | 13s(N2,R1)
253 | C-PEP | 6000(1)E11 | PCMM1 | 1 | 27 | 2.91 | 3 | 16.6 | 23.2 | 0.71552 | 46.7145 | 20.8 | 6.1168 | 9.2311 | 5.9268 | 13s(N2,R1)
254 | C-PEP |  | PCMM2 | 2 | 27 | 2.8 | 4 | 16.6 | 23.2 | 0.71552 | 46.6628 | 20.8 | 6 | 9.3038 | 5.7028 | 13s(N2,R1)
255 | ACTH | 411(3) | PCMM1 | 1 | 29 | 6.96 | 5 |  |  |  |  | 10 | 0.71839 | 21.4703 | 14.158 | Unaceptable
256 | ACTH |  | PCMM2 | 2 | 29 | 5.37 | 7 | No Data |  |  |  | 10 | 0.55866 | 17.5651 | 10.9236 | Unaceptable
257 | ACCP | 6000(1)E12 | PCAnti-CCP1 | 1 | 32 | 5.21 | 6 | [6 empty] | 16.7421 | 10.5816
258 | ACCP |  | PCAnti-CCP2 | 2 | 32 | 7.72 | 7 | No Data | [5 empty] | 24.1947 | 15.6794 | No Data
259 | IgE | 6000(1)E12 | PCU1 | 1 | 16 | 3.76 | 3 |  |  |  |  | 20 | 4.5213 | 11.6721 | 7.7514 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
260 | IgE |  | PCU2 | 2 | 15 | 3.6 | 2 | No Data |  |  |  | 20 | 5 | 10.9836 | 7.4361 | 13s/22s/R4s(N2,R1)
261 | HGH | 6000(1)E12 | PCMM1 | 1 | 13 | 2.48 | 1 |  |  |  |  | 20 | 7.6613 | 7.5069 | 5.1472 | 13s(N2,R1)
262 | HGH |  | PCMM2 | 2 | 12 | 2.5 | 1 | No Data |  |  |  | 20 | 7.6 | 7.5664 | 5.2042 | 13s(N2,R1)
263 | PTH | 6000(1)E11 | PCVaria1 | 1 | 32 | 4.09 | 2 | 25.9 | 23.8 | 1.0882 | 72.6808 | 30.2 | 6.8949 | 12.4319 | 8.3068 | 13s(N2,R1)
264 | PTH |  | PCVaria2 | 2 | 32 | 3.56 | 4 | 25.9 | 23.8 | 1.0882 | 72.4661 | 30.2 | 7.3596 | 11.4045 | 7.2304 | 13s(N2,R1)
265 | OST | 6000(1)E11 | PCVaria1 | 1 | 16 | 2.33 | 7 | 6.35 | 30.9 | 0.2055 | 18.7488 | 13.13 | 2.6309 | 9.8924 | 4.8034 | 13s/22s/R4s/41s/10x(N5R2/N2R5)
266 | OST |  | PCVaria2 | 2 | 16 | 2.3 | 6 | 6.35 | 30.9 | 0.2055 | 18.7203 | 13.13 | 3.1 | 9.1439 | 4.7416 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
267 | b-CrLp | 6000(1)E11 | PCVaria1 | 1 | 32 | 3.23 | 7 | [6 empty] | 11.9539 | 6.5602
268 | b-CrLp |  | PCVaria2 | 2 | 32 | 3.04 | 6 | No Data | [5 empty] | 10.9167 | 6.1743 | No Data
269 | VitD3 | 6000(1)E22 | PCVaria1 | 1 | 30 | 9.35 | 6 |  |  |  |  | 15 | 0.96257 | 28.6845 | 19.0091 | Unaceptable
270 | VitD3 |  | PCVaria2 | 2 | 33 | 5.17 | 7 | No Data |  |  |  | 15 | 1.5474 | 17.0165 | 10.4955 | Unaceptable
271 | hCT | 6000(1)E11 | PCVaria1 | 1 | 29 | 2.51 | 6 |  |  |  |  | 10 | 1.5936 | 9.6281 | 5.1058 | Unaceptable
272 | hCT |  | PCVaria2 | 2 | 29 | 2.44 | 1 | No Data |  |  |  | 10 | 3.6885 | 7.388 | 4.9634 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
273 | P1NP | 6000(1)E11 | PCVaria1 | 1 | 32 | 2.05 | 0 | 7.4 | 57.3 | 0.12914 | 21.2843 | 20.5 | 10 | 6.15 | 4.1636 | 13s(N3,R1)
274 | P1NP |  | PCVaria2 | 2 | 32 | 3.38 | 5 | 7.4 | 57.3 | 0.12914 | 22.5501 | 20.5 | 4.5858 | 11.3057 | 6.8648 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
275 | APTT | CA-1500 | CPN | 1 | 31 | 0.9 | 0 | 2.7 | 8.6 | 0.31395 | 7.8888 | 6.7 | 7.4444 | 2.7 | 1.8288 | 13s(N2,R1)
276 | APTT |  | CPP | 2 | 31 | 1.1 | 0 | 2.7 | 8.6 | 0.31395 | 8.0813 | 6.7 | 6.0909 | 3.3 | 2.2352 | 13s(N2,R1)
277 | PT | CA-1500 | CPN | 1 | 32 | 2 | 0 | 4 | 6.8 | 0.58824 | 12.3961 | 15 | 7.5 | 6 | 4.062 | 13s(N2,R1)
278 | PT |  | CPP | 2 | 32 | 2.4 | 0 | 4 | 6.8 | 0.58824 | 12.9301 | 15 | 6.25 | 7.2 | 4.8744 | 13s(N2,R1)
279 | FIB | CA-1500 | CPN | 1 | 31 | 4.4 | 0 | 10.7 | 15.8 | 0.67722 | 32.0686 | 20 | 4.5455 | 13.2 | 8.9408 | 13s/22s/R4s/41s(N4,R1/N2,R2)
280 | FIB |  | CPP | 2 | 31 | 5.6 | 0 | 10.7 | 15.8 | 0.67722 | 33.4753 | 20 | 3.5714 | 16.8 | 11.3792 | 13s/22s/R4s/41s/8x(N4R2/N2R4)
281 | TT | CA-1500 | CPN | 1 | 31 | 3.1 | 0 | [6 empty] | 9.3 | 6.2992
282 | TT |  | CPP | 2 | 31 | 2.5 | 0 | No Data | [5 empty] | 7.5 | 5.08 | No Data
283 | LAScr | CA-1500 | LACLow | 1 | 30 | 1.7 | 0 | [6 empty] | 5.1 | 3.4562
284 | LAScr |  | LACHigh | 2 | 30 | 1.6 | 0 | No Data | [5 empty] | 4.8 | 3.2529 | No Data
285 | LACon | CA-1500 | LACLow | 1 | 7 | 3.1 | 0 | [6 empty] | 9.3 | 6.6281
286 | LACon |  | LACHigh | 2 | 7 | 3.6 | 0 | No Data | [5 empty] | 10.8 | 7.6971 | No Data
287 | RBC | XS-1000 | e-CHECK1 | 1 | 35 | 1.33 | 0 | 3.2 | 6.3 | 0.50794 | 9.6056 | 6.6 | 4.9624 | 3.99 | 2.6977 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
288 | RBC |  | e-CHECK2 | 2 | 35 | 1.01 | 1 | 3.2 | 6.3 | 0.50794 | 9.3013 | 6.6 | 5.5446 | 3.1908 | 2.0487 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
289 | RBC |  | e-CHECK3 | 3 | 35 | 0.92 | 1 | 3.2 | 6.3 | 0.50794 | 9.2292 | 6.6 | 6.087 | 2.9356 | 1.8661 | 13s(N3,R1)
290 | RBC | XS-800 | e-CHECK1 | 1 | 34 | 1.62 | 0 | 3.2 | 6.3 | 0.50794 | 9.9418 | 6.6 | 4.0741 | 4.86 | 3.2873 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
291 | RBC |  | e-CHECK2 | 2 | 33 | 1.27 | 1 | 3.2 | 6.3 | 0.50794 | 9.543 | 6.6 | 4.4094 | 3.939 | 2.5782 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
292 | RBC |  | e-CHECK3 | 3 | 34 | 0.98 | 0 | 3.2 | 6.3 | 0.50794 | 9.2766 | 6.6 | 6.7347 | 2.94 | 1.9886 | 13s(N3,R1)
293 | HB | XS-1000 | e-CHECK1 | 1 | 35 | 1.98 | 0 | 2.85 | 6.8 | 0.41912 | 9.6191 | 6 | 3.0303 | 5.94 | 4.0162 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
294 | HB |  | e-CHECK2 | 2 | 35 | 1.01 | 1 | 2.85 | 6.8 | 0.41912 | 8.3812 | 6 | 4.9505 | 3.1908 | 2.0487 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
295 | HB |  | e-CHECK3 | 3 | 35 | 1.29 | 1 | 2.85 | 6.8 | 0.41912 | 8.6714 | 6 | 3.876 | 3.9971 | 2.6166 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
296 | HB | XS-800 | e-CHECK1 | 1 | 34 | 1.89 | 2 | 2.85 | 6.8 | 0.41912 | 9.479 | 6 | 2.1164 | 6.0124 | 3.8352 | 13s/2of32s/R4s/31s/12x(N6,R2)
297 | HB |  | e-CHECK2 | 2 | 33 | 1.13 | 1 | 2.85 | 6.8 | 0.41912 | 8.4981 | 6 | 4.4248 | 3.5344 | 2.294 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
298 | HB |  | e-CHECK3 | 3 | 34 | 0.89 | 1 | 2.85 | 6.8 | 0.41912 | 8.276 | 6 | 5.618 | 2.8511 | 1.806 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
299 | HCT | XS-1000 | e-CHECK1 | 1 | 35 | 1.1 | 0 | 2.7 | 6.41 | 0.42122 | 8.0813 | 5.9 | 5.3636 | 3.3 | 2.2312 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
300 | HCT |  | e-CHECK2 | 2 | 35 | 0.76 | 0 | 2.7 | 6.41 | 0.42122 | 7.7749 | 5.9 | 7.7632 | 2.28 | 1.5416 | 13s(N3,R1)
301 | HCT |  | e-CHECK3 | 3 | 35 | 0.75 | 0 | 2.7 | 6.41 | 0.42122 | 7.7674 | 5.9 | 7.8667 | 2.25 | 1.5213 | 13s(N3,R1)
302 | HCT | XS-800 | e-CHECK1 | 1 | 34 | 1.52 | 0 | 2.7 | 6.41 | 0.42122 | 8.5885 | 5.9 | 3.8816 | 4.56 | 3.0844 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
303 | HCT |  | e-CHECK2 | 2 | 33 | 1.16 | 1 | 2.7 | 6.41 | 0.42122 | 8.1455 | 5.9 | 4.2241 | 3.6208 | 2.3549 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
304 | HCT |  | e-CHECK3 | 3 | 34 | 0.9 | 1 | 2.7 | 6.41 | 0.42122 | 7.8888 | 5.9 | 5.4444 | 2.8792 | 1.8263 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
305 | MCV | XS-1000 | e-CHECK1 | 1 | 18 | 0.62 | 0 | 1.4 | 4.85 | 0.28866 | 4.2441 | 3.6 | 5.8065 | 1.86 | 1.274 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
306 | MCV |  | e-CHECK2 | 2 | 35 | 0.58 | 1 | 1.4 | 4.85 | 0.28866 | 4.2004 | 3.6 | 4.4828 | 2.0069 | 1.1765 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
307 | MCV |  | e-CHECK3 | 3 | 35 | 0.55 | 1 | 1.4 | 4.85 | 0.28866 | 4.1693 | 3.6 | 4.7273 | 1.9294 | 1.1156 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
308 | MCV | XS-800 | e-CHECK1 | 1 | 34 | 0.43 | 1 | 1.4 | 4.85 | 0.28866 | 4.0595 | 3.6 | 6.0465 | 1.6322 | 0.87256 | 13s(N3,R1)
309 | MCV |  | e-CHECK2 | 2 | 33 | 0.86 | 1 | 1.4 | 4.85 | 0.28866 | 4.5543 | 3.6 | 3.0233 | 2.767 | 1.7459 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
310 | MCV |  | e-CHECK3 | 3 | 34 | 0.75 | 1 | 1.4 | 4.85 | 0.28866 | 4.4024 | 3.6 | 3.4667 | 2.4622 | 1.5219 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
311 | MCH | XS-1000 | e-CHECK1 | 1 | 35 | 1.19 | 0 | 1.4 | 5.2 | 0.26923 | 5.0931 | 3.8 | 3.1933 | 3.57 | 2.4138 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
312 | MCH |  | e-CHECK2 | 2 | 35 | 0.75 | 1 | 1.4 | 5.2 | 0.26923 | 4.4024 | 3.8 | 3.7333 | 2.4622 | 1.5213 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
313 | MCH |  | e-CHECK3 | 3 | 35 | 0.88 | 1 | 1.4 | 5.2 | 0.26923 | 4.5836 | 3.8 | 3.1818 | 2.823 | 1.785 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
314 | MCH | XS-800 | e-CHECK1 | 1 | 34 | 1.1 | 1 | 1.4 | 5.2 | 0.26923 | 4.9352 | 3.8 | 2.5455 | 3.4482 | 2.2321 | 13s/2of32s/R4s/31s/12x(N6,R2)
315 | MCH |  | e-CHECK2 | 2 | 33 | 0.55 | 2 | 1.4 | 5.2 | 0.26923 | 4.1693 | 3.8 | 3.2727 | 2.5928 | 1.1165 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
316 | MCH |  | e-CHECK3 | 3 | 34 | 0.51 | 1 | 1.4 | 5.2 | 0.26923 | 4.1301 | 3.8 | 5.4902 | 1.8278 | 1.0349 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
317 | MCHC | XS-1000 | e-CHECK1 | 1 | 35 | 1.52 | 0 | 1.06 | 1.2 | 0.88333 | 5.1365 | 1.9 | 1.25 | 4.56 | 3.0831 | Unaceptable
318 | MCHC |  | e-CHECK2 | 2 | 35 | 0.84 | 1 | 1.06 | 1.2 | 0.88333 | 3.7489 | 1.9 | 1.0714 | 2.7112 | 1.7038 | Unaceptable
319 | MCHC |  | e-CHECK3 | 3 | 35 | 1.18 | 1 | 1.06 | 1.2 | 0.88333 | 4.3967 | 1.9 | 0.76271 | 3.6785 | 2.3935 | Unaceptable
320 | MCHC | XS-800 | e-CHECK1 | 1 | 34 | 1.22 | 1 | 1.06 | 1.2 | 0.88333 | 4.4798 | 1.9 | 0.7377 | 3.7942 | 2.4756 | Unaceptable
321 | MCHC |  | e-CHECK2 | 2 | 33 | 0.92 | 0 | 1.06 | 1.2 | 0.88333 | 3.8905 | 1.9 | 2.0652 | 2.76 | 1.8677 | 13s/2of32s/R4s/31s/12x(N6,R2)
322 | MCHC |  | e-CHECK3 | 3 | 34 | 0.95 | 0 | 1.06 | 1.2 | 0.88333 | 3.9455 | 1.9 | 2 | 2.85 | 1.9277 | 13s/2of32s/R4s/31s/12x(N6,R2)
323 | RDW | XS-1000 | e-CHECK1 | 1 | 35 | 0.87 | 1 | 3.5 | 5.7 | 0.61404 | 9.9967 | 4.6 | 4.1379 | 2.795 | 1.7647 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
324 | RDW |  | e-CHECK2 | 2 | 35 | 0.64 | 0 | 3.5 | 5.7 | 0.61404 | 9.8624 | 4.6 | 7.1875 | 1.92 | 1.2982 | 13s(N3,R1)
325 | RDW |  | e-CHECK3 | 3 | 35 | 0.55 | 0 | 3.5 | 5.7 | 0.61404 | 9.8206 | 4.6 | 8.3636 | 1.65 | 1.1156 | 13s(N3,R1)
326 | RDW | XS-800 | e-CHECK1 | 1 | 18 | 1.11 | 1 | 3.5 | 5.7 | 0.61404 | 10.1777 | 4.6 | 3.2432 | 3.4769 | 2.2808 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
327 | RDW |  | e-CHECK2 | 2 | 33 | 0.68 | 1 | 3.5 | 5.7 | 0.61404 | 9.8829 | 4.6 | 5.2941 | 2.2719 | 1.3805 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
328 | RDW |  | e-CHECK3 | 3 | 34 | 0.6 | 1 | 3.5 | 5.7 | 0.61404 | 9.843 | 4.6 | 6 | 2.0591 | 1.2175 | 13s(N3,R1)
329 | WBC | XS-1000 | e-CHECK1 | 1 | 35 | 2.54 | 1 | 11.4 | 21.3 | 0.53521 | 32.374 | 15.49 | 5.7047 | 7.6853 | 5.1521 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
330 | WBC |  | e-CHECK2 | 2 | 35 | 1.84 | 2 | 11.4 | 21.3 | 0.53521 | 32.0081 | 15.49 | 7.3315 | 5.8711 | 3.7322 | 13s(N3,R1)
331 | WBC |  | e-CHECK3 | 3 | 35 | 1.56 | 2 | 11.4 | 21.3 | 0.53521 | 31.8937 | 15.49 | 8.6474 | 5.0894 | 3.1643 | 13s(N3,R1)
332 | WBC | XS-800 | e-CHECK1 | 1 | 34 | 2.56 | 0 | 11.4 | 21.3 | 0.53521 | 32.3861 | 15.49 | 6.0508 | 7.68 | 5.1947 | 13s(N3,R1)
333 | WBC |  | e-CHECK2 | 2 | 33 | 2.33 | 1 | 11.4 | 21.3 | 0.53521 | 32.2524 | 15.49 | 6.2189 | 7.0612 | 4.7301 | 13s(N3,R1)
334 | WBC |  | e-CHECK3 | 3 | 34 | 1.69 | 2 | 11.4 | 21.3 | 0.53521 | 31.9445 | 15.49 | 7.9822 | 5.4502 | 3.4293 | 13s(N3,R1)
335 | LYM% | XS-1000 | e-CHECK1 | 1 | 35 | 2.16 | 4 | 10.2 | 35.3 | 0.28895 | 28.8999 | 17.6 | 6.2963 | 7.6151 | 4.3813 | 13s(N3,R1)
336 | LYM% |  | e-CHECK2 | 2 | 35 | 2.28 | 6 | 10.2 | 35.3 | 0.28895 | 28.9707 | 17.6 | 5.0877 | 9.0987 | 4.6247 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
337 | LYM% |  | e-CHECK3 | 3 | 35 | 2.7 | 7 | 10.2 | 35.3 | 0.28895 | 29.2467 | 17.6 | 3.9259 | 10.7056 | 5.4766 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
338 | LYM% | XS-800 | e-CHECK1 | 1 | 34 | 3.54 | 2 | 10.2 | 35.3 | 0.28895 | 29.9273 | 17.6 | 4.4068 | 10.8067 | 7.1834 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
339 | LYM% |  | e-CHECK2 | 2 | 33 | 2.35 | 4 | 10.2 | 35.3 | 0.28895 | 29.0136 | 17.6 | 5.7872 | 8.1057 | 4.7707 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
340 | LYM% |  | e-CHECK3 | 3 | 34 | 3.31 | 4 | 10.2 | 35.3 | 0.28895 | 29.7244 | 17.6 | 4.1088 | 10.7054 | 6.7166 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
341 | MON% | XS-1000 | e-CHECK1 | 1 | 35 | 11.4 | 20 | 17.8 | 49.8 | 0.35743 | 58.5906 | 41.9 | 1.9211 | 39.6187 | 23.1234 | Unaceptable
342 | MON% |  | e-CHECK2 | 2 | 35 | 13.4 | 30 | 17.8 | 49.8 | 0.35743 | 61.7571 | 41.9 | 0.88806 | 50.1601 | 27.1802 | Unaceptable
343 | MON% |  | e-CHECK3 | 3 | 35 | 12.78 | 29 | 17.8 | 49.8 | 0.35743 | 60.739 | 41.9 | 1.0094 | 48.0724 | 25.9226 | Unaceptable
344 | MON% | XS-800 | e-CHECK1 | 1 | 34 | 11.15 | 9 | 17.8 | 49.8 | 0.35743 | 58.2198 | 41.9 | 2.9507 | 34.6396 | 22.6256 | 13s/2of32s/R4s/31s/12x(N6,R2)
345 | MON% |  | e-CHECK2 | 2 | 33 | 8.2 | 16 | 17.8 | 49.8 | 0.35743 | 54.3228 | 41.9 | 3.1585 | 29.3455 | 16.6466 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
346 | MON% |  | e-CHECK3 | 3 | 34 | 7.63 | 12 | 17.8 | 49.8 | 0.35743 | 53.6809 | 41.9 | 3.9187 | 25.8448 | 15.4828 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
347 | NEUT% | XS-1000 | e-CHECK1 | 1 | 35 | 3.21 | 2 | 17.1 | 32.8 | 0.52134 | 48.2267 | 23.35 | 6.6511 | 9.8355 | 6.5111 | 13s(N3,R1)
348 | NEUT% |  | e-CHECK2 | 2 | 35 | 2.53 | 0 | 17.1 | 32.8 | 0.52134 | 47.9148 | 23.35 | 9.2292 | 7.59 | 5.1318 | 13s(N3,R1)
349 | NEUT% |  | e-CHECK3 | 3 | 35 | 2.31 | 1 | 17.1 | 32.8 | 0.52134 | 47.8293 | 23.35 | 9.6753 | 7.0018 | 4.6855 | 13s(N3,R1)
350 | NEUT% | XS-800 | e-CHECK1 | 1 | 34 | 2.28 | 2 | 17.1 | 32.8 | 0.52134 | 47.8182 | 23.35 | 9.364 | 7.1264 | 4.6266 | 13s(N3,R1)
351 | NEUT% |  | e-CHECK2 | 2 | 33 | 2.14 | 0 | 17.1 | 32.8 | 0.52134 | 47.7685 | 23.35 | 10.9112 | 6.42 | 4.3444 | 13s(N3,R1)
352 | NEUT% |  | e-CHECK3 | 3 | 34 | 2.06 | 1 | 17.1 | 32.8 | 0.52134 | 47.7415 | 23.35 | 10.8495 | 6.2604 | 4.1801 | 13s(N3,R1)
353 | EOS% | XS-1000 | e-CHECK1 | 1 | 35 | 7.59 | 6 | 21 | 76.4 | 0.27487 | 61.8943 | 37.1 | 4.0975 | 23.5472 | 15.3953 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
354 | EOS% |  | e-CHECK2 | 2 | 35 | 6.4 | 4 | 21 | 76.4 | 0.27487 | 60.8522 | 37.1 | 5.1719 | 19.6122 | 12.9816 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
355 | EOS% |  | e-CHECK3 | 3 | 35 | 6.65 | 9 | 21 | 76.4 | 0.27487 | 61.0579 | 37.1 | 4.2256 | 21.8861 | 13.4887 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
356 | EOS% | XS-800 | e-CHECK1 | 1 | 34 | 7.03 | 4 | 21 | 76.4 | 0.27487 | 61.3841 | 37.1 | 4.7084 | 21.466 | 14.2653 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
357 | EOS% |  | e-CHECK2 | 2 | 33 | 6.81 | 0 | 21 | 76.4 | 0.27487 | 61.1932 | 37.1 | 5.4479 | 20.43 | 13.8248 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
358 | EOS% |  | e-CHECK3 | 3 | 34 | 6.5 | 7 | 21 | 76.4 | 0.27487 | 60.9336 | 37.1 | 4.6308 | 20.7183 | 13.1898 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
359 | BASO% | XS-1000 | e-CHECK1 | 1 | 35 | 8.96 | 9 | 28 | 54.8 | 0.51095 | 81.4889 | 38.5 | 3.2924 | 28.3467 | 18.1742 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
360 | BASO% |  | e-CHECK2 | 2 | 35 | 6.95 | 8 | 28 | 54.8 | 0.51095 | 79.9672 | 38.5 | 4.3885 | 22.3321 | 14.0972 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
361 | BASO% |  | e-CHECK3 | 3 | 35 | 9.08 | 6 | 28 | 54.8 | 0.51095 | 81.5909 | 38.5 | 3.5793 | 27.893 | 18.4176 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
362 | BASO% | XS-800 | e-CHECK1 | 1 | 34 | 10.26 | 9 | 28 | 54.8 | 0.51095 | 82.6585 | 38.5 | 2.8752 | 32.0688 | 20.8196 | 13s/2of32s/R4s/31s/12x(N6,R2)
363 | BASO% |  | e-CHECK2 | 2 | 33 | 7.26 | 4 | 28 | 54.8 | 0.51095 | 80.1785 | 38.5 | 4.7521 | 22.1443 | 14.7384 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
364 | BASO% |  | e-CHECK3 | 3 | 34 | 7.45 | 0 | 28 | 54.8 | 0.51095 | 80.3123 | 38.5 | 5.1678 | 22.35 | 15.1175 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
365 | LYM# | XS-1000 | e-CHECK1 | 1 | 35 | 3.69 | 3 | 10.2 | 35.3 | 0.28895 | 30.0662 | 17.6 | 3.9566 | 11.4693 | 7.4847 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
366 | LYM# |  | e-CHECK2 | 2 | 35 | 3.17 | 4 | 10.2 | 35.3 | 0.28895 | 29.6069 | 17.6 | 4.2902 | 10.317 | 6.4299 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
367 | LYM# |  | e-CHECK3 | 3 | 35 | 3.67 | 5 | 10.2 | 35.3 | 0.28895 | 30.0474 | 17.6 | 3.4332 | 12.0922 | 7.4441 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
368 | LYM# | XS-800 | e-CHECK1 | 1 | 34 | 4.3 | 2 | 10.2 | 35.3 | 0.28895 | 30.6826 | 17.6 | 3.6279 | 13.0541 | 8.7256 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
369 | LYM# |  | e-CHECK2 | 2 | 33 | 3.15 | 2 | 10.2 | 35.3 | 0.28895 | 29.5905 | 17.6 | 4.9524 | 9.6593 | 6.3947 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
370 | LYM# |  | e-CHECK3 | 3 | 34 | 3.17 | 1 | 10.2 | 35.3 | 0.28895 | 29.6069 | 17.6 | 5.2366 | 9.5624 | 6.4326 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
371 | MON# | XS-1000 | e-CHECK1 | 1 | 35 | 11.49 | 20 | 17.8 | 49.8 | 0.35743 | 58.7255 | 41.9 | 1.906 | 39.852 | 23.306 | Unaceptable
372 | MON# |  | e-CHECK2 | 2 | 35 | 13.09 | 31 | 17.8 | 49.8 | 0.35743 | 61.2442 | 41.9 | 0.8327 | 50.0313 | 26.5514 | Unaceptable
373 | MON# |  | e-CHECK3 | 3 | 35 | 12.18 | 30 | 17.8 | 49.8 | 0.35743 | 59.7843 | 41.9 | 0.97701 | 47.2776 | 24.7055 | Unaceptable
374 | MON# | XS-800 | e-CHECK1 | 1 | 34 | 11.32 | 9 | 17.8 | 49.8 | 0.35743 | 58.4713 | 41.9 | 2.9064 | 35.1323 | 22.9705 | 13s/2of32s/R4s/31s/12x(N6,R2)
375 | MON# |  | e-CHECK2 | 2 | 33 | 8.57 | 17 | 17.8 | 49.8 | 0.35743 | 54.7598 | 41.9 | 2.9055 | 30.8221 | 17.3978 | 13s/2of32s/R4s/31s/12x(N6,R2)
376 | MON# |  | e-CHECK3 | 3 | 34 | 8.05 | 14 | 17.8 | 49.8 | 0.35743 | 54.1501 | 41.9 | 3.4658 | 27.9146 | 16.335 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
377 | NEUT# | XS-1000 | e-CHECK1 | 1 | 35 | 4.3 | 2 | 17.1 | 32.8 | 0.52134 | 48.8744 | 23.35 | 4.9651 | 13.0541 | 8.722 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
378 | NEUT# |  | e-CHECK2 | 2 | 35 | 2.82 | 1 | 17.1 | 32.8 | 0.52134 | 48.039 | 23.35 | 7.9255 | 8.5189 | 5.72 | 13s(N3,R1)
379 | NEUT# |  | e-CHECK3 | 3 | 35 | 2.77 | 3 | 17.1 | 32.8 | 0.52134 | 48.0166 | 23.35 | 7.3466 | 8.8349 | 5.6186 | 13s(N3,R1)
380 | NEUT# | XS-800 | e-CHECK1 | 1 | 34 | 3.4 | 2 | 17.1 | 32.8 | 0.52134 | 48.3266 | 23.35 | 6.2794 | 10.3942 | 6.8993 | 13s(N3,R1)
381 | NEUT# |  | e-CHECK2 | 2 | 33 | 3.27 | 1 | 17.1 | 32.8 | 0.52134 | 48.2576 | 23.35 | 6.8349 | 9.8608 | 6.6384 | 13s(N3,R1)
382 | NEUT# |  | e-CHECK3 | 3 | 34 | 3.15 | 4 | 17.1 | 32.8 | 0.52134 | 48.1963 | 23.35 | 6.1429 | 10.2617 | 6.392 | 13s(N3,R1)
383 | EOS# | XS-1000 | e-CHECK1 | 1 | 35 | 7.26 | 5 | 21 | 76.4 | 0.27487 | 61.5894 | 37.1 | 4.4215 | 22.3466 | 14.726 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
384 | EOS# |  | e-CHECK2 | 2 | 35 | 7.07 | 3 | 21 | 76.4 | 0.27487 | 61.4193 | 37.1 | 4.8232 | 21.4211 | 14.3406 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
385 | EOS# |  | e-CHECK3 | 3 | 35 | 6.87 | 6 | 21 | 76.4 | 0.27487 | 61.2447 | 37.1 | 4.5269 | 21.4656 | 13.9349 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
386 | EOS# | XS-800 | e-CHECK1 | 1 | 34 | 7.89 | 4 | 21 | 76.4 | 0.27487 | 62.1819 | 37.1 | 4.1952 | 24.0056 | 16.0104 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
387 | EOS# |  | e-CHECK2 | 2 | 33 | 6.95 | 1 | 21 | 76.4 | 0.27487 | 61.314 | 37.1 | 5.1942 | 20.874 | 14.109 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
388 | EOS# |  | e-CHECK3 | 3 | 34 | 6.37 | 4 | 21 | 76.4 | 0.27487 | 60.828 | 37.1 | 5.1962 | 19.5241 | 12.926 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
389 | BASO# | XS-1000 | e-CHECK1 | 1 | 35 | 8.8 | 8 | 28 | 54.8 | 0.51095 | 81.3549 | 38.5 | 3.4659 | 27.5855 | 17.8497 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
390 | BASO# |  | e-CHECK2 | 2 | 35 | 7.12 | 5 | 28 | 54.8 | 0.51095 | 80.082 | 38.5 | 4.7051 | 21.9374 | 14.442 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
391 | BASO# |  | e-CHECK3 | 3 | 35 | 9.55 | 5 | 28 | 54.8 | 0.51095 | 82.0022 | 38.5 | 3.5079 | 29.083 | 19.3709 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
392 | BASO# | XS-800 | e-CHECK1 | 1 | 34 | 10.38 | 9 | 28 | 54.8 | 0.51095 | 82.7735 | 38.5 | 2.842 | 32.4145 | 21.0631 | 13s/2of32s/R4s/31s/12x(N6,R2)
393 | BASO# |  | e-CHECK2 | 2 | 33 | 7.66 | 2 | 28 | 54.8 | 0.51095 | 80.4639 | 38.5 | 4.765 | 23.0669 | 15.5504 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
394 | BASO# |  | e-CHECK3 | 3 | 34 | 7.27 | 2 | 28 | 54.8 | 0.51095 | 80.1855 | 38.5 | 5.0206 | 21.9015 | 14.7523 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
395 | PLT | XS-1000 | e-CHECK1 | 1 | 35 | 7.44 | 5 | 9.1 | 21.9 | 0.41553 | 32.5813 | 25 | 2.6882 | 22.8732 | 15.0911 | 13s/2of32s/R4s/31s/12x(N6,R2)
396 | PLT |  | e-CHECK2 | 2 | 35 | 3.2 | 2 | 9.1 | 21.9 | 0.41553 | 26.738 | 25 | 7.1875 | 9.8061 | 6.4908 | 13s(N3,R1)
397 | PLT |  | e-CHECK3 | 3 | 35 | 2.39 | 0 | 9.1 | 21.9 | 0.41553 | 26.0794 | 25 | 10.4603 | 7.17 | 4.8478 | 13s(N3,R1)
398 | PLT | XS-800 | e-CHECK1 | 1 | 34 | 7.28 | 12 | 9.1 | 21.9 | 0.41553 | 32.3024 | 25 | 1.7857 | 24.9196 | 14.7726 | Unaceptable
399 | PLT |  | e-CHECK2 | 2 | 33 | 2.67 | 4 | 9.1 | 21.9 | 0.41553 | 26.2872 | 25 | 7.8652 | 8.9532 | 5.4203 | 13s(N3,R1)
400 | PLT |  | e-CHECK3 | 3 | 34 | 2.41 | 2 | 9.1 | 21.9 | 0.41553 | 26.0935 | 25 | 9.5436 | 7.5015 | 4.8904 | 13s(N3,R1)
401 | MPV | XS-1000 | e-CHECK1 | 1 | 35 | 1.81 | 0 | 4.3 | 8.1 | 0.53086 | 12.9319 | 8.8 | 4.8619 | 5.43 | 3.6714 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
402 | MPV |  | e-CHECK2 | 2 | 35 | 1.47 | 1 | 4.3 | 8.1 | 0.53086 | 12.5962 | 8.8 | 5.3061 | 4.522 | 2.9817 | 13s/2of32s/R4s(N3,R1)
403 | MPV |  | e-CHECK3 | 3 | 35 | 0.68 | 1 | 4.3 | 8.1 | 0.53086 | 12.0671 | 8.8 | 11.4706 | 2.2719 | 1.3793 | 13s(N3,R1)
404 | MPV | XS-800 | e-CHECK1 | 1 | 34 | 3.24 | 0 | 4.3 | 8.1 | 0.53086 | 14.9237 | 8.8 | 2.716 | 9.72 | 6.5746 | 13s/2of32s/R4s/31s/12x(N6,R2)
405 | MPV |  | e-CHECK2 | 2 | 33 | 2.04 | 1 | 4.3 | 8.1 | 0.53086 | 13.1923 | 8.8 | 3.8235 | 6.2012 | 4.1414 | 13s/2of32s/R4s/31s/6x(N6,R1/N3,R2)
406 | MPV |  | e-CHECK3 | 3 | 34 | 1.77 | 0 | 4.3 | 8.1 | 0.53086 | 12.8893 | 8.8 | 4.9718 | 5.31 | 3.5917 | 13s/2of32s/R4s/31s(N3,R1)
Note on B1: Нромер по порядку
Note on C1: Аббревиатура Теста
Note on D1: Анализатор при помощи которого проводились исследования.
Note on E1: Аббревиатура торговой марки используемого Контрольного Материала
Note on F1: Уровень Контрольного Материала
Note on G1: Количество Контрольных Измерений
Note on H1: Коэфициент Вариации
Note on I1: Аналитическое Смещение
Note on J1: ВнутриИндивидуальная Биологическая Вариация
Note on K1: МежИндивидуальная Биологическая Вариация
Note on L1: Индекс Индивидуальности
Note on M1: Коэфициент Критической Разницы
Note on N1: Допустимая Общая Ошибка Определения Аналита
Note on O1: Сигма-Метрика
Note on P1: Неопределённость Измерения,выраженная в виде %RootMeanSquareDeviation(%RMSD)
Note on Q1: Расширенная Комбинированная Неопределённость.
Note on R1: Рекомендуемые Контрольные Правила
Note on U1: Ricos Минимальные Требования
Note on V1: Ricos Желаемые Требования
Note on W1: Ricos Оптимальные Требования
Note on X1: Требования ГОСТ PФ
Note on Y1: Требования к Аналитическому Качеству Немецкого Федерального Медицинского Совета
Note on Z1: Требования к Аналитическому Качеству Поправок в Развитие Медицинских Лабораторий США
Note on AA1: Требования к Аналитическому Качеству Королевской Коллегии Патологов АвстралАзии

## QualityGoals
BioVariation |  |  |  | Ricos Minimal Goal |  |  | Ricos Desirable Goal |  |  | Ricos Optimal Goal |  |  | GOST (Russia MH N45) |  |  | Rilibak | CLIA | RCPA
N | Test | CVw | CVg | I(%) | B(%) | TEa(%) | I(%) | B(%) | TEa(%) | I(%) | B(%) | TEa(%) | I(%) | B(%) | TEa(%) | TEa(%) | TEa(%) | TEa(%)
1 | ALB | 3.2 | 4.75 | 2.4 | 2.1478 | 6.1078 | 1.6 | 1.43 | 4.07 | 0.8 | 0.71592 | 2.0359 | 1.9 | 1.9 | 5.035 | 20 | 10 | 6
2 | ALP | 6.45 | 26.1 | 4.8375 | 10.0819 | 18.0638 | 3.23 | 6.72 | 12.04 | 1.6125 | 3.3606 | 6.0213 | 4 | 7.1 | 13.7 | 21 | 30 | 12
3 | ALT | 19.4 | 41.6 | 14.55 | 17.2129 | 41.2204 | 9.7 | 11.48 | 27.48 | 4.85 | 5.7376 | 13.7401 | 15.8 | 16.8 | 43.52 | 21 | 20 | 12
4 | AMY | 8.7 | 28.3 | 6.525 | 11.1027 | 21.8689 | 4.4 | 7.4 | 14.6 | 2.175 | 3.7009 | 7.2896 | 6 | 8.7 | 18.6 |  | 30 | 10
5 | AST | 12.3 | 23.1 | 9.225 | 9.814 | 25.0352 | 6.15 | 6.54 | 16.69 | 3.075 | 3.2713 | 8.3451 | 7.9 | 7 | 20.035 | 21 | 20 | 12
6 | UREA | 12.1 | 18.7 | 9.075 | 8.3525 | 23.3262 | 6.05 | 5.57 | 15.55 | 3.025 | 2.7842 | 7.7754 | 7.9 | 7.8 | 20.835 | 21 | 9 | 12
7 | Ca | 2.1 | 2.5 | 1.575 | 1.2244 | 3.8231 | 1.05 | 0.82 | 2.55 | 0.525 | 0.40812 | 1.2744 | 1.2 | 1 | 2.98 | 10 |  | 4
8 | CHE | 6.1 | 18.2 | 4.575 | 7.1981 | 14.7469 | 3.1 | 4.8 | 9.8 | 1.525 | 2.3994 | 4.9156 | 3.7 | 5.8 | 11.905
9 | MG | 3.6 | 6.4 | 2.7 | 2.7536 | 7.2086 | 1.8 | 1.8 | 4.8 | 0.9 | 0.91788 | 2.4029 | 2.2 | 2.4 | 6.03 | 7.5 | 25 | 8
10 | IRON | 26.5 | 23.2 | 19.875 | 13.2077 | 46.0015 | 13.3 | 8.8 | 30.7 | 6.625 | 4.4026 | 15.3338 | 18.2 | 14.7 | 44.73 |  | 20 | 12
11 | CRE | 5.95 | 14.7 | 4.4625 | 5.9469 | 13.3101 | 2.98 | 3.96 | 8.87 | 1.4875 | 1.9823 | 4.4367 | 2.9 | 3.8 | 8.585 | 20 | 15 | 8
12 | BD | 36.8 | 43.2 | 27.6 | 21.281 | 66.821 | 18.4 | 14.2 | 44.5 | 9.2 | 7.0937 | 22.2737 | 25.2 | 21.8 | 63.38 |  |  | 20
13 | BT | 21.8 | 28.4 | 16.35 | 13.4258 | 40.4033 | 10.9 | 8.95 | 26.94 | 5.45 | 4.4753 | 13.4678 | 15.1 | 16.8 | 41.715 | 22 | 20 | 12
14 | GLU | 5.6 | 7.5 | 4.2 | 3.51 | 10.44 | 2.8 | 2.34 | 6.96 | 1.4 | 1.17 | 3.48 | 4.2 | 3.8 | 10.73 | 15 | 10 | 8
15 | LDH | 8.6 | 14.7 | 6.45 | 6.3866 | 17.0291 | 4.3 | 4.3 | 11.4 | 2.15 | 2.1289 | 5.6764 | 5 | 5.6 | 13.85 | 18 | 20 | 8
16 | GGT | 13.4 | 42.15 | 10.05 | 16.5858 | 33.1683 | 6.7 | 11.06 | 22.11 | 3.35 | 5.5286 | 11.0561 | 8.4 | 13.4 | 27.26 | 21 |  | 12
17 | LIP | 32.2 | 31.8 | 24.15 | 16.9709 | 56.8184 | 16.1 | 11.31 | 37.88 | 8.05 | 5.657 | 18.9395 |  |  |  | 25 |  | 20
18 | Phos | 8.15 | 10.8 | 6.1125 | 5.0738 | 15.1594 | 4.08 | 3.38 | 10.11 | 2.0375 | 1.6913 | 5.0531 | 5.2 | 5 | 13.58 | 16 |  | 8
19 | TP | 2.75 | 4.7 | 2.0625 | 2.042 | 5.4452 | 1.38 | 1.36 | 3.63 | 0.6875 | 0.68068 | 1.8151 | 1.8 | 1.9 | 4.87 | 10 | 10 | 5
20 | Chol | 5.95 | 15.3 | 4.4625 | 6.1561 | 13.5192 | 2.98 | 4.1 | 9.01 | 1.4875 | 2.052 | 4.5064 | 3.6 | 5.2 | 11.14 | 13 | 10 | 6
21 | TG | 19.9 | 32.7 | 14.925 | 14.3547 | 38.981 | 5.95 | 9.57 | 25.99 | 4.975 | 4.7849 | 12.9937 | 15.1 | 17.7 | 42.615 | 16 | 25 | 12
22 | HDL | 7.3 | 21.2 | 5.475 | 8.4081 | 17.4419 | 3.65 | 5.61 | 11.63 | 1.825 | 2.8027 | 5.814 | 5.1 | 7.9 | 16.315 |  |  | 12
23 | LDL | 7.8 | 20.4 | 5.85 | 8.1901 | 17.8426 | 3.9 | 5.46 | 11.9 | 1.95 | 2.73 | 5.9475 | 5.9 | 7.3 | 17.035
24 | UA | 8.6 | 17.5 | 6.45 | 7.3121 | 17.9546 | 4.3 | 4.87 | 11.97 | 2.15 | 2.4374 | 5.9849 | 5 | 6.6 | 14.85 | 23 | 17
25 | p-AMY | 11.7 | 29.9 | 8.775 | 12.0404 | 26.5191 | 5.9 | 8 | 17.7 | 2.925 | 4.0135 | 8.8397 | 6.4 | 10.3 | 20.86
26 | CK | 22.8 | 40 | 17.1 | 17.2656 | 45.4806 | 11.4 | 11.5 | 30.3 | 5.7 | 5.7552 | 15.1602 | 19.3 | 20.4 | 52.245 |  |  | 12
27 | CK-MB | 19.7 | 24.3 | 14.775 | 11.7308 | 36.1096 | 9.9 | 7.8 | 24.1 | 4.925 | 3.9103 | 12.0365 | 12.6 | 14.3 | 35.09 |  |  | 20
28 | K | 4.6 | 5.6 | 3.45 | 2.7177 | 8.4102 | 2.3 | 1.81 | 5.61 | 1.15 | 0.90588 | 2.8034 | 3.2 | 2.7 | 7.98 | 8 |  | 5
29 | Na | 0.6 | 0.7 | 0.45 | 0.34573 | 1.0882 | 0.3 | 0.23 | 0.73 | 0.15 | 0.11524 | 0.36274 | 0.4 | 0.3 | 0.96 | 5 |  | 2
30 | Cl | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0.72035 | 2.2054 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.24012 | 0.73512 | 0.9 | 0.7 | 2.185 | 8 | 5 | 3
31 | Ca++ | 1.7 | 1.9 | 1.275 | 0.95607 | 3.0598 | 0.9 | 0.6 | 2 | 0.425 | 0.31869 | 1.0199 |  |  |  | 18\15
32 | ASLO | [11 empty] | 5.3 | 6 | 14.745
33 | CRP | 42.2 | 76.3 | 31.65 | 32.6972 | 84.9197 | 21.1 | 21.8 | 56.6 | 10.55 | 10.8991 | 28.3066 | 38.8 | 31.8 | 95.82 | 20
34 | RF | 8.5 | 24.5 | 6.375 | 9.7247 | 20.2435 | 4.3 | 6.5 | 13.5 | 2.125 | 3.2416 | 6.7478 | 7.8 | 9.2 | 22.07
35 | Hap | 20.4 | 36.4 | 15.3 | 15.6475 | 40.8925 | 10.2 | 10.4 | 27.3 | 5.1 | 5.2158 | 13.6308 | 16 | 15.9 | 42.3
36 | C3 | 5.2 | 15.6 | 3.9 | 6.1664 | 12.6014 | 2.6 | 4.1 | 8.4 | 1.3 | 2.0555 | 4.2005 | 3.6 | 5.1 | 11.04
37 | C4 | 8.9 | 33.4 | 6.675 | 12.962 | 23.9758 | 4.5 | 8.6 | 16 | 2.225 | 4.3207 | 7.9919 | 6.1 | 10 | 20.065
38 | IgA | 5.4 | 35.9 | 4.05 | 13.6139 | 20.2964 | 2.7 | 9.1 | 13.5 | 1.35 | 4.538 | 6.7655 | 3.4 | 10.7 | 16.31 | 20
39 | IgM | 5.9 | 47.3 | 4.425 | 17.875 | 25.1762 | 3 | 11.9 | 16.8 | 1.475 | 5.9583 | 8.3921 | 4 | 13.4 | 20 | 26
40 | IgG | 4.5 | 16.5 | 3.375 | 6.4135 | 11.9822 | 2.3 | 4.3 | 8 | 1.125 | 2.1378 | 3.9941 | 3 | 5.1 | 10.05 | 18
41 | Apo A1 | 6.5 | 13.4 | 4.875 | 5.585 | 13.6287 | 3.3 | 3.7 | 9.1 | 1.625 | 1.8617 | 4.5429 | 4.4 | 5.3 | 12.56 |  |  | 10
42 | Apo B | 6.9 | 22.8 | 5.175 | 8.933 | 17.4717 | 3.5 | 6 | 11.6 | 1.725 | 2.9777 | 5.8239 | 5 | 7.8 | 16.05 |  |  | 10
43 | HbA1c | 1.9 | 5.7 | 1.425 | 2.2531 | 4.6044 | 0.9 | 1.5 | 3 | 0.475 | 0.75104 | 1.5348 | 6 | 6.8 | 16.7 | 18 |  | 10
44 | Fruс | 3.4 | 5.9 | 2.55 | 2.5536 | 6.7611 | 1.7 | 1.7 | 4.5 | 0.85 | 0.85119 | 2.2537 | 2.5 | 2.9 | 7.025 |  |  | 6
45 | TSF | 3 | 4.3 | 2.25 | 1.9662 | 5.6787 | 1.5 | 1.3 | 3.8 | 0.75 | 0.65539 | 1.8929 | 1.9 | 1.5 | 4.635 | 15 |  | 8
46 | VpA | [14 empty] | 20 | 25 | 10
47 | AT III | 5.2 | 15.3 | 3.9 | 6.0598 | 12.4948 | 2.6 | 4 | 8.3 | 1.3 | 2.0199 | 4.1649
48 | D-D | 23.3 | 26.5 | 17.475 | 13.2325 | 42.0662 | 11.65 | 8.82 | 28.4 | 5.825 | 4.4108 | 14.0221
49 | HCY | 8.3 | 33.5 | 6.225 | 12.9423 | 23.2136 | 4.15 | 8.63 | 15.48 | 2.075 | 4.3141 | 7.7379
50 | α2MG | 3.4 | 18.7 | 2.55 | 7.1275 | 11.335 | 1.7 | 4.75 | 7.56 | 0.85 | 2.3758 | 3.7783 | 2.3 | 6 | 9.795
51 | TSH | 19.3 | 24.6 | 14.475 | 11.7253 | 35.609 | 9.7 | 7.8 | 23.7 | 4.825 | 3.9084 | 11.8697 | 13.7 | 13.3 | 35.905 | 24 |  | 15
52 | T4 | 4.9 | 10.9 | 3.675 | 4.4815 | 10.5453 | 2.5 | 3 | 7 | 1.225 | 1.4938 | 3.5151 | 4.1 | 4.6 | 11.365 | 24 | 20 | 15
53 | FT4 | 5.7 | 12.1 | 4.275 | 5.0158 | 12.0695 | 2.9 | 3.3 | 8 | 1.425 | 1.6719 | 4.0232 | 5.2 | 5.3 | 13.88 | 24 |  | 15
54 | T3 | 6.9 | 12.3 | 5.175 | 5.2887 | 13.8274 | 3.45 | 3.53 | 9.22 | 1.725 | 1.7629 | 4.6091 | 5.3 | 6.4 | 15.145 | 24 |  | 15
55 | FT3 | 7.9 | 17.6 | 5.925 | 7.2344 | 17.0106 | 4 | 4.8 | 11.3 | 1.975 | 2.4115 | 5.6702 | 5.4 | 7.7 | 16.61 | 24 |  | 20
56 | a-TPO | 11.3 | 147 | 8.475 | 55.2876 | 69.2714 | 7.7 | 36.9 | 46.2 | 2.825 | 18.4292 | 23.0905
57 | a-Tg | 8.5 | 82 | 6.375 | 30.9148 | 41.4335 | 4.3 | 20.6 | 27.6 | 2.125 | 10.3049 | 13.8112
58 | Tg | 14 | 39 | 10.5 | 15.5388 | 32.8638 | 7 | 10.4 | 21.9 | 3.5 | 5.1796 | 10.9546 | 3 | 4.3 | 9.25
59 | PRL | 23 | 35 | 17.25 | 15.7053 | 44.1678 | 11.5 | 10.5 | 29.4 | 5.75 | 5.2351 | 14.7226 | 16.2 | 19.5 | 46.23 |  |  | 20
60 | FSH | 11 | 47.2 | 8.25 | 18.1743 | 31.7868 | 5.5 | 12.12 | 21.19 | 2.75 | 6.0581 | 10.5956 | 11.9 | 13.2 | 32.835 |  |  | 20
61 | LH | 23 | 27.4 | 17.25 | 13.4152 | 41.8777 | 11.5 | 8.94 | 27.92 | 5.75 | 4.4717 | 13.9592 | 16.4 | 14.8 | 41.86 |  |  | 20
62 | TESTO | 9.25 | 22.05 | 6.9375 | 8.9669 | 20.4137 | 4.63 | 5.98 | 13.61 | 2.3125 | 2.989 | 6.8046 | 6.6 | 7.9 | 18.79 | 35 |  | 20
63 | DHEAs | 6.35 | 30.7 | 4.7625 | 11.7562 | 19.6143 | 3.188 | 7.84 | 13.08 | 1.5875 | 3.9187 | 6.5381 | 2.3 | 8.3 | 12.095 |  |  | 10
64 | SHBG | 13.05 | 36.35 | 9.7875 | 14.4831 | 30.6325 | 6.53 | 9.66 | 20.42 | 3.2625 | 4.8277 | 10.2108 | 6 | 12.8 | 22.7 |  |  | 10
65 | E2 | 22.5 | 24.4 | 16.875 | 12.4464 | 40.2902 | 11.25 | 8.3 | 26.86 | 5.625 | 4.1488 | 13.4301 | 14.9 | 27.6 | 52.185 |  |  | 20
66 | HCG | [14 empty] | 30 |  | 15
67 | PROG | [11 empty] | 21.4 | 24.4 | 59.71 | 35 |  | 25
68 | 17PRG | 19.6 | 50.4 | 14.7 | 20.2789 | 44.5339 | 9.8 | 13.5 | 29.7 | 4.9 | 6.7596 | 14.8446 | 10 | 16.8 | 33.3 |  |  | 20
69 | PAPP-A | 12.6 | 14 | 9.45 | 7.0632 | 22.6557 | 6.3 | 4.71 | 15.1 | 3.15 | 2.3544 | 7.5519
70 | CORT | 15.2 | 38.1 | 11.4 | 15.3825 | 34.1925 | 7.6 | 10.26 | 22.8 | 3.8 | 5.1275 | 11.3975 | 14.3 | 17.1 | 40.695 | 30 | 25 | 15
71 | ALD | 29.4 | 40.1 | 22.05 | 18.6461 | 55.0286 | 14.7 | 12.4 | 36.7 | 7.35 | 6.2154 | 18.3429 | 20.1 | 18.9 | 52.065 |  |  | 15
72 | AFP | 12.2 | 45.6 | 9.15 | 17.7014 | 32.7989 | 6.1 | 11.8 | 21.9 | 3.05 | 5.9005 | 10.933 |  |  |  | 24 |  | 20
73 | CA125 | 24.7 | 54.6 | 18.525 | 22.4726 | 53.0389 | 12.4 | 15 | 35.4 | 6.175 | 7.4909 | 17.6796 | 24.7 | 25.2 | 65.955 |  |  | 20
74 | CA15-3 | 6.1 | 62.9 | 4.575 | 23.6982 | 31.2469 | 3.1 | 15.8 | 20.8 | 1.525 | 7.8994 | 10.4156 | 3.9 | 12.3 | 18.735 |  |  | 15
75 | CA19-9 | 16 | 130.5 | 12 | 49.3039 | 69.1039 | 7.98 | 32.87 | 46.03 | 4 | 16.4346 | 23.0346 |  |  |  | 27 |  | 15
76 | CEA | 12.7 | 55.6 | 9.525 | 21.387 | 37.1033 | 6.4 | 14.3 | 24.7 | 3.175 | 7.129 | 12.3678 | 7.3 | 20 | 32.045 | 24 |  | 20
77 | PSA | 18.1 | 72.4 | 13.575 | 27.9856 | 50.3843 | 9.1 | 18.7 | 33.6 | 4.525 | 9.3285 | 16.7948 |  |  |  | 25 |  | 15
78 | FPSA | [16 empty] | 15
79 | NSE | [16 empty] | 10
80 | C21-1 | 22.2 | 31.1 | 16.65 | 14.329 | 41.8015 | 11.1 | 9.6 | 27.9 | 5.55 | 4.7763 | 13.9338
81 | Chr.A | 12.8 | 26.3 | 9.6 | 10.9685 | 26.8085 | 6.4 | 7.3 | 17.9 | 3.2 | 3.6562 | 8.9362
82 | FOL | 24 | 73 | 18 | 28.8165 | 58.5165 | 12 | 19.2 | 39 | 6 | 9.6055 | 19.5055 | [5 empty] | 30
83 | FER | 14.2 | 15 | 10.65 | 7.7457 | 25.3182 | 7.1 | 5.2 | 16.9 | 3.55 | 2.5819 | 8.4394 | 8.8 | 7.5 | 22.02 | 25 |  | 15
84 | B12 | [16 empty] | 20
85 | INS | 21.1 | 58.3 | 15.825 | 23.2503 | 49.3616 | 10.6 | 15.5 | 32.9 | 5.275 | 7.7501 | 16.4539 | 14.5 | 20.1 | 44.025 |  |  | 25
86 | C-PEP | 16.6 | 23.2 | 12.45 | 10.6977 | 31.2402 | 8.3 | 7.1 | 20.8 | 4.15 | 3.5659 | 10.4134 | 6.4 | 6.1 | 16.66 |  |  | 10
87 | HGH | [16 empty] | 20
88 | IgE | [16 empty] | 20
89 | ACTH | [16 empty] | 10
90 | IGF-1 | 14.6 | 45.4 | 10.95 | 17.8837 | 35.9512 | 7.3 | 11.9 | 24 | 3.65 | 5.9612 | 11.9837 | [5 empty] | 15
91 | b2MiG | 5.9 | 15.5 | 4.425 | 6.2193 | 13.5206 | 3 | 4.1 | 9 | 1.475 | 2.0731 | 4.5069 | 3 | 5 | 9.95 |  |  | 10
92 | PTH | 25.9 | 23.8 | 19.425 | 13.1905 | 45.2417 | 13 | 8.8 | 30.2 | 6.475 | 4.3968 | 15.0806 | [5 empty] | 25
93 | OST | 6.35 | 30.9 | 4.7625 | 11.8296 | 19.6878 | 3.18 | 7.89 | 13.13 | 1.5875 | 3.9432 | 6.5626
94 | VitD3 | [16 empty] | 15
95 | P1NP | 7.4 | 57.3 | 5.55 | 21.6659 | 30.8234 | 3.7 | 14.4 | 20.5 | 1.85 | 7.222 | 10.2745
96 | hCT | [16 empty] | 10
97 | RBC | 3.2 | 6.3 | 2.4 | 2.6498 | 6.6098 | 1.6 | 1.7 | 4.4 | 0.8 | 0.88326 | 2.2033 | 1.4 | 2.3 | 4.61 | 8 | 6
98 | HB | 2.85 | 6.8 | 2.1375 | 2.7649 | 6.2918 | 1.43 | 1.84 | 4.19 | 0.7125 | 0.92164 | 2.0973 | 2.3 | 2.5 | 6.295 | 6 | 7
99 | HCT | 2.7 | 6.41 | 2.025 | 2.6083 | 5.9495 | 1.35 | 1.74 | 3.97 | 0.675 | 0.86943 | 1.9832 | 1.6 | 1.9 | 4.54 | 9 | 6
100 | MCV | 1.4 | 4.85 | 1.05 | 1.893 | 3.6255 | 0.7 | 1.26 | 2.42 | 0.35 | 0.631 | 1.2085 | 0.8 | 1.3 | 2.62
101 | MCH | 1.4 | 5.2 | 1.05 | 2.0194 | 3.7519 | 0.7 | 1.35 | 2.5 | 0.35 | 0.67315 | 1.2506 | 1.2 | 1 | 2.98
102 | MCHC | 1.06 | 1.2 | 0.795 | 0.60042 | 1.9122 | 0.53 | 0.4 | 1.27 | 0.265 | 0.20014 | 0.63739
103 | RDW | 3.5 | 5.7 | 2.625 | 2.5083 | 6.8395 | 1.8 | 1.7 | 4.6 | 0.875 | 0.8361 | 2.2798
104 | WBC | 11.4 | 21.3 | 8.55 | 9.0596 | 23.1671 | 5.73 | 6.05 | 15.49 | 2.85 | 3.0199 | 7.7224 | 7.7 | 8.1 | 20.805 | 18 | 15
105 | LYM | 10.2 | 35.3 | 7.65 | 13.779 | 26.4015 | 5.1 | 9.19 | 17.6 | 2.55 | 4.593 | 8.8005
106 | MON | 17.8 | 49.8 | 13.35 | 19.8321 | 41.8596 | 8.9 | 13.2 | 27.9 | 4.45 | 6.6107 | 13.9532
107 | NEUT | 17.1 | 32.8 | 12.825 | 13.8712 | 35.0324 | 8.55 | 9.25 | 23.35 | 4.275 | 4.6237 | 11.6775
108 | EOS | 21 | 76.4 | 15.75 | 29.7126 | 55.7001 | 10.5 | 19.8 | 37.1 | 5.25 | 9.9042 | 18.5667
109 | BASO | 28 | 54 | 21 | 22.8104 | 57.4604 | 14 | 15.4 | 38.5 | 7 | 7.6035 | 19.1535
110 | LYM# | 10.2 | 35.3 | 7.65 | 13.779 | 26.4015 | 5.1 | 9.19 | 17.6 | 2.55 | 4.593 | 8.8005
111 | MON# | 17.8 | 49.8 | 13.35 | 19.8321 | 41.8596 | 8.9 | 13.2 | 27.9 | 4.45 | 6.6107 | 13.9532
112 | NEUT# | 17.1 | 32.8 | 12.825 | 13.8712 | 35.0324 | 8.55 | 9.25 | 23.35 | 4.275 | 4.6237 | 11.6775
113 | EOS# | 21 | 76.4 | 15.75 | 29.7126 | 55.7001 | 10.5 | 19.8 | 37.1 | 5.25 | 9.9042 | 18.5667
114 | BASO# | 28 | 54 | 21 | 22.8104 | 57.4604 | 14 | 15.4 | 38.5 | 7 | 7.6035 | 19.1535
115 | PLT | 9.1 | 21.9 | 6.825 | 8.8933 | 20.1545 | 4.6 | 5.9 | 13.4 | 2.275 | 2.9644 | 6.7182 | 6.2 | 8.2 | 18.43 | 13/15/18 | 25
116 | MPV | 4.3 | 8.1 | 3.225 | 3.439 | 8.7602 | 2.15 | 2.29 | 5.84 | 1.075 | 1.1463 | 2.9201
117 | APTT | 2.7 | 8.6 | 2.025 | 3.3802 | 6.7215 | 1.4 | 2.3 | 4.5 | 0.675 | 1.1267 | 2.2405 | 3 | 3.4 | 8.35 | 18 | 15
118 | PT | 4 | 6.8 | 3 | 2.9585 | 7.9085 | 2 | 2 | 5.3 | 1 | 0.98615 | 2.6362 | 1.2 | 2.1 | 4.08 | 23 | 15
119 | FIB | 10.7 | 15.8 | 8.025 | 7.1558 | 20.3971 | 5.4 | 4.8 | 13.6 | 2.675 | 2.3853 | 6.799 |  |  |  |  | 20
Note on B1: Биологическая Вариация
Note on F1: Минимальные Требования к Аналитическому Качеству Ricos et al
Note on I1: Желаемые Требования к Аналитическому Качеству Ricos et al
Note on L1: Оптимальные Требования к Аналитическому Качеству Ricos et al
Note on O1: Требования к Аналитическому Качеству Приказа N45 МинЗдрава РФ от 07.02.2000 года.
Note on R1: Требования к Аналитическому Качеству Немецкого Федерального Медицинского Совета
Note on S1: Требования к Аналитическому Качеству Поправок в Развитие Медицинских Лабораторий США
Note on T1: Требования к Аналитическому Качеству Королевсеой Коллегии Патологов АвстралАзии
Note on B2: Номер по Порядку
Note on C2: Аббревиатура Теста
Note on D2: ВнутриИндивидуальная Биологическая Вариабельность
Note on E2: МежИндивидуальная Биологическая Вариабельность
Note on F2: Допустимая Величина Случайной Ошибки
Note on G2: Допустимая Величина Систематической Ошибки
Note on H2: Допустимая Величина Общей Ошибки
Note on I2: Допустимая Величина Случайной Ошибки
Note on J2: Допустимая Величина Систематической Ошибки
Note on K2: Допустимая Величина Общей Ошибки
Note on L2: Допустимая Величина Случайной Ошибки
Note on M2: Допустимая Величина Систематической Ошибки
Note on N2: Допустимая Величина Общей Ошибки
Note on O2: Допустимая Величина Случайной Ошибки
Note on P2: Допустимая Величина Систематической Ошибки
Note on Q2: Допустимая Величина Общей Ошибки
Note on R2: Допустимая Величина Общей Ошибки
Note on S2: Допустимая Величина Общей Ошибки
Note on T2: Допустимая Величина Общей Ошибки

## IFCost
Internal failure cost due to External Runs | [13 empty] | Tab 1
QC Rules; Pfr |  |  | Run |  |  |  | External Run | [6 empty] | Waste or internal failure - cost ($) ;QC&Patient Sample
N | Rule | Pfr | Day | Week | Month | Year | Day | Week | Month | Year | Test | N | Sam\Run | Sample | Run | Run\Week | Run/Month | Run/Year
1 | 13s | 0 | 1 | 7 | 30.4167 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0.5 | 11 | 0 | 0 | 0
2 | 13s/22s/R4s | 0.01 | 1 | 7 | 30.4167 | 365 | 0.01 | 0.07 | 0.30417 | 3.65 | 1 | 2 | 20 | 0.5 | 11 | 0.77 | 3.3458 | 40.15
3 | 13s/22s/R4s/41s | 0.03 | 1 | 7 | 30.4167 | 365 | 0.03 | 0.21 | 0.9125 | 10.95 | 1 | 2 | 20 | 0.5 | 11 | 2.31 | 10.0375 | 120.45
4 | 13s/22s/R4s/41s/8x | 0.02 | 1 | 7 | 30.4167 | 365 | 0.02 | 0.14 | 0.60833 | 7.3 | 1 | 2 | 20 | 0.5 | 11 | 1.54 | 6.6917 | 80.3
5 | 13s/22s/R4s/41s/10x | 0.01 | 1 | 7 | 30.4167 | 365 | 0.01 | 0.07 | 0.30417 | 3.65 | 1 | 2 | 20 | 0.5 | 11 | 0.77 | 3.3458 | 40.15
6 | 13s/2of32s/R4s | 0.01 | 1 | 7 | 30.4167 | 365 | 0.01 | 0.07 | 0.30417 | 3.65 | 1 | 3 | 20 | 0.5 | 11.5 | 0.805 | 3.4979 | 41.975
7 | 13s/2of32s/R4s/31s | 0.02 | 1 | 7 | 30.4167 | 365 | 0.02 | 0.14 | 0.60833 | 7.3 | 1 | 3 | 20 | 0.5 | 11.5 | 1.61 | 6.9958 | 83.95
8 | 13s/2of32s/R4s/31s6x | 0.03 | 1 | 7 | 30.4167 | 365 | 0.03 | 0.21 | 0.9125 | 10.95 | 1 | 3 | 20 | 0.5 | 11.5 | 2.415 | 10.4937 | 125.925
9 | 13s/2of32s/R4s/31s12x | 0.02 | 1 | 7 | 30.4167 | 365 | 0.02 | 0.14 | 0.60833 | 7.3 | 1 | 3 | 20 | 0.5 | 11.5 | 1.61 | 6.9958 | 83.95
[15 empty] | SUM | 11.83 | 51.4042 | 616.85
Tab 2
QC Rules; Pfr |  |  | Run |  |  |  | External Run | [5 empty] | Waste or internal failure - cost ($) ;Only QC Sample
N | Rule | Pfr | Day | Week | Month | Year | Day | Week | Month | Year | Test | N | Control | Run | Run\Week | Run/Month | Run/Year
1 | 13s | 0 | 1 | 7 | 30.4167 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 13s/22s/R4s | 0.01 | 1 | 7 | 30.4167 | 365 | 0.01 | 0.07 | 0.30417 | 3.65 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.07 | 0.30417 | 3.65
3 | 13s/22s/R4s/41s | 0.03 | 1 | 7 | 30.4167 | 365 | 0.03 | 0.21 | 0.9125 | 10.95 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.21 | 0.9125 | 10.95
4 | 13s/22s/R4s/41s/8x | 0.02 | 1 | 7 | 30.4167 | 365 | 0.02 | 0.14 | 0.60833 | 7.3 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.14 | 0.60833 | 7.3
5 | 13s/22s/R4s/41s/10x | 0.01 | 1 | 7 | 30.4167 | 365 | 0.01 | 0.07 | 0.30417 | 3.65 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.07 | 0.30417 | 3.65
6 | 13s/2of32s/R4s | 0.01 | 1 | 7 | 30.4167 | 365 | 0.01 | 0.07 | 0.30417 | 3.65 | 1 | 3 | 0.5 | 1.5 | 0.105 | 0.45625 | 5.475
7 | 13s/2of32s/R4s/31s | 0.02 | 1 | 7 | 30.4167 | 365 | 0.02 | 0.14 | 0.60833 | 7.3 | 1 | 3 | 0.5 | 1.5 | 0.21 | 0.9125 | 10.95
8 | 13s/2of32s/R4s/31s6x | 0.03 | 1 | 7 | 30.4167 | 365 | 0.03 | 0.21 | 0.9125 | 10.95 | 1 | 3 | 0.5 | 1.5 | 0.315 | 1.3687 | 16.425
9 | 13s/2of32s/R4s/31s12x | 0.02 | 1 | 7 | 30.4167 | 365 | 0.02 | 0.14 | 0.60833 | 7.3 | 1 | 3 | 0.5 | 1.5 | 0.21 | 0.9125 | 10.95
[14 empty] | SUM | 1.33 | 5.7792 | 69.35
Note on B2: Контрольные Правила и Генерируемые ими Вероятности Ложных Выбраковок Аналитических Серий (Pfr)
Note on E2: Количество Аналитических серий
Note on I2: Количество Дополнительных Аналитических Серий, вследствие их ложного отброса (Pfr) Контрольными Правилами.
Note on P2: Стоимость издержек вследствие исследования дополнительных(повторных) аналитических серий, состоящих из образцов пациентов и контрольных образцов.
Note on E3: Количество Аналитических серий в день.
Note on F3: Количество Аналитических Серий в неделю.
Note on G3: Количество Аналитических Серий в месяц.
Note on H3: Количество Аналитических Серий в год.
Note on I3: Дополнительные Аналитические Серии в День.
Note on J3: Дополнительные Аналитические Серии в неделю.
Note on K3: Дополнительные Аналитические серии в месяц.
Note on L3: Дополнительные Аналитические Серии в год.
Note on M3: Количество тестов в Образце, контролируемых данной СпКК.
Note on N3: Количество Уровней Контрольного Метериала.
Note on O3: Количество проб в аналитической серии с тестами, контролируемыми данной СпКК.
Note on P3: Стоимость исследования теста(ов), контролируемых данной СпКК.
Note on Q3: Стоимость исследования Аналитичесой серии с тестом(ами), контролируемыми данной СпКК.
Note on R3: Стоимость Дополнительных аналитических серий за неделю.
Note on S3: Стоимость дополнительных аналитических серий за месяц.
Note on T3: Стоимость дополнительных аналитических серий за год.
Note on B16: Контрольные Правила и Генерируемые ими Вероятности Ложных Выбраковок Аналитических Серий (Pfr)
Note on E16: Количество Аналитических серий
Note on I16: Количество Дополнительных Аналитических Серий, вследствие их ложного отброса (Pfr) Контрольными Правилами.
Note on O16: Стоимость издержек вследствие иследования дополнительных аналитических серий, состоящих только из контрольных образцов.
Note on M17: Количество тестов в Образце, контролируемых данной СпКК.
Note on N17: Количество Уровней Контрольного Метериала.
Note on O17: Стоимость исследования одного контрольного материала.
Note on P17: Стоимость исследования контрольных материалов.
Note on Q17: Стоимость Дополнительного исследования контрольных проб за неделю.
Note on R17: Стоимость Дополнительного исследования контрольных проб за месяц.
Note on S17: Стоимость Дополнительного исследования контрольных проб за год.