## EP15A-3
EP15-A3 Precision
Parameter |  | Ferritin | Replicates |  | 5 | Levels | 2
Units |  | ug/l | Days |  | 5 | Operator | Turkowski G
Results | [5 empty] | Descriptive Statistics |  |  |  | Grubbs Test for Outliers
Level 1
Date | Rep 1 | Rep 2 | Rep 3 | Rep 4 | Rep 5 | Sum | Mean | SD | Variance | GM | SD | GL High | GL Low
2016-01-26 | 140 | 139 | 138 | 138 | 140 | 695 | 139 | 1 | 1 | 140.12 | 2.2971 | 147.3214 | 132.9186
2016-01-27 | 140 | 143 | 141 | 143 | 137 | 704 | 140.8 | 2.49 | 6.2
2016-01-28 | 140 | 138 | 136 | 141 | 136 | 691 | 138.2 | 2.2804 | 5.2
2016-01-29 | 141 | 144 | 142 | 143 | 144 | 714 | 142.8 | 1.3038 | 1.7
2016-01-30 | 139 | 140 | 141 | 138 | 141 | 699 | 139.8 | 1.3038 | 1.7
Level 2
Date | Rep 1 | Rep 2 | Rep 3 | Rep 4 | Rep 5 | Sum | Mean | SD | Variance | GM | SD | GL High | GL Low
2016-01-26 | 606 | 627 | 621 | 606 | 620 | 3080 | 616 | 9.5131 | 90.5 | 622.88 | 14.1077 | 667.1076 | 578.6524
2016-01-27 | 612 | 610 | 611 | 595 | 630 | 3058 | 611.6 | 12.4218 | 154.3
2016-01-28 | 649 | 626 | 636 | 639 | 648 | 3198 | 639.6 | 9.4499 | 89.3
2016-01-29 | 615 | 633 | 605 | 616 | 625 | 3094 | 618.8 | 10.6395 | 113.2
2016-01-30 | 622 | 632 | 646 | 619 | 623 | 3142 | 628.4 | 10.9681 | 120.3
ANOVA Table | [5 empty] | Calculation
Level 1
Source of Variation |  |  | SS (1&2) | DF(1&2) | MS(1&2) | Variance Components |  |  | Imprecision
Between Run |  |  | 63.44 | 4 | 15.86 | Vw | 3.16 |  | Repeatability |  | SR | 1.7776 | %CVR | 1.2687
Within Run |  |  | 63.2 | 20 | 3.16 | Vb | 2.54 |  | Between Run |  | SB | 1.5937 | %CVB | 1.1374
Total |  |  | 126.64 | 24 |  |  | Vb=Calculated |  | Within-Laboratory |  | SWL | 2.3875 | %CVWL | 1.7039
Level 2
Between Run |  |  | 2506.24 | 4 | 626.56 | Vw | 113.52 |  | Repeatability |  | SR | 10.6546 | %CVR | 1.7105
Within Run |  |  | 2270.4 | 20 | 113.52 | Vb | 102.608 |  | Between Run |  | SB | 10.1296 | %CVB | 1.6262
Total |  |  | 4776.64 | 24 |  |  | Vb=Calculated |  | Within-Laboratory |  | SWL | 14.7013 | %CVWL | 2.3602
Imprecision Claims From the Manufacturer Package Insert
Level 1 | [5 empty] | Level 2
Repeatability |  | SD | 2.9 | CV | 1.4 | Repeatability |  | SD | 9 | CV | 1.6
Within-Laboratory |  | SD | 5.1 | CV | 2.4 | Within-Laboratory |  | SD | 12 | CV | 2.8
UVLs Calculated for Package Insert Precision Claims
Level 1 | [5 empty] | Level 2
Repeatability |  | Within-Laboratory |  |  |  | Repeatability |  | Within-Laboratory
DFR | 20 | P(SD) | 1.7586 | UVLFSD | 1.51 | DFR | 20 | P(SD) | 1.3333 | UVLFSD | 1.39
UVLF | 1.31 | P(CV) | 1.7143 | UVLFCV | 1.51 | UVLF | 1.31 | P(CV) | 1.75 | UVLFCV | 1.51
UVLrSD | 3.799 | DFwlSD | 7 | UVLwlSD | 7.701 | UVLrSD | 11.79 | DFwlSD | 12 | UVLwlSD | 16.68
UVLrCV | 1.834 | DFwlCV | 7 | UVLwlCV | 3.624 | UVLrCV | 2.096 | DFwlCV | 7 | UVLwlCV | 4.228
Interpreting Precision Verification Results
Level 1 | [5 empty] | Level 2
Repeatability |  | Status | Within-Laboratory |  | Status | Repeatability |  | Status | Within-Laboratory |  | Status
SD | 2.9 | Pass | SD | 5.1 | Pass | SD | 9 | Fail | SD | 12 | Fail
CV | 1.4 | Pass | CV | 2.4 | Pass | CV | 1.6 | Fail | CV | 2.8 | Pass
UVLrSD | 3.799 | Pass | UVLwlSD | 7.701 | Pass | UVLrSD | 11.79 | Pass | UVLwlSD | 16.68 | Pass
UVLrCV | 1.834 | Pass | UVLwlCV | 3.624 | Pass | UVLrCV | 2.096 | Pass | UVLwlCV | 4.228 | Pass
EP15-A3 Trueness
Parameter |  | Ferritin | Replicates |  | 5 | Levels | 2
Units |  | ug/l | Days |  | 5 | Operator | Turkowski G
Initial Data
Level 1
Peer Group Mean |  | Group SD |  | Participants |  | Allowable Bias |  | GM | SR | SWL
142.5 |  | 4.5 |  | 43 |  | 10 | 14.25 | 140.12 | 1.7776 | 2.3875
Level 2
Peer Group Mean |  | Group SD |  | Participants |  | Allowable Bias |  | GM | SR | SWL
600 |  | 19.75 |  | 43 |  | 10 | 60 | 622.88 | 10.6546 | 14.7013
Calculations and Interpeting Trueness Verification Results
Level 1
SEM | SETV | SECOM | TAU | DFC | M | Bias Observed |  | LLVI | ULVI | Status Bias
0.79649 | 0.68624 | 1.0513 | 0.86158 | 12 | 2.56 | -2.38 | 1.6702 | 139.8085 | 145.1915 | NoStatSignificant |  | UserAcceptable
Level 2
SEM | SETV | SECOM | TAU | DFC | M | Bias Observed |  | LLVI | ULVI | Status Bias
5.0062 | 3.0118 | 5.8424 | 0.60162 | 8 | 2.7515 | 22.88 | 3.8133 | 583.9245 | 616.0755 | StatSignificant |  | UserAcceptable
Note on B2: Исследуемый Аналит
Note on E2: Повторы
Note on G2: Количество Повторов
Note on H2: Уровни Контрольного Материала ВОК
Note on I2: Количество Уровней
Note on B3: Единицы Измерения
Note on D3: Единицы Измерения
Note on E3: Дни Исследования
Note on G3: Количество Дней Исследования
Note on H3: МедТехнолог
Note on I3: ФИО МедТехнолога
Note on B5: Результаты Измерений
Note on H5: Описательная Статистика Результатов Измерений
Note on L5: Тест Граббса для идентификации выбросов
Note on B6: Первый Уровень Контрольного Материала ВОК
Note on B7: Даты Выполнения Исследований
Note on C7: Повторы 1
Note on D7: Повторы 2
Note on E7: Повторы 3
Note on F7: Повторы 4
Note on G7: Повторы 5
Note on H7: Сумма по Дням
Note on I7: Среднее по Дням
Note on J7: Стандартное Отклонение по Дням
Note on K7: Дисперсии по Дням
Note on L7: Среднее всех Результатов Измерений
Note on M7: Стандартное Отклонение всех Результатов Измерений
Note on N7: Верхняя Граница Теста Граббса
Note on O7: Нижняя Граница Теста Граббса
Note on B13: Второй Уровень Контрольного Материала ВОК
Note on B14: Даты Выполнения Исследований
Note on C14: Повторы 1
Note on D14: Повторы 2
Note on E14: Повторы 3
Note on F14: Повторы 4
Note on G14: Повторы 5
Note on H14: Сумма по Дням
Note on I14: Среднее по Дням
Note on J14: Стандартное Отклонение по Дням
Note on K14: Дисперсии по Дням
Note on L14: Среднее всех Результатов Измерений
Note on M14: Стандартное Отклонение всех Результатов Измерений
Note on N14: Верхняя Граница Теста Граббса
Note on O14: Нижняя Граница Теста Граббса
Note on B21: Статистика Однофакторного Дисперсионного Анализа
Note on H21: Расчёты
Note on B22: Первый Уровень Контрольного Материала ВОК
Note on B23: Источники Вариации
Note on E23: Суммы Квадратов Отклонений
Note on F23: Степени Свободы F-распределения
Note on G23: Средние Квадратичные
Note on H23: Компоненты Дисперсии
Note on K23: Расчёт величин НеПрицизионности
Note on B24: МежСерийная Вариация
Note on E24: Межгрупповая Сумма Квадратов Отклонений
Note on F24: Межгрупповая Степень Свободы
Note on G24: Межгрупповая Средняя Квадратичная
Note on H24: Внутригрупповая Дисперсия
Note on K24: Повторяемость
Note on M24: Повторяемость (SD)
Note on O24: Повторяемость (СV)
Note on B25: ВнутриСерийная Вариация
Note on E25: Внутригрупповая Сумма Квадратов Отклонений
Note on F25: Внутригрупповая Степень Свободы
Note on G25: Внутригрупповая Средняя Квадратичная
Note on H25: Межгрупповая Дисперсия
Note on K25: МежГрупповая НеПрецизионность
Note on M25: МежГрупповая НеПрецизионность (SD)
Note on O25: МежГрупповая НеПрецизионность (CV)
Note on B26: Общая Вариация
Note on E26: Общая Сумма Квадратов Отклонений
Note on F26: Общая Степень Свободы
Note on I26: Если величина MS1 будет меньше или равна MS2, то тогда Vb=0
Note on K26: ВнутриЛабораторная НеПрецизионность
Note on M26: ВнутриЛабораторная НеПрецизионность (SD)
Note on O26: ВнутриЛабораторная НеПрецизионность (CV)
Note on B27: Второй Уровень Контрольного Материала ВОК
Note on B28: МежСерийная Вариация
Note on E28: Межгрупповая Сумма Квадратов Отклонений
Note on F28: Межгрупповая Степень Свободы
Note on G28: Межгрупповая Средняя Квадратичная
Note on H28: Внутригрупповая Дисперсия
Note on K28: Повторяемость
Note on M28: Повторяемость (SD)
Note on O28: Повторяемость (СV)
Note on B29: ВнутриСерийная Вариация
Note on E29: Внутригрупповая Сумма Квадратов Отклонений
Note on F29: Внутригрупповая Степень Свободы
Note on G29: Внутригрупповая Средняя Квадратичная
Note on H29: Межгрупповая Дисперсия
Note on K29: МежГрупповая Прецизионность
Note on M29: МежГрупповая НеПрецизионность (SD)
Note on O29: МежГрупповая НеПрецизионность (CV)
Note on B30: Общая Вариация
Note on E30: Общая Сумма Квадратов Отклонений
Note on F30: Общая Степень Свободы
Note on I30: Если величина MS1 будет меньше или равна MS2, то тогда Vb=0
Note on K30: ВнутриЛабораторная НеПрецизионность
Note on M30: ВнутриЛабораторная НеПрецизионность (SD)
Note on O30: ВнутриЛабораторная НеПрецизионность (CV)
Note on B32: Cпецификация Производителя по Прецизионности
Note on B33: Спецификация Производителя по Прецизионности для Первого Уровня Контрольного Материала
Note on H33: Спецификация Производителя по Прецизионности для Второго Уровня Контрольного Материала
Note on B34: Повторяемость
Note on D34: Повторяемость (SD)
Note on F34: Повторяемость (СV)
Note on H34: Повторяемость
Note on J34: Повторяемость (SD)
Note on L34: Повторяемость (CV)
Note on B35: ВнутриЛабораторная НеПрецизионность
Note on D35: ВнутриЛабораторная Прецизионность (SD)
Note on F35: ВнутриЛабораторная Прецизионность (CV)
Note on H35: ВнутриЛабораторная НеПрецизионность
Note on J35: ВнутриЛабораторная Прецизионность (SD)
Note on L35: ВнутриЛабораторная Прецизионность (CV)
Note on B37: Расчёт Верхней Верификационной Границы (UVL) для Спецификаций Производителя по Прецизионности
Note on B38: Расчёт Верхней Верификационной Границы для Спецификаций Производителя по Прецизионности для Первого Уровня Контрольного Материала
Note on H38: Расчёт Верхней Верификационной Границы для Спецификаций Производителя по Прецизионности для Второго Уровня Контрольного Материала
Note on B39: Повторяемость
Note on D39: ВнутриЛабораторная НеПрецизионность
Note on H39: Повторяемость
Note on J39: ВнутриЛабораторная НеПрецизионность
Note on B40: Степень Свободы для Повторяемости
Note on D40: Отношение Спецификаций (Claim Ratio),p(SD)
Note on F40: UVL Фактор F из Таблицы 7, полученный на основании величины DFwlSD
Note on H40: Степень Свободы для Повторяемости
Note on J40: Отношение Спецификаций (Claim Ratio),p(SD)
Note on L40: UVL Фактор F из Таблицы 7, полученный на основании величины DFwlSD
Note on B41: UVL Фактор F из Таблицы 7, полученный на основании величины DFR
Note on D41: Отношение Спецификаций (Claim Ratio),p(CV)
Note on F41: UVL Фактор F из Таблицы 7, полученный на основании величины DFwlCV
Note on H41: UVL Фактор F из Таблицы 7, полученный на основании величины DFR
Note on J41: Отношение Спецификаций (Claim Ratio),p(CV)
Note on L41: UVL Фактор F из Таблицы 7, полученный на основании величины DFwlCV
Note on B42: UVL для Повторяемости (SD)
Note on D42: Степень Свободы для ВЛП (SD) из Таблицы 6, полученная на основании p(SD)
Note on F42: UVL для ВнутриЛабораторной Прецизионности (SD)
Note on H42: UVL для Повторяемости (SD)
Note on J42: Степень Свободы для ВЛП (SD) из Таблицы 6, полученная на основании p(SD)
Note on L42: UVL для ВнутриЛабораторной Прецизионности (SD)
Note on B43: UVL для Повторяемости (CV)
Note on D43: Степень Свободы для ВЛП (CV) из Таблицы 6, полученная на основании p(CV)
Note on F43: UVL для ВнутриЛабораторной Прецизионности (CV)
Note on H43: UVL для Повторяемости (CV)
Note on J43: Степень Свободы для ВЛП (CV) из Таблицы 6, полученная на основании p(CV)
Note on L43: UVL для ВнутриЛабораторной Прецизионности (CV)
Note on B45: Интерпретация Результатов Верификации Прецизионности
Note on B46: Интерпретация Результатов Верификации Прецизионности для Первого Уровня Контрольного Материала
Note on H46: Интерпретация Результатов Верификации Прецизионности для Второго Уровня Контрольного Материала
Note on B47: Спецификация Производителя по Повторяемости
Note on D47: Оценка Верификации Повторяемости
Note on E47: Спецификация Производителя по ВнутриЛабораторной НеПрецизионности
Note on G47: Оценка Верификации ВнутриЛабораторной НеПрецизионности
Note on H47: Спецификация Производителя по Повторяемости
Note on J47: Оценка Верификации Повторяемости
Note on K47: Спецификация Производителя по ВнутриЛабораторной НеПрецизионности
Note on M47: Оценка Верификации ВнутриЛабораторной НеПрецизионности
Note on B48: Повторяемость (SD)
Note on E48: ВнутриЛабораторная Прецизионность (SD)
Note on H48: Повторяемость (SD)
Note on K48: ВнутриЛабораторная Прецизионность (SD)
Note on B49: Повторяемость (СV)
Note on E49: ВнутриЛабораторная Прецизионность (CV)
Note on H49: Повторяемость (СV)
Note on K49: ВнутриЛабораторная Прецизионность (CV)
Note on B50: UVL для Повторяемости (SD)
Note on E50: UVL для ВнутриЛабораторной Прецизионности (SD)
Note on H50: UVL для Повторяемости (SD)
Note on K50: UVL для ВнутриЛабораторной Прецизионности (SD)
Note on B51: UVL для Повторяемости (CV)
Note on E51: UVL для ВнутриЛабораторной Прецизионности (CV)
Note on H51: UVL для Повторяемости (CV)
Note on K51: UVL для ВнутриЛабораторной Прецизионности (CV)
Note on B54: Исследуемый Аналит
Note on E54: Повторы
Note on G54: Количество Повторов
Note on H54: Уровни Контрольного Материала ВОК
Note on I54: Количество Уровней
Note on B55: Единицы Измерения
Note on D55: Единицы Измерения
Note on E55: Дни Исследования
Note on G55: Количество Дней Исследования
Note on H55: МедТехнолог
Note on I55: ФИО МедТехнолога
Note on B57: Исходные Данные в соответствии со сценарием B и С
Note on B58: Исходные Данные Первого Уровня Контрольного Материала ВОК
Note on B59: TV, основанное на Групповом Среднем материала ВОК
Note on D59: Групповое Стандартное Отклонение (SD)
Note on F59: Количество Лабораторий, участвующих в ВОК
Note on H59: Допустимая величина Аналитического Смещения
Note on J59: Среднее всех Результатов Измерений
Note on K59: Повторяемость (SD)
Note on L59: ВнутриЛабораторная Прецизионность (SD)
Note on H60: Допустимая величина Аналитического Смещения в %
Note on I60: Допустимая величина Аналитического Смещения в Абсолютной Величине
Note on B61: Исходные Данные Второго Уровня Контрольного Материала ВОК
Note on B62: TV, основанное на Групповом Среднем материала ВОК
Note on D62: Групповое Стандартное Отклонение (SD)
Note on F62: Количество Лабораторий, участвующих в ВОК
Note on H62: Допустимая величина Аналитического Смещения
Note on J62: Среднее всех Результатов Измерений
Note on K62: Повторяемость (SD)
Note on L62: ВнутриЛабораторная Прецизионность (SD)
Note on H63: Допустимая величина Аналитического Смещения в %
Note on I63: Допустимая величина Аналитического Смещения в Абсолютной Величине
Note on B65: Расчёты и интерпретация результатов верификации Правильности
Note on B66: Расчёты и интерпретация результатов верификации Правильности для Первого Уровня Контрольного Материала ВОК
Note on B67: Стандартная Ошибка Среднего
Note on C67: Стандартная Ошибка Целевого Значения Контрольного Материала ВОК
Note on D67: Комбинированная Стандартная Ошибка Среднего и Целевого Значения Контрольного Материала ВОК
Note on E67: Расчёт отношения SETV/SEM (tau)
Note on F67: Степень Свободы для SECOM из Таблицы 15А, полученная на основании tau и Количества Лабораторий, участвующих в ВОК
Note on G67: Множитель M для Квантиля распределения Стьюдента t
Note on H67: Полученная величина Аналитического Смещения
Note on J67: Нижняя Граница Верификационного Интервала
Note on K67: Верхняя Граница Верификационного Интервала
Note on L67: Интерпретация полученной величины аналитического смещения
Note on H68: Полученная величина Аналитического Смещения в Абсолютной Величине
Note on I68: Полученная величина Аналитического Смещения в %
Note on L68: Статистическая Интерпретация полученной величины Аналитического Смещения
Note on N68: Интерпретация полученной величины АС основанная на Целях Лаборатории
Note on B69: Расчёты и интерпретация результатов верификации Правильности для Второго Уровня Контрольного Материала ВОК
Note on B70: Стандартная Ошибка Среднего
Note on C70: Стандартная Ошибка Целевого Значения Контрольного Материала ВОК
Note on D70: Комбинированная Стандартная Ошибка Среднего и Целевого Значения Контрольного Материала ВОК
Note on E70: Расчёт отношения SETV/SEM (tau)
Note on F70: Степень Свободы для SECOM из Таблицы 15А, полученная на основании tau и Количества Лабораторий, участвующих в ВОК
Note on G70: Множитель M для Квантиля распределения Стьюдента t
Note on H70: Полученная величина Аналитического Смещения
Note on J70: Нижняя Граница Верификационного Интервала
Note on K70: Верхняя Граница Верификационного Интервала
Note on L70: Интерпретация полученной величины аналитического смещения
Note on H71: Полученная величина Аналитического Смещения в Абсолютной Величине
Note on I71: Полученная величина Аналитического Смещения в %
Note on L71: Статистическая Интерпретация полученной величины Аналитического Смещения
Note on N71: Интерпретация полученной величины АС основанная на Целях Лаборатории

## Table6
EP15-A3
Таблица 6. DFwl как Функция Отношения Спецификации Производителя (p = Within Laboratory / Repeatability) для Пяти Аналитических Серий и Пяти Репликаций на одну Аналитическую серию.
5 Серий и 5 Репликаций
| P | DFwl
| 2.74 | 5
| 2.06 | 6
| 1.78 | 7
| 1.62 | 8
| 1.51 | 9
| 1.43 | 10
| 1.37 | 11
| 1.32 | 12
| 1.28 | 13
| 1.24 | 14
| 1.21 | 15
| 1.19 | 16
| 1.16 | 17
| 1.14 | 18
| 1.12 | 19
| 1.10 | 20
| 1.08 | 21
| 1.05 | 22
| 1.03 | 23
| 1.00 | 24

## Table7
EP15-A3
Таблица 7. UVL Факторы (F) как Функция величины DF и Количества используемых в Эксперименте Образцов.
| DF | Количество Образцов
|  | 1 | 2
| 5 | 1.49 | 1.60
| 6 | 1.45 | 1.55
| 7 | 1.42 | 1.51
| 8 | 1.39 | 1.48
| 9 | 1.37 | 1.45
| 10 | 1.35 | 1.43
| 11 | 1.34 | 1.41
| 12 | 1.32 | 1.39
| 13 | 1.31 | 1.38
| 14 | 1.30 | 1.37
| 15 | 1.29 | 1.35
| 16 | 1.28 | 1.34
| 17 | 1.27 | 1.33
| 18 | 1.27 | 1.32
| 19 | 1.26 | 1.31
| 20 | 1.25 | 1.31
| 21 | 1.25 | 1.30
| 22 | 1.24 | 1.29
| 23 | 1.24 | 1.29
| 24 | 1.23 | 1.28
| 25 | 1.23 | 1.28
| 26 | 1.22 | 1.27
| 27 | 1.22 | 1.26
| 28 | 1.22 | 1.26
| 29 | 1.21 | 1.26
| 30 | 1.21 | 1.25
| 31 | 1.20 | 1.25
| 32 | 1.20 | 1.24
| 33 | 1.20 | 1.24
| 34 | 1.20 | 1.24

## Table15A
EP15-A3
Таблица 15А. DFC для Комбинированной Стандартной Ошибки Среднего и Целевого Значения Референтного Материала как Функция Отношения величины Стандартной Ошибки Референтного Материала и Стандартной Ошибки Среднего (TAU =SENV/SEM) для Пяти Аналитических Серий с Пятью Репликациями в одной Серии и Nm - 10, 20, 50, 100 и >= 200 Лабораторий, участвующих в ВОК. Таблица предназначена для работы в соответствтвии со сценарием В и С документа EP15-A3.
| 10 Лабораторий |  | 20 Лабораторий |  | 50 Лабораторий |  | 100 Лабораторий |  | 200 Лабораторий
| TAU | DFC | TAU | DFC | TAU | DFC | TAU | DFC | TAU | DFC
| 0.000 | 4 | 0.000 | 4 | 0.000 | 4 | 0.000 | 4 | 0.000 | 4
| 0.349 | 5 | 0.346 | 5 | 0.344 | 5 | 0.344 | 5 | 0.344 | 5
| 0.490 | 6 | 0.481 | 6 | 0.477 | 6 | 0.475 | 6 | 0.475 | 6
| 0.600 | 7 | 0.582 | 7 | 0.573 | 7 | 0.571 | 7 | 0.569 | 7
| 0.698 | 8 | 0.666 | 8 | 0.652 | 8 | 0.647 | 8 | 0.646 | 8
| 0.791 | 9 | 0.739 | 9 | 0.718 | 9 | 0.713 | 9 | 0.710 | 9
| 0.886 | 10 | 0.806 | 10 | 0.778 | 10 | 0.770 | 10 | 0.766 | 10
| 0.991 | 11 | 0.869 | 11 | 0.831 | 11 | 0.821 | 11 | 0.816 | 11
| 1.126 | 12 | 0.929 | 12 | 0.880 | 12 | 0.867 | 12 | 0.861 | 12
| 1.500 | 13 | 0.987 | 13 | 0.925 | 13 | 0.910 | 13 | 0.903 | 13
| 2.175 | 12 | 1.045 | 14 | 0.968 | 14 | 0.949 | 14 | 0.941 | 14
| 2.832 | 11 | 1.104 | 15 | 1.008 | 15 | 0.987 | 15 | 0.977 | 15
| 4.149 | 10 | 1.164 | 16 | 1.047 | 16 | 1.022 | 16 | 1.010 | 16
|  |  | 1.227 | 17 | 1.084 | 17 | 1.055 | 17 | 1.042 | 17
|  |  | 1.295 | 18 | 1.119 | 18 | 1.086 | 18 | 1.072 | 18
|  |  | 1.369 | 19 | 1.154 | 19 | 1.117 | 19 | 1.101 | 19
|  |  | 1.455 | 20 | 1.188 | 20 | 1.146 | 20 | 1.128 | 20
|  |  | 1.561 | 21 | 1.221 | 21 | 1.174 | 21 | 1.154 | 21
|  |  | 1.711 | 22 | 1.253 | 22 | 1.201 | 22 | 1.179 | 22
|  |  | 2.179 | 23 | 1.285 | 23 | 1.227 | 23 | 1.203 | 23
|  |  | 3.121 | 22 | 1.317 | 24 | 1.252 | 24 | 1.227 | 24
|  |  | 4.070 | 21 | 1.348 | 25 | 1.277 | 25 | 1.249 | 25
|  |  | 5.990 | 20 | 1.379 | 26 | 1.301 | 26 | 1.271 | 26
[5 empty] | 1.410 | 27 | 1.325 | 27 | 1.292 | 27
[5 empty] | 1.441 | 28 | 1.348 | 28 | 1.313 | 28
[5 empty] | 1.472 | 29 | 1.370 | 29 | 1.333 | 29
[5 empty] | 1.503 | 30 | 1.393 | 30 | 1.352 | 30
[5 empty] | 1.850 | 40 | 1.598 | 40 | 1.527 | 40
[5 empty] | 3.500 | 53 | 1.985 | 60 | 1.808 | 60
[7 empty] | 4.975 | 103 | 2.528 | 120
[9 empty] | 7.053 | 203
| infinity | 9 | infinity | 19 | infinity | 49 | infinity | 99 | infinity | 199