## Описание
Коллеги !
Это рабочий инструмент для выполнения сравнительного анализа между двумя аналитическими системами (методами). В нем используется статистика парного t-теста. Инструмент и его статистика может служить в качестве альтернативы статистики регрессии. Тем не менее, t-статистика не чувствительна к пропорциональному компоненту систематической ошибки (PE), а только к константному (CE). Для "смягчения" этого недостатка, лучше всего использовать этот инструмент на концентрациях близких к уровню принятия клинического решения. Также, этот инструмент можно использовать для тех аналитов, которые обладают узким рабочим диапазоном (Working Range, Reportable Range), где достаточно трудно набрать данные для статистики регрессии.

## Comparison
Patient | POC | RefLab | Yi-Xi | (Yi-Xi) - B | Average
1 | 6.4 | 6.5 | -0.1 | 0.1855 | 6.45
2 | 5.6 | 5.3 | 0.3 | -0.2145 | 5.45
3 | 8.5 | 8.8 | -0.3 | 0.3855 | 8.65
4 | 9.4 | 9.1 | 0.3 | -0.2145 | 9.25
5 | 5.4 | 5.5 | -0.1 | 0.1855 | 5.45
6 | 5.8 | 5.4 | 0.4 | -0.3145 | 5.6
7 | 7 | 6.7 | 0.3 | -0.2145 | 6.85
8 | 7.6 | 7.4 | 0.2 | -0.1145 | 7.5
9 | 8.4 | 8 | 0.4 | -0.3145 | 8.2
10 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | -0.0145 | 5.45
11 | 7.4 | 7.6 | -0.2 | 0.2855 | 7.5
12 | 7 | 7.1 | -0.1 | 0.1855 | 7.05
13 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0.0855 | 9.1
14 | 7.8 | 7.5 | 0.3 | -0.2145 | 7.65
15 | 6.3 | 6 | 0.3 | -0.2145 | 6.15
16 | 5.8 | 5.3 | 0.5 | -0.4145 | 5.55
17 | 8.51 | 8.7 | -0.19 | 0.2755 | 8.605
18 | 6.3 | 6.4 | -0.1 | 0.1855 | 6.35
19 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0.0855 | 5.9
20 | 9 | 9.3 | -0.3 | 0.3855 | 9.15
Paried t-test
n-1 | Average | Average | Bias | SDdiff | Average
19 | 7.1355 | 7.05 | 0.0855 | 0.25339 | 7.0928
t - Calculated |  | t - Critical (p=0,01) |  | Stat Accetability
1.4708 |  | 2.86 |  | Yes
%Bias Specification |  | % Bias |  | Clinical Accetability
TEa | 50%TEa
10 | 5 | 1.2055 |  | Yes
Note on C1: Тестируемая Система
Note on D1: Система Сравнения
Note on F25: Статистическая Приемлемость
Note on F27: КлиническаяПриемлемость